Załącznik nr.2

„Zakup respiratora noworodkowego na oddział neonatologii dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”.
Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane dotyczące oferowanej aparatury  

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych  opisy, instrukcje obsługi respiratora.
	Lp.

	Opis parametru
	Odpowiedź
TAK/NIE
	

	
	PARAMETRY OGÓLNE
	
	

	1.
	Respirator przeznaczony do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci z wagą od 0,5 kg do 30 kg
	
	

	2.
	Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów 
	
	

	3.
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora wystarczające na min. 180 minut pracy
	
	

	4.
	Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,8 – 6,0 bar
	
	

	5. 
	Pobór mocy - max. 120 W
	
	

	6.
	Wymiary maksymalne:  33 x 40 x 55 cm
	
	

	7.
	Waga respiratora – bez podstawy ≤ 23 kg
	
	

	8.
	Wbudowany port komunikacji min. RS232, USB, VGA, Ethernet
	
	

	9.
	Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych)
	
	

	10.
	Automatyczna kalibracja czujnika tlenu 
	
	

	11.
	Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO)
	
	

	12.
	Wbudowany port nebulizatora
	
	

	13.
	Ochrona przed wilgocią min. IP21
	
	

	
	METODY WENTYLACJI
	
	

	1. 
	HFO
	
	

	2.
	HFO+CMV
	
	

	3.
	NIPPV
	
	

	4.
	Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną
	
	

	5.
	NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni)
	
	

	6.
	Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 25%
	
	

	7.
	Tlenoterapia wysokim przepływem HFOT
	
	

	8.
	Wentylacja awaryjna przy bezdechu 
	
	

	9.
	Wbudowany moduł automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta.
	
	

	10.
	Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) 
	
	

	
	PARAMETRY NASTAWIALNE
	
	

	1.
	Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min
	
	

	2.
	Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml
	
	

	3.
	Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s
	
	

	4.
	Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s
	
	

	6.
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%
	
	

	7.
	Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 cmH2O
	
	

	8.
	PEEP/CPAP minimalny zakres  0 – 30 mbar
	
	

	9.
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres  0,2 – 10 l/min
	
	

	
	Oscylacje o wysokiej częstotliwości  - HFO
	
	

	1.
	Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz
	
	

	2.
	Ciśnienia DP min. od 4 do 90 mbar
	
	

	3.
	Ciśnienie średnie MAP w zakresie min. 0 do 45 mbar
	
	

	4.
	I:E w zakresie od 1:1 do 1:3
	
	

	5.
	Ciśnienie wdechowe dla westchnień w zakresie min. od 0 do 45 mbar
	
	

	6.
	Czas wdechu dla westchnień w zakresie min. 0,1 do 3,0 sek.
	
	

	7.
	Częstość oddechów dla westchnień w zakresie min. 1 – 120 odd/min.
	
	

	
	MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI
	
	

	1.
	Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD - min. 12”
	
	

	2.
	Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 14 dni
	
	

	3.
	Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM
	
	

	4.
	Integralny pomiar stężenia tlenu 
	
	

	5.
	Całkowita częstość oddychania
	
	

	6.
	Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta
	
	

	7.
	Ciśnienie wdechowe (PIP)
	
	

	8.
	Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP)
	
	

	9.
	Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP)
	
	

	10.
	Wydechowa objętość pojedynczego oddechu
	
	

	11.
	Objętość całkowitej wentylacji minutowej 
	
	

	12.
	Przeciek
	
	

	13
	I:E lub Tinsp.
	
	

	14.
	Podatność (C)
	
	

	15.
	Oporność (R)
	
	

	16.
	C20/C
	
	

	17.
	Możliwość równoczesnego  obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu  i objętości w funkcji czasu
	
	

	18.
	Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ
	
	

	19.
	Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych
	
	

	20.
	Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej
	
	

	21.
	Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu
	
	

	22.
	Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów
	
	

	23.
	Pomiar SpO2
	
	

	24.
	Możliwość rozbudowy o pomiar Et CO2
	
	

	25.
	Możliwość eksportu danych pacjenta poprzez port USB
	
	

	
	ALARMY
	
	

	1.
	Braku zasilania w energię elektryczną
	
	

	2.
	Wadliwej pracy elektroniki aparatu
	
	

	3.
	Braku zasilania w tlen
	
	

	4.
	Braku zasilania w powietrze
	
	

	5.
	Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej)
	
	

	6.
	Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej)
	
	

	7.
	Wysokiego ciśnienia  w układzie pacjenta
	
	

	8.
	Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta
	
	

	9.
	Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu
	
	

	10.
	Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. 
	
	

	11.
	Regulacja głośności alarmów min. 4 stopnie
	
	

	
	WYPOSAŻENIE
	
	

	1.
	Zestaw do terapii wymiennych do nieinwazyjnego wspomagania oddychania i wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra przeznaczonym na okres 14 dni u jednego pacjenta
	
	

	2.
	Ramię podtrzymujące układ oddechowy
	
	

	3.
	Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatur
	
	

	4.
	Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane pojedynczo) –   3 szt.
	
	

	5.
	Stojak jezdny
	
	

	6.
	Czujnik przepływu wielorazowy
	
	

	7.
	Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra
	
	

	8.
	Końcówka donosowa w 4 rozmiarach 
	
	

	9.
	Maseczka donosowa w 4 rozmiarach 
	
	

	10.
	Czepiec do terapii wymiennych w 4 rozmiarach
	
	

	11.
	Dodatkowy blok wydechowy
	
	

	
	 SERWIS
	
	

	1.
	Punkty serwisowe na terenie Polski
	
	


