ZAŁĄCZNIK NR.2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

PN. „ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWE

I PARAMETRY WYMAGANE, DOTYCZĄCE OFEROWANEJ APARATURY”.

| LP | WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | OFERENT TAK/NIE | OPIS SZCZEGÓŁOWYCH PARAMETRÓW | CENA NETTO | VAT | CENA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat ultrasonograficzny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacja roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. |  |  |  |  |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min 1900x1000 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 22” |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem |  |  |  |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych (z fizycznymi klawiszami – wyklucza się aparaty z klawiaturą wyłącznie na ekranie dotykowym) |  |  |  |  |  |
|  | Monitor dotykowy min. 10” do obsługi aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku |  |  |  |  |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania min. 1.500.000 |  |  |  |  |  |
|  | Minimum 3 aktywne, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia do aparatu wszystkich oferowanych głowic |  |  |  |  |  |
|  | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE: minimum 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE >60 s |  |  |  |  |  |
|  | B-mode |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość penetracji aparatu min. 2,0 - 40,0 cm |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – minimum 5 stopni ustawienia (np. Sono CT) |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowa filtracja szumów „speklowych”- wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości |  |  |  |  |  |
|  | Podział ekranu na minimum 4 obrazy |  |  |  |  |  |
|  | Zakres dynamiki systemu min. 260 dB |  |  |  |  |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 8x |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie- bliższe pole obrazu tworzone z użyciem wyższych częstotliwości, a dalsze – z użyciem niższych częstotliwości |  |  |  |  |  |
|  | Doppler kolorowy (CD) |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym Dopplerze bez aliasingu ≥ 4,2 m/s |  |  |  |  |  |
|  | Power Doppler (PD) |  |  |  |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) |  |  |  |  |  |
|  | Funkcja HPRF |  |  |  |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w Dopplerze pulsacyjnym ≥ 7,5 m/s |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki PW - dopplera min.1-15 mm. |  |  |  |  |  |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kata na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku |  |  |  |  |  |
|  | Kolorowy Doppler tkankowy z oferowanych głowic |  |  |  |  |  |
|  | Triplex – mode (B+CD/PD+PWD) |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie 3/4D, ilość linii w pojedynczym obrazie B min. 1000, ilość obrazów B składających się na bryłę 3D min. 4000 |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D z głowicy volumetrycznej endovaginalnej z minimum 192 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmującym przedział 5-9 MHz i obszarze skanowania minimum 175º x 120º |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D z głowicy volumetrycznej brzusznej z minimum 192 kryształami, o zakresie częstotliwości obrazowania B, obejmującym przedział 2-8 MHz |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne-jednoczesne obrazowanie minimum 12 równoległych warstw z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi – w czasie rzeczywistym i na zapamiętanych obrazach 3D |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) -objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) -endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. Vmax, Vmin, PI, RI, HR) |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej – minimum 4 płody): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu, automatyczny pomiar NT oraz IT |  |  |  |  |  |
|  | Raport z badania ginekologicznego |  |  |  |  |  |
|  | Raport z badania położniczego |  |  |  |  |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce percentylowej |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar IOTA do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika min. IOTA LR2 i Simple Rules Model. |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna biometria BDP, HC, AC, FL, HL (automatyczny obrys i automatyczne wyznaczenie parametru) |  |  |  |  |  |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D DO BADAŃ POŁOŻNICZYCH: |  |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział min 2,0 – 5,0 MHz |  |  |  |  |  |
|  | Ilość elementów: minimum 192 kryształy |  |  |  |  |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 110º |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość obrazowania minimum 40 cm |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości |  |  |  |  |  |
|  | GŁOWICA ENDOCAVITARNA 2 D DO BADAŃ POŁOŻNICZYCH I GINEKOLOGICZNYCH: |  |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości minimum 3,0-9,0 MHz +/-1 MHz |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  |  |  |  |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 180º |  |  |  |  |  |
|  | Głębokość obrazowania minimum 15 cm |  |  |  |  |  |
|  | Ilość elementów: minimum 192 kryształy |  |  |  |  |  |
|  | GŁOWICA OBJĘTOŚCIOWA CONVEX DO BADAŃ W TECHNICE 2D/3D/4D |  |  |  |  |  |
|  | Ilość elementów: minimum 192 kryształy |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na minimum 3 parach częstotliwości |  |  |  |  |  |
|  | Kąt obrazowania w trybie B minimum 90° |  |  |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,0 – 8,0 MHz |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding) |  |  |  |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie kolorowego i spektralnego dopplera tkankowego |  |  |  |  |  |
|  | Videoprinter monochromatyczny formatu A6 |  |  |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym napędzie DVD-R/RW |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB |  |  |  |  |  |
|  | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach: JPG, avi DICOM |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. |  |  |  |  |  |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI |  |  |  |  |  |
|  | Interface sieciowy Dicom |  |  |  |  |  |
|  | SERWIS |  |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski |  |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki |  |  |  |  |  |