2

Oleśnica, dnia 10 grudnia 2014 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY:  
Powiatowy Zespół Szpitali




ul. Armii Krajowej 1




56-400 Oleśnica

2. zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

Przedmiot zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIT w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, tj.: 

kardiomonitorów modułowych w ilości 7 szt., centrali monitorowania w ilości 1 szt., respiratorów w ilości 6 szt., respiratora transportowego w ilości 2 szt., łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych w ilości 7 szt., pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 28 szt., pomp infuzyjnych objętościowych w ilości 14 szt., stacji dokującej pomp infuzyjnych w ilości 7 szt., ssaków elektrycznych w ilości 2 szt., ssaków próżniowych w ilości 7 szt., worków samorozprężalnych (resuscytatorów) do wentylacji pacjenta w ilości 8 szt., laryngoskopów klasycznych w ilości 3 szt., wózka do transportu chorych w ilości 1 szt., wózka anestezjologicznego w ilości 1 szt., video-laryngoskopu z wyświetlaczem w ilości  1 szt., przenośnego bronchofiberoskopu intubacyjnego w ilości 1 szt.
CPV: 
33123210-3 urządzenia do monitorowania czynności serca

33157400-9 medyczna aparatura oddechowa
33192120-9 łóżka szpitalne

33194110-0 pompy infuzyjne

33192300-5 meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

33171000-9 przyrządy do anestezji i resuscytacji

33100000-1 urządzenia medyczne
 Podstawa prawna postępowania:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz.907) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Znak sprawy:  PN/23/2014
...........................................................

ZATWIERDZIŁ (DATA I PODPIS)

Oleśnica, 10 grudnia 2014 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIT w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, tj.: 

kardiomonitorów modułowych w ilości 7 szt., centrali monitorowania w ilości 1 szt., respiratorów w ilości 6 szt., respiratora transportowego w ilości 2 szt., łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych w ilości 7 szt., pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 28 szt., pomp infuzyjnych objętościowych w ilości 14 szt., stacji dokującej pomp infuzyjnych w ilości 7 szt., ssaków elektrycznych w ilości 2 szt., ssaków próżniowych w ilości 7 szt., worków samorozprężalnych (resuscytatorów) do wentylacji pacjenta w ilości 8 szt., laryngoskopów klasycznych w ilości 3 szt., wózka do transportu chorych w ilości 1 szt., wózka anestezjologicznego w ilości 1 szt., video-laryngoskopu z wyświetlaczem w ilości  1 szt., przenośnego bronchofiberoskopu intubacyjnego w ilości 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od daty podpisania umowy. 

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 10 a), b), c), d), e), f).

W ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi posiadać min. 3 dostawy (rozpoczęte i zakończone) sprzętu medycznego, zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda o wartości brutto min. 1 600 000,00 zł. 
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca w/w warunki spełnił. Niespełnienie któregoś z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Dokumenty i oświadczenia stanowiące podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawców:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

oraz 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
 5 pkt 5 lub oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi złożyć wraz z ofertą:

g) wykaz wykonanych dostaw sprzętu medycznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

10.1 Od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żąda:

1. zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 10 b), c), d), f) Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

2. zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 10 e) Zamawiający żąda:

a) zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a) i c) oraz 10.1.2 a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w punkcie 10.1.1 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a), b) i c), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niezłożenie jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu zawierającego błąd, spowoduje odpowiednio wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

11. Oferta musi również zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)  Wypełnione zestawienie parametrów techniczno-użytkowych granicznych – załącznik nr 1 do SIWZ 
b) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie
c)  oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej oraz, że Wykonawca posiada wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w jednostkach służby zdrowia i dostarczy je na każde wezwanie zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ)
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

· Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
· Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

· Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i odpowiednio oznaczone napisem: tajemnica przedsiębiorstwa.
Uwaga:

· Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie. 

Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz  Wykonawca przekazują pisemnie pod adres: Powiatowy Zespół Szpitali, 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1. Zamawiający dopuszcza również przekaz dokumentów oraz informacji faksem pod numer (071) 77 67 307 i drogą elektroniczną na adres e-mail: szpital@civ.pl 
W przypadku uzupełnienia dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz 231), Zamawiający wymaga złożenia oryginałów dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Zgłaszający zapytanie zobowiązany jest podać na piśmie adres e-mail, na który Zamawiający będzie przesyłał odpowiedzi. Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda niezwłocznego potwierdzenia faksem lub na podany adres e-mail faktu otrzymania przez Wykonawcę oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem,  zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, które wpłyną do końca dnia 02.12.2014 r. nie pozostaną bez odpowiedzi. 

Informacje będą udzielane w godz. 8.oo-15.oo z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Nie udziela się żadnych informacji ustnych i telefonicznych oraz wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta  odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami  określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmiot występujący wspólnie więcej niż jednej oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje  jej odrzucenie.

6. Wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tj. wymienionych w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które musi być dołączone do oferty.

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

9. Wszelkie ewentualne poprawki/korekty w ofercie i załącznikach do oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę upoważnioną. 

10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Oferta wspólna: 

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Oferta musi być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika
c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
e) Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w punkcie 10 a) - f) składa osobno każdy z Wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wspólnie, tj. pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę.

f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
g) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 15 ppkt a) – h).
h) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa konsorcjum powinna zawierać co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia.
16. Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 47 257,83
Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3. gwarancjach bankowych

4. gwarancjach ubezpieczeniowych

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nordea Bank 60 14401156 0000 0000 0079 9378

Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis musi być czytelny, umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium musi być złożone najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 23.12.2014 r. do godz. 8:30.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1, pokój 9 do dnia 23.12.2014 r., do godz. 08:30. 

Na kopercie należy umieścić zapis: „Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIT w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.” Nie otwierać przed dniem: 23.12.2014 r. godz. 09:00” oraz nazwę i adres Wykonawcy.
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób, będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”, zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Każda zapisana strona zmiany lub wycofania oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, pok. 8 piętro IV.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
20. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Ceną oferty jest oferowana wartość brutto przedmiotu zamówienia. Wartość brutto powinna zawierać wszelkie elementy, składające się na całkowity koszt, a w szczególności: cenę netto, podatek VAT, cło, koszty dostawy, ubezpieczenia w transporcie, ewentualne upusty i rabaty, szkolenia. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku
21. Wymagany termin płatności: Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w systemie ratalnym w 60 równych miesięcznych ratach, z możliwością wcześniejszej spłaty, z odroczonym terminem spłaty - pierwsza rata płatna w terminie do końca lutego 2015 r.
22. Kryteria oceny ofert:

cena – 100%

23. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów, zostanie dokonana wg następujących zasad:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 Wg kryterium cena (waga kryterium = 100%)

                     Cena min.

Wc  = ----------------------------- x 100%



Cena oferty ocenianej

Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

Cena min. – cena najniższa spośród ważnych ofert

W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

24. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

25. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

26. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów, są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części zatytułowanej projekt umowy.

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtórzy czynność, albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

W załączeniu:

a) załącznik nr 1 -  zestawienie parametrów techniczno-użytkowych granicznych
b) załącznik nr 2 – formularz ofertowy 
c) załącznik nr 3 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

d) załącznik nr 4-  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

e) załącznik nr 5 - wzór umowy

f) załącznik nr 6 – wykaz wykonanych dostaw sprzętu medycznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
g) załącznik nr 7 – oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej oraz, że posiada wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w jednostkach służby zdrowia i dostarczeniu je na każde wezwanie Zamawiającego
Załącznik nr 1 do SIWZ

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. KARDIOMONITORÓW MODUŁOWYCH W ILOŚCI 7 SZT. 
Monitory wyposażone dodatkowo w moduły

-  moduł do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji – 1szt.
        - moduł do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą ICG bioimpedancji – 2 szt. 
	L.p.
	Opis
	
	Parametry oferowane  (podać)

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Nazwa-model/typ
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	lp.
	Opis parametru, funkcji
	Wymogi graniczne
	Podać parametry oferowane

	I. Wymagania ogólne monitora funkcji życiowych

	1. 
	Modułowa konstrukcja monitora. Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora. Jednostka centralna zintegrowana w jednej obudowie z monitorem. Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną rekonfiguracją ustawień monitora. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci wymiennych modułów.

Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku
	TAK
	

	2. 
	Przenoszenie danych pacjenta bezpośrednio w module pomiarowym z podglądem podstawowych parametrów w trakcie transportu/ przenoszenia pacjenta na umieszczonym na module pomiarowym dodatkowym ekranie LCD
	TAK
	

	3. 
	Przenośny moduł pomiarowy wyposażony w ekran LCD TFT 
	TAK
	

	II. Ekran

	4. 
	Ekran kolorowy, pojedynczy, zintegrowany z obudową monitora, aktywna matryca TFT. 

Przekątna ekranu min. 17" 
	TAK
	

	5. 
	Jednoczesna prezentacja min. 12 różnych krzywych dynamicznych na ekranie, 
	TAK
	

	6. 
	Rozdzielczość ekranu min. 1280x 1024 
	TAK
	

	III. Obsługa

	7. 
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	TAK
	

	8. 
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez klawisze skrótów , i pokrętło
	TAK
	

	9. 
	Automatyczna rekonfiguracja ustawień ekranu monitora w zależności od podłączonych akcesoriów pomiarowych.
	TAK
	

	IV. Zasilanie

	10. 
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz 
	TAK
	

	11. 
	Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 120 minut pracy
	TAK
	

	12. 
	Chłodzenie monitora konwekcyjne (bez użycia wentylatorów)
	TAK
	

	V. Praca w sieci

	13. 
	Monitor  pracujący  w sieci przewodowej LAN.
	TAK
	

	14. 
	Możliwość rozbudowy o drukarkę laserową 
	TAK
	

	VI. Alarmy

	15. 
	Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych
	TAK
	

	16. 
	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika.
	TAK
	

	17. 
	Historia alarmów – zapamiętywanie 128 grup odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi
	TAK
	

	VII. Zapamiętywanie danych

	18. 
	Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 168 godziny 
	TAK
	

	VIII. Mierzone parametry.

	19. 
	EKG w każdym monitorze
- Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 7 lub 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1 do V6) 

- Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 10-350 ud/min.

-  Na wyposażeniu kabel EKG 3 i 5 odprowadzeniowy
	TAK
	

	20. 
	Analiza odcinka ST w każdym monitorze

Analiza odchylenia odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	21. 
	Analiza arytmii w każdym monitorze

Rozpoznawanie min. 8  rodzajów zaburzeń.
	TAK
	

	22. 
	Oddech w każdym monitorze

Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę.

Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min.

Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 60 sekund.
	TAK
	

	23. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi w każdym monitorze

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. 

Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 720 minut z możliwością dodatkowych pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły.

Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Min. zakres pomiarowy: 0 – 300 mmHg
Akcesoria na każdy monitor:

- wężyk standardowy (dla dzieci i dorosłych) łączący mankiet z monitorem x 1 szt.

- mankiet do pomiaru NIBP, wielorazowy z możliwością sterylizacji dla dorosłych, 2 szt. w różnych rozmiarach
	TAK
	

	24. 
	Pomiaru saturacji w każdym monitorze 

Pomiar z wykluczeniem artefaktów ruchowych.

Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100%

Min. zakres pomiarowy pulsu: 10 – 300 ud./min.

Akcesoria każdy monitor:

 - adapter łączący czujnik pomiarowy z monitorem x 1 szt. 

 - czujnik do pomiaru SpO2 typu klips na palec x 1 szt.
	TAK
	

	25. 
	Pomiaru temperatury w każdym monitorze

Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej).

Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur.

Min. zakres pomiarowy: 0 – 45 stopni.

Akcesoria na każdy monitor:

 - czujnik do pomiaru temp. powierzchniowej x 1 szt.

- czujnik do pomiaru temp.  wewnętrznej x1 szt.  
	TAK
	

	26. 
	Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi 

Pomiar w min. 2 kanałach.

Pomiar ciśnienia: -20 do +350 mmHg. 

Prezentacja krzywych dynamicznych i odczytów cyfrowych ciśnienia na ekranie monitora
	TAK
	

	27. 
	Pomiar kapnografii - EtCo2 (strumień boczny )

Pomiar dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar w strumieniu bocznym. Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej.
	TAK
	

	28. 
	 Pomiar ciśnienia śródczaszkowego – urządzenie z jednym zestawem pomiarowym
	TAK
	

	29. 
	Kardiomonitor wyposażony w jeden moduł do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji
	TAK
	

	30. 
	 Kardiomonitor wyposażony w dwa  moduły do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą ICG bioimpedancji
	TAK
	

	IX
	POZOSTAŁE
	
	

	31
	Monitory wolnostojące lub mocowane na listwę
	TAK
	

	32
	Monitory pracujące z centralą za pomocą  sieci LAN  
	TAK
	

	33
	Monitory posiadają ochronę przed impulsem defibrylacji 
	TAK
	

	34
	Komunikacja, komunikaty w języku polskim, Polska instrukcja obsługi załączona do urządzeń 
	TAK
	

	35
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)
	TAK
	

	36
	Materiały informacyjne na temat oferowanego kardiomonitora
	TAK


	

	37
	Gwarancja na sprzęt min 24 miesiące
	TAK
	

	38
	Przeglądy  w okresie gwarancyjnym bezpłatne
	TAK
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. CENTRALA MONITOROWANIA W ILOŚCI 1 SZT.
	L.p.
	Opis
	
	Parametry oferowane
(podać)

	1.
	Producent
	Podać
	

	2.
	Nazwa-model/typ
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	Lp.
	Opis parametru, funkcji
	Wymogi graniczne
	Podać parametry oferowane

	IX. Wymagania ogólne 

	4
	Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min 19” 
	TAK
	

	5
	Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z  monitorów przyłóżkowych
	TAK
	

	6
	Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do nadzorowania min. 12  monitorów przyłóżkowych
	TAK
	

	7
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka
	TAK
	

	8
	Rozdzielczość ekranu min. 1024x768 
	TAK
	

	9
	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach
	TAK
	

	10
	Możliwość rozbudowy systemu o telemetryczne monitorowanie pacjentów (odbiornik sygnałów dołączany do centrali i nadajniki noszone przez pacjentów)
	TAK
	

	11
	Funkcja "holterowska": do wyboru podgląd 24 48, 72, 96 godziny pamięci ciągłego zapisu kilku monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) ; z możliwością wglądu w dowolny fragment
	TAK
	

	12
	Trendy od 12, 24, 48,72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240 godzinne do wyboru z parametrami HR, PR, SpO2, TEMP, RESP, DIA, SYS, MEAN i CO2  jeśli są monitorowane
	TAK
	

	13
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów co najmniej 169-godz.
	TAK
	

	14
	Zapis 12 odprowadzeń EKG jeśli są monitorowane
	TAK
	

	15
	Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000 dla każdego pacjenta
	TAK
	

	X. Obsługa

	16
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	TAK
	

	17
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez myszkę i klawiaturę – myszka i klawiatura w zestawie
	TAK
	

	XI. Zasilanie

	18
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz 
	TAK
	

	19
	Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min 30 min.
	TAK
	

	XII. Praca w sieci

	20
	System pracujący w sieci przewodowej LAN oraz  w sieci bezprzewodowej  Ethernet  - WiFi
	TAK
	

	21
	Drukowanie  na drukarce podłączonej do sieci monitorowania 
	TAK
	

	22
	Drukarka  format A4
	TAK
	

	23
	System umożliwiający połączenie z siecią Internet.
	TAK
	

	24
	Możliwość automatycznego wykonywania kopii zapasowych danych pacjenta.
	TAK
	

	25
	Instrukcja obsługi w języku polskim
	TAK
	

	
	Pozostałe 
	
	

	26
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	27
	Koszt przeglądów  w okresie gwarancyjnym bezpłatny
	Tak
	

	28
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	29
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	30
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	31
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. RESPIRATORA W ILOŚCI 6 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymagania graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu)

	I
	INFORMACJE O PRODUKCIE
	
	

	1
	Rok produkcji
	Fabrycznie nowy lub po demonstracyjny
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Producent
	Podać
	

	4
	Certyfikat, nr, data ważności
	Podać
	

	II
	PRZEZNACZENIE RESPIRATORA
	
	

	5
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia
	TAK
	

	6
	Respiratory dla dorosłych i dzieci powyżej 3,5 
	TAK
	

	III
	ZASILANIE RESPIRATORA
	
	

	7
	Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar Wymagany zakres 2,5 do 6,0 bar uwzględnia typowe ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów i cyklu pracy sprężarek
	TAK

2,5 do 6,0 bar
	

	8
	Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar Wymagany zakres uwzględnia typowe ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów i stanu napełnienia butli
	TAK

2,5 do 6,0 bar
	

	9
	Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem. Automatyczne przełączenie respiratora na dostępny gaz  Respirator musi podtrzymać prace w przypadku awarii jednego z zasilających gazów. Wymagany komunikat o braku zasilania tlenem lub powietrzem
	TAK
	

	10
	Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+5%/-10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce i być odpornym na wahania zasilania sieciowego co najmniej w wymaganych granicach
	TAK
	

	11
	Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy. Respirator musi podtrzymać wentylację w przypadku awarii zasilania sieciowego. Minimalny czas konieczny do zabezpieczenia alternatywnej wentylacji to 30 minut. Podtrzymanie nie musi zapewniać pracy kompresora
	TAK


	

	IV
	TRYBY WENTYLACJI
	
	

	12
	Wentylacja wspomagana/kontrolowana

CMV/ Assist – IPPV 
Typowy tryb wentylacji dla pacjentów bez napędu oddechowego lub z bardzo słabym napędem oddechowym. Dostępny we wszystkich respiratorach.
	TAK
	

	13
	Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV Typowy tryb wentylacji dla pacjentów ze zmiennym napędem oddechowym będących w stanie zabezpieczyć część spontanicznej wentylacji minutowej. Wymagana możliwość wyboru oddechu co najmniej wymuszonego VCV, PCV i spontanicznego PSV. Dostępny we wszystkich respiratorach.
	TAK
	

	14
	Wentylacja SPONTANICZNA 
Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu Dostępny we wszystkich respiratorach.
	TAK
	

	15
	Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP 
Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym wymagających zwiększonej pojemności końcowo- wydechowej. Dostępny we wszystkich respiratorach.
	TAK
	

	16
	Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV
Typowy tryb wentylacji w respiratorach wysokiej klasy nowej generacji z aktywnym zaworem oddechowym dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia. Dostępny we wszystkich respiratorach wysokiej klasy pod różnymi nazwami. Zamawiający wymaga, aby respirator rozpoznawał spontaniczną aktywność pacjenta na obu poziomach ciśnienia, zliczał oddechy pacjenta i mierzył ich objętości.
	TAK
	

	17
	Wentylacja nieinwazyjna NIV
Zamawiający wymaga, aby dostarczone respiratory umożliwiały wentylację za pomocą maski, hełmów i innych nieinwazyjnych akcesoriów do wentylacji. Wymaga się aby respirator był dostosowany do pracy z układami do nieinwazyjnej wentylacji, które charakteryzują się zmiennym przeciekiem. Wymagany jest wydzielony przycisk uruchamiający wentylacje nieinwazyjną i jasna sygnalizacja pracy respiratora w tym trybie
	TAK
	

	18
	Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i wyboru rodzaju oddechu wymuszonego. Respirator musi posiadać automatycznie uruchamiana wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta w trybie wentylacji spontanicznej.

Konieczna możliwość wyboru oddechu VCV lub PCV

Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej lepszy dobór wentylacji zabezpieczającej przy bezdechu do patologii oddechowej pacjenta
	TAK
	

	19
	Wdech manualny 
Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie oddanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.
	TAK
	

	V
	RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO
	
	

	20
	Oddech kontrolowany objętością VCV
Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany objętością. Kryterium przełączenia na fazę wydechową jest oddanie nastawionej objętości lub osiągnięcie limitu alarmowego nastawionego przez lekarza
	TAK
	

	21
	Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV
Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany ciśnieniem. Respirator ma utrzymać nastawione ciśnienie wdechowe przez czas wdechu. Kryterium przełączenia na fazę wydechową jest osiągniecie czasu wdechu lub limitu alarmowego nastawionego przez lekarza
	TAK
	

	22
	Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+
Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w oddechy wymuszone o podwójnej kontroli – ciśnieniowo kontrolowane z docelową objętością. Respirator może zmieniać zgodnie z algorytmem ciśnienie wdechowe w celu zapewnienia docelowej objętości oddechowej. Wymagane są zabezpieczenia nadmiernej objętości wdechowej i alarm ograniczający ciśnienia wdechowe.
	TAK
	

	VI
	RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO
	
	

	23
	Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB 
Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w oddechy spontaniczne wspomagane ciśnieniem. Oddechy muszą być wyzwalane przez pacjenta i przełączane na fazę wydechową z kryterium przepływowego (spadek przepływu wdechowego do ustalonej wartości procentowej przepływu szczytowego)
	TAK
	

	24
	Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV. Respirator musi zmieniać automatycznie poziom ciśnienia wdechowego wspomagającego oddechy spontaniczne w zależności od wysiłku pacjenta tak, aby przywrócić docelową spontaniczną objętość oddechową
	TAK
	

	VII
	INNE RODZAJE WSPOMAGANIA ODDECHU SPONTANICZNEGO
	
	

	25
	Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub NAVA wspomaganie wysiłku oddechowego na postawie detekcji elektrycznej aktywności nerwu przeponowego  Zamawiający wymaga wyposażenia respiratora w najnowsze tryby oddechowe wspomagające synchronicznie pracę przepony wentylowanego pacjenta, zmieniające aparat we „wzmacniacz oddechu”
	TAK
	

	26
	Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub 
el
zolu
mijnej typu ATC, TC, TRC
Zamawiający wymaga, aby respiratory wyposażone były w tryb eliminujący wpływ rurki dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta umożliwiający przeprowadzenie kontrolowanych prób samodzielnego oddychania pacjenta (SBT). Automatyczna kompensacja rurki intubacyjnej jako tryb wymagający szybkiej reakcji respiratora i ciągłej zmiany ciśnienia wspomagania w zależności od przepływu gazów przez rurkę jest charakterystycznym sposobem wspomagania oddechu spontanicznego pacjenta dla wysokiej klasy respiratorów z szybką pneumatyką
	TAK
	

	VIII
	PARAMETRY REGULOWANE
	
	

	27
	Częstość oddechów.
Respirator musi posiadać zakres regulacji częstości oddechów umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 1-100 1/min
	TAK

1-100 1/min
	

	28
	Objętość pojedynczego oddechu
Respirator musi posiadać zakres regulacji objętości oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 30-2000ml
	TAK

30-2000ml
	

	29
	Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych 
Respirator musi posiadać zakres regulacji przepływu szczytowego umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 3-120 l/min
	TAK 
3-120l/min
	

	30
	Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu. Zamawiający dopuszcza regulacje czasu wdechu, procentu czasu cyklu oddechowego, stosunku I:E lub inną, która w efekcie umożliwi uzyskanie czasu wdechu w zakresie minimum od 0,2 do 5,0 sekund
	TAK

I:E 
1:9-4:1
Ti 0.2-5.0s
	

	31
	Czas plateau. Respirator musi posiadać możliwość ustawienia pauzy wdechowej w wentylacji objętościowo kontrolowanej poprzez bezpośrednią lub pośrednią nastawę czasu trwania czasu plateau. Zamawiający dopuszcza regulacją czasu plateau, procentu czasu wdechu lub inną, która w efekcie umożliwi uzyskanie pauzy wdechowej o czasie trwania minimum od 0,0 do 2,0 sekund
	TAK

0,0 – 2,0 sek
	

	32
	Ciśnienie wdechowe PCV
Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wdechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 5-80 cmH2O
	TAK

5-80 cmH2O
	

	33
	Ciśnienie wspomagania PSV/ASB Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wspomagania umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 0-60 cmH2O
	TAK

0-60 cmH2O
	

	34
	Ciśnienie PEEP/CPAP 
Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień PEEP/CPAP np z ARDS. Wymagany zakres minimalny: 0–30 cmH2O
	TAK

0–30 cmH2O
	

	35
	Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV
Respirator musi posiadać zakres regulacji poziomu wysokiego ciśnienia umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych z patologią płucną wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH2O
	TAK

5-50 cmH2O
	

	36
	Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV

Respirator musi posiadać zakres regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: 0–30 cmH2O
	TAK

0–30 cmH2O
	

	37
	Czas wysokiego poziomu ciśnienia. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Dopuszcza się różne metody nastawy bezpośrednie poprzez regulacje czasu lub pośrednie, które w efekcie pozwolą na uzyskanie czasu górnej fazy ciśnienia w zakresie 0,2 do minimum 15 sekund 
	TAK

0,2 – 15 sek
	

	38
	Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcją umożliwiającą zapewnienie lepszej synchronizacji wysiłku oddechowego pacjenta z respiratorem.  
	TAK


	

	39
	Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie  minimum 5 – 50%. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej optymalizację synchronizacji wydechu z wysiłkiem oddechowym pacjenta
	TAK

5 – 50%
	

	40
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta.
Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta. 
Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to 0,5 do 15 l/min 
	TAK
 0,5 – 15 l/min
	

	41
	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,5 – 15 cmH2O. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej dodatkowy sposób wykrywania wysiłku spontanicznego pacjenta, dostosowujący respirator lepiej do patologii płucnej i stanu pacjenta 
	TAK
0,5 – 15 cmH2O
	

	42
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie 
Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21 do 100% co 1%. Zamawiający nie zaakceptuje oferty na respirator z mechanicznym mieszalnikiem tlenu ze względu na podatność takiego rozwiązania na zanieczyszczenia gazów i konieczność częstych przeglądów
	TAK

21 – 100%
	

	43
	Możliwość ustawienia dla wentylacji przy bezdechu wyższego stężenia tlenu od stosowanego w aktualnym trybie wentylacji. Respirator musi automatycznie podnieść stężenie tlenu przy przejściu do wentylacji przy bezdechu do nastawionego wstępnie poziomu i powrócić do poprzedniego FiO2 po zakończeniu bezdechu. 


	TAK


	

	IX
	INNE FUNKCJE WENTYLACJI
	
	

	44
	Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych :prostokątna i opadająca. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej dobór krzywej przepływu zapewniającej lepszą dystrybucje gazów, dostosowanej  do patologii oddechowej pacjenta
	TAK

Minimum prostokątna i opadająca
	

	45
	Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych w trakcie wentylacji pacjenta (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E). Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej nastawianie parametrów respiratora zgodnie z preferencjami lekarza.
	TAK
	

	46
	Manualne przedłużenie fazy wdechowej
Zamawiający wymaga, aby respirator umożliwiał wykonanie manewru pauzy wdechowej minimum do 5 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia plateau i wykonanie pomiarów mechaniki oddechowej
	TAK

Minimum do 5 sekund
	

	47
	Manualne przedłużenie fazy wydechowej
Zamawiający wymaga, aby respirator umożliwiał wykonanie manewru pauzy wydechowej minimum do 10 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo-wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP
	TAK

Minimum do 10 sekund
	

	48
	Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej lepszy dobór wentylacji do patologii oddechowej pacjenta, w tym wspomagania wysiłku oddechowego pacjenta w wysokiej fazie ciśnienia 
	TAK
	

	X
	MONITOR GRAFICZNY
	
	

	49
	Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. Zamawiający wymaga, aby ekran umożliwiał obsługę poprzez dotyk także w przypadku używania rękawiczek ochronnych
	TAK

Podać przekątną całkowitą
	

	50
	Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora 
Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w ekran z możliwością obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do reszty aparatu. Funkcja ta ma ułatwić obsługę aparatu poprzez dostosowanie kąta widzenia do potrzeb osoby obsługującej bez konieczności obrotu całego aparatu wraz z ramieniem podtrzymującym układ oddechowy, wiążącego się z niebezpieczeństwem przypadkowego rozintubowania pacjenta
	TAK
	

	51
	Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu
Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 2 krzywych jednocześnie na ekranie
	TAK

co najmniej 
2 krzywe jednocześnie 
na ekranie
	

	52
	Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość i przepływ –objętość. Zamawiający wymaga funkcji polepszającej diagnostykę mechaniki oddechowej pacjenta
	TAK
	

	53
	Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy
	TAK
	

	54
	Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych  min. 48 godzinnych Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej przegląd monitorowanych i nastawianych parametrów, która polepsza diagnostykę stanu pacjenta.
	TAK
	

	XI
	POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI
	
	

	55
	Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami. Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej szybkie zastosowanie respiratora u następnego pacjenta, uzasadnionej także z punktu widzenia kosztów eksploatacji i łatwości obsługi aparatu.
	TAK
	

	56
	Integralny pomiar stężenia tlenu
Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia  wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej
	TAK
	

	57
	Całkowita częstość oddychania 
Respirator musi posiadać pomiar całkowitej częstości oddechów i wyświetlać zmierzona wartość F tot w formie cyfrowej
	TAK
	

	58
	Objętość pojedynczego oddechu
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać zmierzona objętość wydechową pojedynczego oddechu VTE w formie cyfrowe
	TAK
	

	59
	Całkowita objętość wentylacji minutowej 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową MV tot w formie cyfrowej
	TAK
	

	60
	Objętość spontanicznej wentylacji minutowej 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wydechową Mvspont w formie cyfrowej
	TAK
	

	61
	Pomiar szczytowego przepływu wydechowego PEF Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	

	62
	Pomiar szczytowego wdechowego przepływu spontanicznego PSF. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	

	63
	Pomiar przepływu końcowo-wydechowego EEF. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	

	64
	Ciśnienie szczytowe 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia szczytowego PIP w formie cyfrowej
	TAK
	

	65
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia średniego Pśred w formie cyfrowej
	TAK
	

	66
	Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	

	67
	Ciśnienie plateau 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną wartość ciśnienia Plateau Ppl w formie cyfrowej
	TAK
	

	68
	Ciśnienie PEEP/CPAP 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną wartość ciśnienia końcowo-wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w formie cyfrowej
	TAK
	

	69
	Ciśnienie Auto PEEP 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną podczas manewru zatrzymania przy wydechu wartość ciśnienia Auto PEEP formie cyfrowej
	TAK
	

	70
	Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	

	71
	Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	

	72
	Podatność statyczna płuc pacjenta
Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość Cst w formie cyfrowej
	TAK
	

	73
	Pomiar podatności dynamicznej Cdyn. Zamawiający wymaga pomiaru dynamicznego istotnego parametru mechaniki oddechowej płuc ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	

	74
	Opory wdechowe płuc pacjenta
Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego opory wdechowe płuc i wyświetlić wartość Rinsp w formie cyfrowej
	TAK
	

	75
	Indeks dyszenia RSB (f/Vt) 
Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej
	TAK
	

	XII
	ALARMY
	
	

	76
	Hierarchia alarmów w zależności od ważności Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta
	TAK
	

	77
	Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej. Zamawiający wymaga aby respirator posiadał funkcje eliminującą uciążliwe alarmy bez zmniejszania poziomu bezpieczeństwa pacjenta
	TAK
	

	78
	Zaniku zasilania sieciowego Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	79
	Zaniku zasilania bateryjnego Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	80
	Niskiego ciśnienia tlenu Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	81
	Niskiego ciśnienia powietrza Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania powietrzem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	82
	Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym Respirator musi informować obsługę o zbyt niskim lub zbyt wysokim stężeniu wdechowym tlenu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	83
	Wysokiej całkowitej objętości minutowej Respirator musi informować obsługę o wysokiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	84
	Niskiej całkowitej objętości minutowej Respirator musi informować obsługę o niskiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	85
	Wysokiego ciśnienia Respirator musi informować obsługę o wysokim ciśnieniu w układzie oddechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa
	TAK
	

	86
	Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego Respirator musi informować obsługę o niskim ciśnieniu wdechowym lub rozłączeniu układu oddechowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	87
	Wysokiej częstości oddechów Respirator musi informować obsługę o wysokiej częstości oddechów. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	88
	Wysokiej objętości oddechowej Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	89
	Niskiej objętości oddechowej Respirator musi informować obsługę o niskiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	90
	Limit wysokiej objętości wdechowej
Respirator musi informować obsługę o osiągnięciu limitu wysokiej objętości wdechowej dla trybów o podwójnej kontroli, kompensacji oporów rurki intubacyjnej i innych zagrożonych dostarczeniem nadmiernej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	91
	Wydzielony alarm zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał alarm ułatwiający szybką diagnozę przyczyny okluzji układu oddechowego istotny dla bezpieczeństwa pacjenta
	TAK
	

	92
	Niskiej częstości oddechów lub bezdechu respirator musi informować obsługę o niskiej częstości oddechowej lub wystąpieniu bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	

	93
	Pamięć alarmów z komentarzem Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr zdarzeń technicznych
	TAK


	

	XIII

	INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
	
	

	94
	Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji
	TAK

Opisać
	

	95
	Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk. Zamawiajacy wymaga funkcji ułatwiającej obsługę respiratora. Funkcja dotyku  powinna działać także gdy obsługa zakłada rękawiczki ochronne
	TAK
	

	96
	W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień
	TAK
	

	97
	Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta. Zamawiający alternatywnie dopuszcza również możliwość zawieszenia wentylacji na dłuższy czas i pozostawienia respiratora w trybie gotowości „Stand by”. Respirator powinien przywrócić wszystkie parametry uprzednio stosowanej wentylacji, a także zachować nastawy alarmowe i zapisy w pamięci alarmów sprzed wyłączenia lub uaktywnienia trybu gotowości.
	TAK
	

	98
	Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW
	TAK
	

	99
	Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika
	TAK


	

	100
	Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja aparatu uniemożliwia użycie aparatu bez filtru), Zamawiający wymaga aby respirator zapewniał ochronę przeciwbakteryjną i zapobiegał zakażeniem personelu i krzyżowym pomiędzy pacjentami
	TAK
	

	101
	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy  dostosowany do HME 
	TAK

20 sztuk na aparat
	

	102
	Nebulizator do podawania leków w formie 
el
zolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjniej przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. Zamawiający wymaga, aby aparat wytwarzał cząstki o średniej wielkości MMAD poniżej 4 mikrometrów
	TAK
	

	XIV
	POZOSTAŁE
	
	

	103
	Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą
	TAK
	

	104
	Aparat musi posiadać złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora
	TAK
	

	105
	Komunikacja, komunikaty ekranowe i opisy na przyciskach, naklejkach ostrzegawczych i informacyjnych w języku polskim, Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu
	TAK
	

	106
	Wymagane aktualne (najnowsze) oprogramowanie respiratorów
	TAK
	

	107
	Końcówki przyłączeniowe w standardzie AGA 
	TAK
	

	108
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	109
	Przeglądy  w okresie gwarancyjnym bezpłatne
	Tak
	

	110
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	111
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	112
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO W ILOŚCI 2 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymagania graniczne TAK/NIE
	Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu)

	I
	INFORMACJE O PRODUKCIE
	
	

	1. 
	Rok produkcji
	Fabrycznie nowy 
	

	2
	Typ/model
	Podać
	

	3
	Producent
	Podać
	

	4
	Certyfikat, nr, data ważności
	Podać
	

	5
	- Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci od 10 kg masy ciała

- Autotest poprawności działania urządzenia wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora  

- minimum dwa tryby wentylacji:  kontrolowany CMV i wspomagany SIMV

- Elektronicznie kontrolowany stosunek wdechu do wydechu uwzględniający zmianę częstotliwości oddechowej przez użytkownika

- możliwość wykonania przez pacjenta oddechu spontanicznego w dowolnym momencie cyklu wentylacji

- system elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych  np. przy  kaszlu pacjenta.  

- Wyposażony w wbudowany manometr i zastawkę ciśnieniową  bezpieczeństwa regulowaną płynnie w zakresie 20-60 mbar

- Wentylacja 100% -tlenem  i  mix tlenowy  min. 60 %

- Niezależna regulacja objętości minutowej i częstotliwości oddechowej

- Regulacja objętości oddechowej w zakresie min. 5-20 l/min

- Regulacja częstotliwości oddechowej 

w zakresie min. 8-40 oddechów/ min.

- moduł  inhalacji o przepływie min 0-15 l / min realizowanej przy zasilaniu tlenem z butli jak i z gniazda AGA instalacji ściennej

- przyłącze przewodu tlenowego w  respiratorze umożliwiające szybkie wypięcie, typ przyłącza - Walther     

- Alarmy bezpieczeństwa  - optyczne i dźwiękowe :

wysokiego ciśnienia wentylacji, niskiego ciśnienia, wentylacji/rozłączenia,

niskiego ciśnienia tlenu na przyłączu tlenowym, rozładowania baterii, alarm  autotestu

- Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok  ( podać ) 

- Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami .

- Temperatura pracy w minimalnym zakresie od:  -10°C do + 40°C

Akcesoria:

- przewód pacjenta – silikonowy z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl

- zawór pacjenta  - z możliwością szybkiej sterylizacji w autoklawie w temp. 134 ⁰C – 1 kpl

- Zastawka PEEP regulowana w zakresie min. 5-20  cm H2O
	Podać
	

	II
	POZOSTAŁE
	
	

	6
	Możliwość mocowania do wózka transportowego 
	TAK
	

	7
	Wymagany na wyposażeniu przewód do zasilania w O2 ze ściany lub butli min. 1,5 m długości.


	TAK
	

	8
	Komunikacja, komunikaty  i opisy na przyciskach, naklejkach ostrzegawczych i informacyjnych w języku polskim, Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu
	TAK
	

	9
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	10
	Przeglądy  w okresie gwarancyjnym bezpłatne
	Tak
	

	11
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	12
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	13
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. ŁÓŻEK SZPITALNYCH WIELOFUNKCYJNYCH W ILOŚCI 7 SZT. Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM 

- Wagę najazdową

- Szafkę przyłóżkową

- Materac przeciwodleżynowy 

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne 
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne 
	
	

	6
	Łóżko wielofunkcyjne dla pacjentów OIT 
	Tak, opisać
	

	7
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka.
	Tak
	

	8
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii 
	Tak
	

	9
	Długość zewnętrzna łóżka –  2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29 cm
	Tak,

Podać
	

	10
	Szerokość zewnętrzna łóżka – 950 mm (+/-50mm)
	Tak,

Podać
	

	11
	Leże łóżka  4 – sekcyjne o konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych 
	Tak
	

	12
	Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. 
	Tak
	

	13
	Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę  bez dodatkowych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku
	Tak
	

	14
	Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża
	Tak
	

	15
	Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. 
	Tak 
	

	16
	Barierki dzielone , tworzywowe poruszające  się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg  pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. 
	Tak
	

	17
	Barierki boczne zwalniane za pomocą jednej ręki  wyposażone w system spowalniający opadanie  
	Tak
	

	18
	Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania 
	Tak 
	

	19
	Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające  dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych  
	Tak
	

	20
	Barierki boczne wyposażone w wbudowany  podświetlany wskaźnik kątowy informujący o 

- uzyskaniu  kąta oparcia pleców 30 stopni 

- trybie czuwania 

- trybie gotowości do użycia
	Tak


	

	21
	sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

Zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie,

Barierki  boczne i z wbudowanym elektrycznym systemem ułatwiającym wstawanie

Sterownika nożnego do sterowania wysokości leża oraz pozycji egzaminacyjnej, zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem,

  - Centralny panel sterowania montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 

Zgodnie z obowiązującymi normami 
	Tak
	

	22
	Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. przy regulacji w dowolnym kierunku  
	Tak
	

	23
	Panel sterowniczy wyposażony w przycisk dodatkowego podświetlenia nocnego 
	Tak 
	

	24
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345 mm do 730 mm (+/- 50 mm) 
	Tak
	

	25
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75 º  +/- 5 º  
	Tak,

Podać
	

	26
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 39 º  +/- 5 º 
	Tak,

Podać
	

	27
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	28
	Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn 
	Tak
	

	29
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 º  (+/- 4 º ) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Podać
	

	30
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20 º (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
	Podać
	

	31
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	32
	Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	33
	Elektryczna funkcja antyszokowa  z każdej pozycji– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	34
	Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej   – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	35
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- sterowań nożnych

Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka 
	Tak
	

	36
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na wszystkich sterownikach
	Tak
	

	37
	Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	38
	Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie blokada poszczególnych funkcji) powodujący  natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	Tak
	

	39
	Mechaniczna funkcja CPR dostępna niezależnie od położenia barierek bocznych 
	Tak
	

	40
	Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach 
	Tak
	

	41
	Łóżko wyposażone w 5-te koło ułatwiające manewrowanie i przemieszczanie
	
	

	42
	Alarm dźwiękowy niezabezpieczonego hamulca. Alarm uruchamia się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej.
	
	

	43
	Pojedyncze koła jezdne o średnicy min.  150 mm 
	Tak
	

	44
	Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego 
	Tak
	

	45
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
	Tak
	

	46
	System elektryczny kolumn i siłowników wyposażony w system przeciążenia. Informacja o przeciążeniu dźwiękowa 
	Tak
	

	47
	System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów 
	Tak
	

	48
	Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona 
	     Tak

Przedstawić rozwiązanie 


	

	49
	Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów  
	Tak
	

	50
	wyposażenie:

Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej – do każdego łózka

materac z pianki poliuretanowej  z pokryciem odpinanym na zamek błyskawiczny, nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze – do każdego łóżka 

listwy metalowe pod leżem do montowania dodatkowych worków do moczu, uchwytu na kapcie itp. – do każdego łóżka

Wieszak do kroplówek – do każdego łóżka  

Waga najazdowa opisana poniżej – 1szt. do wszystkich łóżek

Szafka przyłóżkowa opisana poniżej – do każdego łóżka 

Materac przeciwodleżynowy opisany poniżej – do każdego łóżka 
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne wagi najazdowej  
	
	

	51
	Maksymalny udźwig: 500 kg
	Tak
	

	52
	Działka odczytowa:200 g
	Tak
	

	53
	Działka legalizacyjna: 200 g
	Tak
	

	54
	Klasa dokładności: III
	Tak
	

	55
	Legalizacja

	Tak
	

	56
	Temperatura pracy:
0° - +40 °C
	Tak
	

	57
	Zakres tary: 500 kg
	Tak
	

	58
	Wyświetlacz: LCD z podświetleniem
	Tak
	

	59
	Zasilanie: 230V / 11V AC i 6×AA NiMH
	Tak
	

	60
	Czas pracy na akumulatorach: ok. 30 godzin
	Tak
	

	61
	Moduły ważące przystosowane do kół łóżkowych o średnicach od100 do 200mm: 4 szt.
	Tak
	

	62
	Podnośnik przystosowany do kół łóżkowych o średnicach od 100 do 200mm.

	Tak
	

	63
	Wózek transportowy 
	Tak
	

	III
	Parametry techniczne szafek


	
	

	64
	Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad, drzwiczek  kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka.
	Tak
	

	65
	Konstrukcja szafki kontenerowa  wykonana ze stali lakierowanej, lub blachy ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV oraz środków dezynfekcyjnych
	Tak
	

	66
	Szerokość całkowita: 500 mm ( + 20 mm )
	Tak, podać rozmiary
	

	67
	Długość całkowita: 500 mm ( + 20 mm )
	Tak, podać rozmiary
	

	68
	Wysokość całkowita: 850 mm (+20 mm)
	Tak, podać rozmiary
	

	69
	Blat  szafki wykonany z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego  odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny i boczny z galeryjką chroniącą przedmioty przed upadkiem. Blat górny z dwoma uchwytami do przetaczania i prowadzenia szafki
	Tak
	

	70
	Szuflada górna  wysuwana na prowadnicach. Drzwiczki dolne z mechanizmem samo domykającym.
	Tak
	

	71
	Czoło szuflady oraz drzwiczki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne oraz wysoką temperaturę. Szuflada i drzwiczki wyposażone w lakierowane uchwyty do otwierania
	Tak
	

	72
	Szafka  przejezdna wyposażona w  kółka  na każdym z narożników.
	Tak
	

	73
	Koła szafki z indywidualną blokadą
	Tak
	

	74
	Szafka odporna na środki dezynfekcyjne
	Tak
	

	IV
	Parametry techniczne materaca przeciwodleżynowego, ciśnieniowego
	
	

	75
	Materac wyposażony w system komór napełniających się i opróżniających się na przemian co trzecia – system 1/3. Materac przystosowany do stosowania w zakresie odleżyn 1-4stopnia
	Tak
	

	76
	Materac przystosowany  dla pacjentów o wadze od 20 do 180 kg
	Tak
	

	77
	Niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia
	Tak
	

	78
	Funkcja tłumienia drgań
	Tak
	

	79
	Alarm wizualny przy niskim ciśnieniu
	Tak
	

	80
	Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta
	Tak
	

	81
	Stały 10 minutowy cykl pracy
	Tak
	

	82
	System przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
	Tak
	

	83
	Przewody powietrzne wyposażone w szybkozłączki i zamknięcie transportowe
	Tak
	

	84
	Funkcja transportowa materaca
	Tak
	

	85
	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza CPR
	Tak
	

	86
	Materac wyposażony w min. 6 pasów mocujących materac do łóżka o różnej długości, zapinanych na zatrzaski, dodatkowe gumowe paski do stabilizacji nakładek na materac piankowy
	Tak
	

	87
	Pokrowiec rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia
	Tak
	

	88
	Materac wyposażony w pokrowiec oddychający i wodoodporny
	Tak
	

	89
	Wymiary materaca: 200 x 90 cm (+/-5 cm)
	Tak
	

	90
	Wysokość materaca min. 12,5 cm. 
	Tak
	

	V
	Pozostałe 
	
	

	91
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	92
	Koszt przeglądów  w okresie gwarancyjnym bezpłatny
	Tak
	

	93
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	94
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	95
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	96
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH W ILOŚCI 28 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

z klawiaturą numeryczną [fabrycznie nowa, oznakowanie CE] 
	TAK
	

	1. 1
	Producent
	Podać
	

	2. 2
	Model/typ
	Podać
	

	3. 3
	Rok produkcji
	Podać
	

	4. 
	Strzykawka mocowana od czoła pompy
	Tak
	

	5. 4
	Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach [minimum] 5/6 ml, 10 ml, 20 ml, 

30 ml, 50/60 ml 
	Tak, podać
	

	6. 5
	Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych /minimum 5/ - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek
	Tak, podać
	

	7. 6
	Automatyczne rozpoznawanie strzykawek
	Tak 
	

	8. 7
	Zakres szybkości dozowania [minimum] 

co 0,1ml/h

0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml

0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml

0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml

0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml
	Tak, podać
	

	9
	Programowana szybkość podaży w jednostkach [minimum] ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min
	Tak, podać
	

	10
	Dokładność szybkości dozowania +/-2%
	Tak
	

	11
	Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana 

w dowolnym momencie wlewu
	Tak
	

	12
	Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej [minimum] do 2000 ml/h 

co 0,1 dla strzykawek 50/60 ml
	Tak, podać
	

	13
	Programowane ciśnienie okluzji w zakresie [minimum] 300-900 mmHg co 75 mmHg
	Tak, podać
	

	14
	Możliwość podglądu lub zmiany parametrów 

w trakcie infuzji
	Tak
	

	15
	Możliwość zablokowania przycisków klawiatury 
	Tak, podać
	

	16
	Możliwość programowania nazwy oddziału
	Tak, podać
	

	17
	Wewnętrzna lista leków [minimum] 100 nazw wraz z parametrami infuzji z możliwością dopisywania leków przez użytkownika . 

Oprogramowanie na komputer PC do obsługi pomp.
	Tak, podać
	

	18
	Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku [minimum 12 profili]
	Tak, podać
	

	19
	Możliwość programowania prędkości, prędkości 

i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu
	Tak
	

	20
	Funkcja Stand-By programowana
	Tak, podać
	

	21
	Funkcja KVO programowalna w zakresie [minimum] 0-5 ml/h co 0,1 ml/h
	Tak, podać
	

	22
	Historia infuzji [minimum] 1500 zdarzeń
	Tak, podać
	

	23
	System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta wizualny 

i dźwiękowy. Podać listę alarmów.
	Tak, podać
	

	24
	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu 

w języku polskim
	Tak
	

	25
	Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka
	Tak
	

	26
	Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz

(zasilacz wewnętrzny)
	Tak
	

	27
	Klasa ochronności I, CF, odporność 

na defibrylację
	Tak
	

	28
	Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe [minimum] 20h przy przepływie 5 ml/h i 4h przy przepływie 100 ml/h 
	Tak, podać
	

	29
	Automatyczne ładowanie akumulatorów 

w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
	Tak
	

	30
	Waga [max] 2,5 kg
	Tak, podać
	

	31
	Zaczep umożliwiający łączenie pomp po 2 – 1szt.
	Tak 
	

	II
	Warunki gwarancji i serwisu
	
	

	32
	Okres gwarancji /minimum/ 24 miesiące od daty dostawy
	Tak, podać
	

	33
	Koszt serwisowania w okresie gwarancyjnym bezpłatny
	Tak
	

	34
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h 

od momentu zgłoszenia
	Tak, podać
	

	35
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia /max/ 5 dni roboczych
	Tak, podać
	

	36
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać dane adresowe, tel, fax
	

	37
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu /minimum/

10 lat
	Tak, podać
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. POMP INFUZYJNYCH OBJĘTOŚCIOWYCH W ILOŚCI 14 SZT.

	lp
	Wymagania
	Wymogi graniczne
	TAK/NIE Parametry oferowane (podać zakres lub opisać funkcje)

	1. 
	Pompa objętościowa 
	
	

	2. 
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	3. 
	Producent/ Firma
	Podać
	

	4. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	5. 
	Rok produkcji 
	
	

	6. 
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	7. 
	Zasilanie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC
	TAK
	

	8. 
	Ochrona przed porażeniem, klasa I, typ CF, odporność na defibrylację
	TAK
	

	9. 
	Ochrona przed zalaniem; min IP22
	TAK
	

	10. 
	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i jeden na drenie 
	TAK
	

	11. 
	Możliwość odłączania detektora kropli
	TAK
	

	12. 
	Możliwość wykrywania powietrza w drenie
	TAK
	

	13. 
	Zakres szybkości dozowania 0.1 – 1200 ml/h
	TAK
	

	14. 
	Zakres szybkości podaży Bolus-a 50 – 1200 ml/h
	TAK
	

	15. 
	Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką)
	TAK
	

	16. 
	Możliwość zmiany dawki Bolus-a bez wstrzymywania infuzji, bezpośrednio przed jego podażą
	TAK
	

	17. 
	Możliwość ustawiania parametrów podaży dawki indukcyjnej (wysycającej) przed każdą infuzją:
· dawka

· czas lub szybkość podaży
	TAK
	

	18. 
	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
· ng, μg, mg, g

· mIU, IU, kIU,

· na kg wagi ciała lub nie,

· na min, godz. dobę.

· jednostki molowe
	TAK
	

	19. 
	Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji
	
	

	20. 
	Możliwość wpisania do pompy min. 120 procedur dozowania leków złożonych min. z:
· nazwy leku,

· rozcieńczenia leku,

· szybkości dawkowania w wymaganych jednostkach,

· całkowitej objętości (dawki) infuzji,

· parametrów bolusa,

· parametrów dawki indukcyjnej
	TAK
	

	21. 
	Możliwość stosowania oprogramowania komputerowego do tworzenia oraz przesyłania do pomp biblioteki leków
	TAK
	

	22. 
	Regulowany próg ciśnienia okluzji w zakresie min 75-900 mm Hg 
	TAK
	

	23. 
	Wykrywana okluzja między pojemnikiem a pompą
	
	

	24. 
	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
	TAK
	

	25. 
	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji
	TAK
	

	26. 
	Alarmy:
· 5 min do końca podaży zaprogramowanej objętości

· podana zaprogramowana objętość

· przepływ za mały / za duży

· powietrze w drenie

· okluzja

· 30 min do rozładowania akumulatora

· akumulator rozładowany

· zanik zasilania sieciowego

· pompa uszkodzona
	TAK
	

	27. 
	Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 1500 zdarzeń
	TAK
	

	28. 
	Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25 ml/h
	TAK
	

	29. 
	Mocowanie pompy do statywów oraz stacji dokujących 
	TAK
	

	30. 
	Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.

	TAK
	

	31. 
	Pompa wyposażona w wbudowany uchwyt do przenoszenia 
	TAK
	

	32. 
	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do:
· podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznego wykresu (trendu),

· podglądu parametrów infuzji dla każdej pompy,

· prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyny,

· archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach.
· Oprogramowanie na komputer PC do obsługi pomp.
	TAK
	

	33. 
	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 
	TAK
	

	34. 
	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim
	TAK
	

	35. 
	Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie:
- Nazwa leku

- Dawka

- Szybkość infuzji

- Stan naładowania akumulatora

- Aktualne ciśnienie w drenie

- Stan infuzji (w toku lub zatrzymana)
	TAK
	

	36. 
	Zaczep umożliwiający łączenie pomp po 2 – 1szt. 
	TAK
	

	37. 
	Waga do 2.5 kg
	TAK
	

	38. 
	Możliwość stosowania drenów do podaży:
- leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia   pozajelitowego,

- leków światłoczułych,

- krwi i preparatów krwiopochodnych,

- cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu)
	TAK
	

	39. 
	Informacje dodatkowe
	
	

	40. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	41. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	42. 
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	43. 
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	44. 
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	45. 
	Bezpłatne przeglądy w  okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. STACJA DOKUJĄCA POMP INFUZYJNYCH  W ILOŚCI 7 SZT.
	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Stacja dokująca 
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry 
	
	

	6
	Możliwość mocowania  do 6 pomp Medima
	Tak
	

	7
	Waga stacji poniżej 4,3 kg
	Tak
	

	8
	Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS
	Tak
	

	9
	Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn lub stabilnego stojaka
	Tak
	

	10
	Zasilanie 230 V AC 50Hz
	Tak
	

	11
	System zatrzaskowy szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy
	Tak
	

	12
	Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy
	Tak
	

	13
	Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy
	Tak
	

	14
	Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową
	Tak
	

	15
	Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	16
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	17
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	18
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	19
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	20
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	21
	Bezpłatne przeglądy w  okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. SSAKÓW ELEKTRYCZNYCH W ILOŚCI 2 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Ssak elektryczny
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne ssaka elektrycznego
	
	

	6
	Wydajność ssania
	Min 30 l/min

Max  33 l/min
	

	7
	Maksymalne podciśnienie 
	Nie mniejsze niż 90 kPa
	

	8
	Przystosowanie do pracy ciągłej
	Praca poniżej 37 dB
	

	9
	Pompa tłokowa niskoobrotowa , obroty poniżej 50obr./min
	
	

	10
	Butle do sterylizacji w temperaturze do 134°C, z polisulfonianu, przezroczyste – 2 szt.
	Tak, podać temperaturę
	

	11
	Pojemność butli
	Max 2 ltr
	

	12
	Wskaźnik podciśnienia w postaci manometru w kPa i mmHg     
	Tak, podać
	

	13
	Precyzyjny, membranowy regulator podciśnienia 
	Tak, podać
	

	14
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem ssaka –zbiornik zabezpieczający 0,2-0,3l oraz zabezpieczenie przed przepełnieniem butli w postaci zaworu zabezpieczającego 
	Tak, podać
	

	15
	Panel sterujący na wysokości rąk z przyciskami sensorowymi
	Tak, podać
	

	16
	Zabezpieczenie przed zakażeniem przez stosowanie filtrów bakteryjnych 
	Tak
	

	17
	Pedał nożny lub wyłącznik nożny zintegrowany z podstawą jezdną
	Tak
	

	18
	Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do butli 
	Tak
	

	19
	Podstawa jezdna na czterech kółkach z blokadami
	Tak
	

	20
	Waga ssaka
	Max 16 kg
	

	III
	Dodatkowe 
	
	

	21
	Zasilanie 230 V, AC, 50/60 Hz 
	Tak
	

	22
	Dreny do odsysania silikonowe, łączniki drenów
	Tak
	

	23
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	24
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	25
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	26
	Bezpłatne przeglądy w  okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. SSAKÓW PRÓŻNIOWYCH W ILOŚCI 7 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Ssak próżniowy 
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne ssaka próżniowego
	
	

	6
	Maksymalne podciśnienie 
	0 do – 0,1 MPa
	

	7
	Płynna regulacja podciśnienia za pomocą pokrętła 
	Tak, 
	

	8
	Przepływ w zakresach 50l/m +/- 5%
	Tak, podać
	

	9
	Pojemnik bezpieczeństwa 250 ml z uchwytem naszynowym
	Tak, podać
	

	10
	Wskaźnik podciśnienia w postaci manometru 
	Tak, podać
	

	11
	Pojemnik zbiorczy jednolitrowy autoklawowalny w temperaturze do 134°C z polisulfonianu
	Tak, podać
	

	12
	Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do butli 
	Tak, podać
	

	13
	Zabezpieczenie przed zakażeniem przez stosowanie filtrów bakteryjnych 
	Tak
	

	14
	Łatwość zamontowania wszystkich elementów na szynie 
	Tak
	

	15
	Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do butli
	Tak
	

	16
	Komplet węży silikonowych: wąż łączący regulator z pojemnikiem bezpieczeństwa, wąż pomiędzy pojemnikiem zbiorczym  a pacjentem oraz z łącznikiem do cewników;  do każdego ssaka
	Tak
	

	17
	Zastosowanie do systemu próżniowego centralnego
	Tak
	

	III
	Informacje dodatkowe
	
	

	18
	Ssak z uchwytem naszynowym, drenem zbrojonym do próżni i wtykiem AGA
	Tak
	

	19
	Pojemnik zbiorczy i pojemnik bezpieczeństwa z uchwytem naszynowym
	Tak
	

	20
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	21
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	22
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	23
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	24
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji  
	Tak 
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. WOREK SAMOROZPRĘŻALNY (RESUSCYTATOR) DO WENTYLACJI PACJENTA W ILOŚCI 8 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Resuscytator Ambu
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne reuscytatora
	
	

	6
	Fabrycznie nowe
	Tak
	

	7
	Resuscytator silikonowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg
	Tak
	

	8
	Całkowita objętość worka min 1500 ml
	Tak
	

	9
	Objętość oddechowa  min 500 ml

	Tak
	

	10
	Aparat wielorazowego użytku
	Tak
	

	11
	Objętość rezerwuaru tlenu min 2500ml
	Tak, podać
	

	12
	Możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C

 (z wyjątkiem worka rezerwuarowego)
	Tak, podać
	

	13
	Maska oddechowa dla dorosłych komplet rozmiarów.
	Tak
	

	14
	Złącze wydechowe (do podłączenia zaworu PEEP) – min 20 mm .Stożkowata wtyczka 30 mm zgodnie z ISO 5356 na rozdzielniku/adapterze zastawki PEEP
	Tak, podać
	

	III
	Informacje dodatkowe
	
	

	15
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	16
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	17
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	 

	18
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw.
	Tak
	

	19
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji 
	Tak
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. LARYNGOSKOPÓW KLASYCZNYCH W ILOŚCI 3 SZT. 
	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Laryngoskop klasyczny Macintosh
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne laryngoskopu
	
	

	6
	Laryngoskop Macintosh w zestawie z   czterema łyżkami   2,3,4,5
	Tak, podać rozmiary
	

	7
	 Laryngoskop wykonany ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	8
	Na wyposażeniu łyżki z dającą się regulować końcówką z regulowanym kątem nachylenia podczas intubacji do podnoszenia nagłośni, dając jasny obraz strun głosowych w rozmiarze 2,3,4
	Tak 
	

	9
	Łyżki wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej trwałości
	Tak
	

	10
	Kompatybilnośc z łyżkami światłowodowymi typu McINTOSH oraz McCOY
	Tak
	

	11
	Oświetlenie 
	Tak
	

	12
	Poziom jasności powyżej 3000lux
	Tak
	

	13
	Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134°C i w roztworach sterylizacyjnych
	Tak
	

	14
	Kompatybilne z łyżkami jednorazowymi
	Tak
	

	III
	Informacje dodatkowe
	
	

	15
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	16
	 Karta gwarancyjna wraz z dostawą 
	Tak
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. WÓZKA DO TRANSPORTU CHORYCH W ILOŚCI 1 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Wózek do transportu chorych
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne wózka do transportu chorych
	
	

	6
	Wymiary zewnętrzne 2050 x 755 mm  (+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	7
	Wymiary leża 1920 x 650 mm  (+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	8
	Regulacja wysokości nożna hydrauliczna
585 - 905 mm (+/- 20 mm) dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka 
	TAK podać
	

	9
	Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna  min. +/- 12 ˚ dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka 
	TAK podać
	

	10
	 System blokady centralnej i kierunkowej.  Dźwignie hamulca umieszczone na czterech narożnikach wózka. Dźwignie posiadające wyraźne oznaczenia kolorystyczne informujące o odblokowanych lub zablokowanych kołach  
	TAK 
	

	11
	Wózek wyposażony dodatkowo w piąte koło kierunkowe blokowane do jazdy na wprost dźwigniami znajdującymi się z czterech stron wózka
	TAK
	

	12
	Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min 230 kg
	TAK podać 
	

	13
	Konstrukcja ze stali gwarantującej długotrwałość i bezawaryjność. Konstrukcja wózka oparta na szczelnych kolumnach cylindrycznych 
	TAK
	

	14
	Współpraca z ramieniem C na całej długości wózka, oraz w pozycji siedzącej pacjenta 
	TAK
	

	15
	Współpraca z kasetą RTG na całej długości leża oraz w pozycji siedzącej pacjenta. Prowadnica kasety pod leżem wózka
	TAK
	

	16
	Składane barierki boczne z tworzywowymi nakładkami . Trzystopniowe zabezpieczenie  opuszczania barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem. Opuszczanie barierek bocznych do poziomu materaca. Barierki boczne nie powodują zwiększenia szerokości wózka w żadnym położeniu 
	TAK
	

	17
	Szczyt od strony głowy i nóg umożliwiający wygody transport wózka składany pod leże wózka z mechanizmem samoblokującym do transportu. Szczyt wyposażony w tworzywowe nakładki   
	TAK
	

	18
	Listwy i krążki odboje w narożnikach wózka. Elementy odbojowe stanowią obrys wózka
	TAK
	

	19
	Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta
	TAK
	

	20
	Wieszak do kroplówki teleskopowy składany na ramę leża
	TAK
	

	21
	Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej o grubości min 60mm. Zabezpieczenie przed przemieszczaniem się materaca za pomocą tworzywowych zatrzasków
	TAK
	

	22
	Pólka umożliwiająca transport aparatury medycznej montowana od strony nóg pacjenta 
	TAK
	

	III
	Informacje dodatkowe
	
	

	23
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	24
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	25
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	26
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	27
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji 
	Tak 
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. WÓZKA ANESTEZJOLOGICZNEGO  W ILOŚCI 1 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Wózek anestezjologiczny 
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne wózka 
	
	

	6
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością:  np. tworzywa BAYDUR. Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania 
	TAK
	

	7
	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 
	TAK
	

	8
	Wymiary zewnętrzne wózka:

- Wysokość : 90 cm, +/-5 cm

- Głębokość  : 72 cm, +/-5 cm

- Szerokość: 83cm, +/-5cm
	TAK, Podać
	

	9
	Wózek wyposażony w pięć szuflad  
  -  2 o wysokości   150 mm 

–   3 o wysokości 100 mm  

Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna  zamykane centralnie 
	TAK


	

	10
	Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady

Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i  ognisk infekcji
	TAK
	

	11
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 65mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem
	TAK
	

	12
	Wyposażenie podstawowe wózka :

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, 

- uchwyt do przetaczania, 

- pojemnik do zużytych igieł, 

- otwieracz ampułek, 

- pojemnik na cewniki, 

- pojemnik na butelki, 

- dwie    przezroczyste odchylane kieszenie  

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania,  

- półkę na żel, 

- uchwyt na butlę z tlenem, 

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje  

- nadstawkę z min 11 uchylnymi tworzywowymi pojemnikami 

- uchwyt na min 3 pudełka rękawic montowany do konstrukcji nadstawki 

Wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka 
	TAK
	

	13
	Możliwość wyboru kolorystyki szuflad
	TAK
	

	III
	Informacje dodatkowe
	
	

	14
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	15
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	16
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą Sprzętu
	Tak
	

	17
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	18
	Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji 
	Tak 
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. VIDEO-LARYNGOSKOPU Z WYŚWIETLACZEM W ILOŚCI 1 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Video-laryngoskop
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne
	
	

	6
	Wielorazowa rękojeść z zamontowanym na stałe  wyświetlaczem obrazu:

Kąt widzenia min.160º
	Tak
	

	7
	Wyposażony w wyświetlacz typu OLED, Przekątna min  2,4 cala
	Tak
	

	8
	Częstotliwość odświeżania obrazu min. 30 klatek na sekundę
	Tak
	

	9
	Proporcja obrazu wideo 4x3
	Tak
	

	10
	Rozdzielczość obrazu min 320x240 pixeli
	Tak
	

	11
	Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
	Tak
	

	12
	Czas pracy min 90 minut
	Tak
	

	13
	Możliwość podłączenia do monitora zewnętrznego za pomocą portu video typu RCA
	Tak
	

	14
	Balans bieli automatyczny
	Tak
	

	15
	Funkcja wyłączania urządzenia ręczna i automatyczna
	Tak
	

	III
	Jednorazowe wymienne łyżki intubacyjne bez kanału roboczego(10 szt):
	

	16
	Jednorazowa łyżka intubacyjna Długość min 17 cm
	Tak
	

	17
	Jednorazowa łyżka intubacyjna Szerokość  (przy ustach) max 26 mm
	Tak
	

	18
	Źródło światła

LED
	Tak
	

	19
	Procesor obrazu 

Chip Typu CMOS, rozdzielczość min VGA
	Tak
	

	IV
	Jednorazowe wymienne łyżki intubacyjne z kanałem roboczym (10 szt):
	

	21
	Wyposażone w kanał roboczy

Kanał roboczy
	Tak
	

	22
	Jednorazowa łyżka intubacyjna

Długość min 17 cm
	Tak
	

	23
	Jednorazowa łyżka intubacyjna

Szerokość  (przy ustach) max 29 mm
	Tak
	

	24
	Źródło światła

LED
	Tak
	

	25
	Procesor obrazu 

Chip Typu CMOS, rozdzielczość min VGA
	Tak
	

	V
	Informacje dodatkowe
	
	

	26
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	27
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	28
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. PRZENOŚNEGO BRONCHOFIBEROSKOPU INTUBACYJNEGO 
W ILOŚCI 1 SZT

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Endoskop przenośny (bronchofiberoskop) 
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	Podać
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne
	
	

	6
	Średnica kanału roboczego – min 1,8 mm
	Tak
	

	7
	Średnica zewnętrzna wziernika – max 4,2 mm
	Tak
	

	8
	Kąt obserwacji – min 95°
	Tak
	

	9
	Głębia ostrości 3-50 mm
	Tak
	

	10
	Wychylenia końcówki góra/dół: min 160/130 stopni
	Tak
	

	11
	Długość robocza min 600 mm
	Tak
	

	12
	Zamontowane na stałe, autoklawowalne przyłącze ssaka
	Tak
	

	13
	Zawór ssący wielorazowy, autoklawowalny
	Tak
	

	14
	Źródło światła bateryjne, przenośne podłączane do rękojeści endoskopu
	Tak
	

	15
	Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła halogenowego o mocy 150W lub ksenonowego o mocy 100W lub 300W za pomocą odłączanego światłowodu
	Tak
	

	16
	Możliwość podłączenia do przenośnego, transformatorowego źródła światła.
	Tak
	

	17
	Komplet szczotek i adapterów do czyszczenia bronchoskopu
	Tak
	

	18
	Manometryczny tester szczelności endoskopu
	Tak
	

	19
	Możliwość mycia i dezynfekcji bronchoskopu w środkach chemicznych różnych producentów (min 5)
	Tak
Podać
	

	20
	Możliwość sterylizacji gazowej ETO
	Tak
	

	21
	W zestawie:

- przenośne źródło światła typu LED

- kleszcze biopsyjne owalne o średnicy 1,0mm, długość 120cm
	Tak
	

	III
	Informacje dodatkowe
	
	

	22
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	23
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	24
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	25
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	26
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	27
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Formularz ofertowy






 Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................                              

            .........................., dnia .........................

 /pieczątka firmowa/




             /miejscowość/
FORMULARZ OFERTOWY 

I  DANE  WYKONAWCY:
Pełna nazwa.

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

...................................................................................................................................................................  

Adres e –mail Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Nr telefonu i faxu Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. PRZEDMIOT OFERTY :

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIT w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, tj.: 

kardiomonitorów modułowych w ilości 7 szt., centrali monitorowania w ilości 1 szt., respiratorów w ilości 6 szt., respiratora transportowego w ilości 2 szt., łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych w ilości 7 szt., pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 28 szt., pomp infuzyjnych objętościowych w ilości 14 szt., stacji dokującej pomp infuzyjnych w ilości 7 szt., ssaków elektrycznych w ilości 2 szt., ssaków próżniowych w ilości 7 szt., worków samorozprężalnych (resuscytatorów) do wentylacji pacjenta w ilości 8 szt., laryngoskopów klasycznych w ilości 3 szt., wózka do transportu chorych w ilości 1 szt., wózka anestezjologicznego w ilości 1 szt., video-laryngoskopu z wyświetlaczem w ilości  1 szt., przenośnego bronchofiberoskopu intubacyjnego w ilości 1 szt.
Znak sprawy: PN/23/2014
Oferujemy:
a)   dostawę sprzętu określonego w załączniku nr 1 do SIWZ o wartości brutto .........................       zł.

ceny brutto oferowanego sprzętu  wynoszą:
	Nazwa asortymentu
	Ilość sztuk
	VAT%
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	Kardiomonitor modułowy
	7
	
	
	

	Respirator 
	6
	
	
	

	Centrala monitorowania
	1
	
	
	

	Respirator transportowy
	2
	
	
	

	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z dodatkowym wyposażeniem 
	7
	
	
	

	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	28
	
	
	

	Pompa infuzyjna objętościowa
	14
	
	
	

	Stacja dokująca pomp infuzyjnych
	7
	
	
	

	Ssak elektryczny
	2
	
	
	

	Ssak próżniowy
	7
	
	
	

	Worek samorozprężalny (resuscytator) do wentylacji pacjenta
	8
	
	
	

	Laryngoskop klasyczny
	3
	
	
	

	Wózek do transportu chorych
	1
	
	
	

	Wózek anestezjologiczny
	1
	
	
	

	Video-laryngoskop z wyświetlaczem
	1
	
	
	

	Przenośny bronchofiberoskop intubacyjny
	1
	
	
	

	Koszt finansowania przedmiotu zamówienia wynosi
	
	
	
	

	RAZEM:
	


I. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązkami Wykonawcy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

III. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 5 do SIWZ.

IV. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym montaż, uruchomienie aparatów i szkolenie personelu Zamawiającego.

V. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy (podemonstracyjny – jeśli dopuszczano) i w pełni sprawny.

VI. Przedmiot niniejszego zamówienia dostarczymy własnym transportem i na własny koszt w ciągu 5 tygodni, licząc od daty podpisania umowy.

VII. Oświadczamy, że oferowany przedmiot umowy posiada stosowne atesty i certyfikaty.

VIII. Oświadczamy, że:

powierzymy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia: *

     ..................................................................................................................................

*(dotyczy tylko Wykonawców, którzy powierzą część zadania podwykonawcom)

IX. Oświadczamy, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych**
**(dotyczy tylko Wykonawców, którzy nie przynależą do tej samej grupy kapitałowej)

X. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 60 dni.

                                            



….........................................................

                                                               /podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Załącznik nr 3 do SIWZ

.......................................................                                       
     

      .........................................

         (pieczątka firmowa)                                                                                       

     (data)

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.) składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że wyklucza się:

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

10) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

11) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

12) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

13) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

14) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

15) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

16) wykonawców, którzy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji.
.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
Załącznik nr 4 do SIWZ

.............................................................                                        ..........................................

        (pieczątka firmowa)                                                                                               (data)

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ) składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiada wiedzę i doświadczenie
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
.....................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 5 do SIWZ

wzór umowy

UMOWA Nr PN/.........../2014
zawarta w dniu ....... . ....... . 2014 r.

Zamawiający:
POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI



ul. Armii Krajowej 1



56-400 Oleśnica

reprezentowany przez: 

· Dyrektora -  mgr Liliannę Głowacką
· Głównego Księgowego – mgr Teresę Annę Rogalską

Wykonawca: 

reprezentowany przez:

· .....................................................................

· .....................................................................

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy, jest wynik postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: PN/23/2014, przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

§ 1

1.Przedmiotem  umowy zawartej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 39 i art. 94 ust.1 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 907) jest: 
Dostawa urządzenia – 

2.Wykaz urządzeń medycznych oraz ceny jednostkowe określają: oferta i formularz zestawienia parametrów techniczno-użytkowych granicznych, stanowiące wraz z SIWZ załącznik do umowy.

3. Dostawa urządzeń medycznych obejmuje także: montaż i  uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz świadczenie serwisu w okresie gwarancji. 

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy została określona na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi brutto: …zł.

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności: koszt zakupu urządzeń medycznych, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku w miejscu dostawy, montażu, uruchomienia, przeszkolenia personelu, świadczenia serwisu gwarancyjnego a także należnych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego, w tym podatku VAT i celnego.

§ 3

1. Realizacja dostawy  odbędzie się w terminie 5 tygodni  od dnia podpisania umowy,  tj.  do dnia ……
2. Wydanie urządzeń medycznych Zamawiającemu nastąpi  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Wykonawca dostarczy  urządzenia medyczne do Oddziału OIOM  Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica oraz  dokona ich  montażu i uruchomienia na koszt własny.

4. W terminie czterech dni od dnia dostawy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi  Przeszkoleni pracownicy Zamawiającego otrzymają od Wykonawcy zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

5. Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty, tj.:

a) instrukcję obsługi aparatów w języku polskim, która zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) musi zawierać informację o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie,

b) karty serwisowe,

c) komplet dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń,

d) informację o liście dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679),

e) Listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych, nieujętych w wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie.

§ 4
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w systemie ratalnym w 60 równych miesięcznych ratach, z możliwością wcześniejszej spłaty, z odroczonym terminem spłaty - pierwsza rata płatna w terminie do końca lutego 2015 r. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy cenę ustaloną w ofercie złożonej przez Wykonawcę tj. brutto; ……………zł (słownie: ………………………….) 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół końcowy.
4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Za zwłokę w zapłacie Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. 

§ 5
1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………. miesięcy na dostarczone urządzenia medyczne, od dnia protokolarnego odbioru danego urządzenia. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje nieodpłatnie serwis gwarancyjny. 

3.Strony ustalają czas reakcji wykonawcy na zgłoszenie awarii – na 72 godziny w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem, przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie usterki miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 96 godzin w dni robocze, po uzgodnieniu ze zgłaszającym.
4.Termin usunięcia awarii strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii. W  okresie naprawy  trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenia zastępcze.

5.Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 6

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia medyczne są fabrycznie nowe lub podemonstracyjne (jeżeli dopuszczano), kompletne a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
§ 7

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w przedmiocie dostawy Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy i 
odstąpienia od umowy lub żądania wymiany towaru na towar wolny od wad w przypadku:

     -
dostarczenia urządzeń medycznych  złej jakości,

     -
dostarczenia urządzeń medycznych nie odpowiadających wymaganym parametrom technicznym określonym w ofercie Wykonawcy.

§ 8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:

a)  Wykonawca odmówi dostarczenia  urządzenia medycznego wolnego od wad.
b) Wykonawca realizuje dostawę  dotyczącą przedmiotu zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w rażący sposób narusza postanowienia umowy,

c) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość Wykonawcy,

d) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w formie pisemnej. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  z tytułu wykonania części umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa § 8 ust.1  dla swej ważności wymaga formy pisemnej i może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 9

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę przez Wykonawcę kary umownej  na rzecz Zamawiającego w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w dostawie urządzenia medycznego określonego zamówieniem w terminie uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1 w wysokości 0,1% wartości brutto urządzenia medycznego za każdy dzień opóźnienia

b) za  opóźnienie w usunięciu awarii w terminie uzgodnionym przez strony umowy w trybie § 5 ust. 4 w wysokości 0,1% wartości  brutto urządzenia  medycznego za każdy dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania  w wysokości odpowiadającej powstałej szkodzie niezależnie od wskazanych w § 9 ust.1 kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 ewentualnych kar umownych.
§ 10

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

1. zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 

2. wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

3. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

4. terminu wykonania, pod warunkiem że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

5. przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku   siły wyższej

§ 11

Na podstawie art. 54 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody wyrażonej przez podmiot tworzący, czyli Powiat Oleśnicki.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych     oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby  Zamawiającego 
§ 13

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:

Załącznik nr 6 do SIWZ

..........................................                                            miejscowość , dnia...........................

   / pieczątka firmowa/

Wykaz wykonanych dostaw sprzętu medycznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Nazwa i adres Wykonawcy:...................................................................................................

	Lp.
	Opis zamówienia 
	Wartość zamówienia  brutto (PLN)
	Termin realizacji (podać miesiąc i rok)
	Nazwa i adres zamawiającego 

	
	
	
	Rozpoczęcie 
	Zakończenie
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej  

                                                                                               do reprezentowania firmy/

Załącznik nr 7 do SIWZ

..........................................                                            miejscowość , dnia...........................

   / pieczątka firmowa/

Oświadczam, że oferowany przez naszą firmę sprzęt spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej oraz, że posiadamy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w jednostkach służby zdrowia i dostarczymy je na każde wezwanie Zamawiającego.
..............................................................

/podpis osoby upoważnionej  

                                                                                               do reprezentowania firmy/

