2

Oleśnica, dnia 29 sierpnia 2014 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJĄCY:  
Powiatowy Zespół Szpitali




ul. Armii Krajowej 1




56-400 Oleśnica

2. zaprasza do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 

Przedmiot zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIOM w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, tj.: 

aparatu jezdnego RTG w ilości 1 szt., kardiomonitora modułowego w ilości 7 szt., respiratora dla dzieci i dorosłych w ilości 3 szt., łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego z wagą w ilości 1 szt., Łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego w ilości 6 szt., pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 30 szt., pomp infuzyjnych objętościowych w ilości 5 szt., defibrylatora dwufazowego w ilości 1 szt., systemu ogrzewania pacjenta w ilości 1 szt., ssaków elektrycznych w ilości 2 szt., ssaków próżniowych w ilości 7 szt., resuscytatorów AMBU w ilości 7 szt., laryngoskopów klasycznych w ilości 2 szt., wózka do transportu chorych w ilości 1 szt., słuchawek lekarskich w ilości 7 szt., materaców przeciwodleżynowych, ciśnieniowych z pneumatyczną pompą w ilości 7 szt., video-laryngoskopu z wyświetlaczem w ilości 1 szt., przenośnego bronchofiberoskopu intubacyjnego w ilości 1 szt., szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego w ilości 7 szt., wózka anestezjologicznego w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej  analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt.

CPV: 
33111000-1 aparatura rentgenowska
33123210-3 urządzenia do monitorowania czynności serca

33157400-9 medyczna aparatura oddechowa
33192120-9 łóżka szpitalne

33194110-0 pompy infuzyjne

33182100-0 defibrylatory
33192300-5 meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów

33171000-9 przyrządy do anestezji i resuscytacji

33100000-1 urządzenia medyczne
 Podstawa prawna postępowania:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz.907) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Znak sprawy:  PN/22/2014
...........................................................

ZATWIERDZIŁ (DATA I PODPIS)

Oleśnica, 29 sierpień  2014 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIOM w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy, tj.: 

aparatu jezdnego RTG w ilości 1 szt., kardiomonitora modułowego w ilości 7 szt., respiratora dla dzieci i dorosłych w ilości 3 szt., łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego z wagą w ilości 1 szt., Łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego w ilości 6 szt., pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 30 szt., pomp infuzyjnych objętościowych w ilości 5 szt., defibrylatora dwufazowego w ilości 1 szt., systemu ogrzewania pacjenta w ilości 1 szt., ssaków elektrycznych w ilości 2 szt., ssaków próżniowych w ilości 7 szt., resuscytatorów AMBU w ilości 7 szt., laryngoskopów klasycznych w ilości 2 szt., wózka do transportu chorych w ilości 1 szt., słuchawek lekarskich w ilości 7 szt., materaców przeciwodleżynowych, ciśnieniowych z pneumatyczną pompą w ilości 7 szt., video-laryngoskopu z wyświetlaczem w ilości 1 szt., przenośnego bronchofiberoskopu intubacyjnego w ilości 1 szt., szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego w ilości 7 szt., wózka anestezjologicznego w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej  analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1-5 do SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety:
Pakiet nr 1 - aparat jezdnego RTG w ilości 1 szt.

Pakiet nr 2 - system ogrzewania pacjenta w ilości 1 szt.

Pakiet nr 3 - defibrylator dwufazowy w ilości 1 szt.
Pakiet nr 4 - wózek anestezjologiczny w ilości 1 szt.
Pakiet nr 5 - kardiomonitor modułowy w ilości 7 szt., respirator dla dzieci i dorosłych w ilości 3 szt., łóżko szpitalne wielofunkcyjne z wagą w ilości 1 szt., Łóżka szpitalne wielofunkcyjne w ilości 6 szt., pompy infuzyjne strzykawkowe w ilości 30 szt., pompy infuzyjne objętościowe w ilości 5 szt., ssaki elektryczne w ilości 2 szt., ssaki próżniowe w ilości 7 szt., resuscytatory AMBU w ilości 7 szt., laryngoskopy klasyczne w ilości 2 szt., wózek do transportu chorych w ilości 1 szt., słuchawki lekarskie w ilości 7 szt., materace przeciwodleżynowe, ciśnieniowe z pneumatyczną pompą w ilości 7 szt., video-laryngoskop z wyświetlaczem w ilości 1 szt., przenośny bronchofiberoskop intubacyjny w ilości 1 szt., szafki przyłóżkowe bez blatu bocznego w ilości 7 szt., monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt., monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej  analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

7. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty podpisania umowy. 

8. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi złożyć oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 i 8 do SIWZ oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 10 a), b), c), d), e), f).

W ramach warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi posiadać min. 3 dostawy (rozpoczęte i zakończone) sprzętu medycznego, zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda o wartości brutto:

- min. 80 000,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 1

- min. 4 200,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 2

- min. 18 700,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 3

- min. 9 500,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 4

- min. 749 000,00 zł. w przypadku złożenia oferty na asortyment określony w Pakiecie nr 5

 W przypadku złożenia oferty na kilka części przez tego samego Wykonawcę wartość każdej wykonanej i wykazanej dostawy sprzętu medycznego musi być równa lub większa od łącznej wartości podanej wyżej dla poszczególnych pakietów, np. Wykonawca, który składa ofertę na sprzęt zawarty w pakiecie 1 oraz w pakiecie nr 2, musi posiadać 3 dostawy (rozpoczęte i zakończone) sprzętu medycznego, zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto min. 84 200,00 zł.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca w/w warunki spełnił. Niespełnienie któregoś z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Dokumenty i oświadczenia stanowiące podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda od Wykonawców:

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

oraz 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
 5 pkt 5 lub oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi złożyć wraz z ofertą:

g) wykaz wykonanych dostaw sprzętu medycznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

10.1 Od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żąda:

1. zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 10 b), c), d), f) Zamawiający żąda dokumentów wystawionych w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

2. zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 10 e) Zamawiający żąda:

a) zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokument, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a) i c) oraz 10.1.2 a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w punkcie 10.1.1 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w punkcie 10.1.1 a), b) i c), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Niezłożenie jakiegokolwiek z ww. dokumentów lub złożenie dokumentu zawierającego błąd, spowoduje odpowiednio wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

11. Oferta musi również zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a)  Wypełnione zestawienie parametrów techniczno-użytkowych granicznych – odpowiednio załącznik nr 1-5 do SIWZ w zależności od tego, którego Pakietu dotyczy składana oferta
b) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie
c)  oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej oraz, że Wykonawca posiada wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w jednostkach służby zdrowia i dostarczy je na każde wezwanie zamawiającego (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SIWZ)
12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

· Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
· Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

· Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i odpowiednio oznaczone napisem: tajemnica przedsiębiorstwa.
Uwaga:

· Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy).

13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie. 

Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz  Wykonawca przekazują pisemnie pod adres: Powiatowy Zespół Szpitali, 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1. Zamawiający dopuszcza również przekaz dokumentów oraz informacji faksem pod numer (071) 77 67 307 i drogą elektroniczną na adres e-mail: szpital@civ.pl 
W przypadku uzupełnienia dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz 231), Zamawiający wymaga złożenia oryginałów dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną.

Zgłaszający zapytanie zobowiązany jest podać na piśmie adres e-mail, na który Zamawiający będzie przesyłał odpowiedzi. Zamawiający na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, żąda niezwłocznego potwierdzenia faksem lub na podany adres e-mail faktu otrzymania przez Wykonawcę oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. 

Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania, związane z prowadzonym postępowaniem,  zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, które wpłyną do końca dnia 25.08.2014 r. nie pozostaną bez odpowiedzi. 

Informacje będą udzielane w godz. 8.oo-15.oo z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Nie udziela się żadnych informacji ustnych i telefonicznych oraz wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta  odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami  określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmiot występujący wspólnie więcej niż jednej oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje  jej odrzucenie.

6. Wszystkie zapisane strony oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, tj. wymienionych w odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które musi być dołączone do oferty.

7. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie.

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.

9. Wszelkie ewentualne poprawki/korekty w ofercie i załącznikach do oferty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę upoważnioną. 

10. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.

15. Oferta wspólna: 

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b) Oferta musi być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika
c) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty.
d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
e) Wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w punkcie 10 a) - f) składa osobno każdy z Wykonawców, natomiast oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają wspólnie, tj. pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę.

f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
g) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 15 ppkt a) – h).
h) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa konsorcjum powinna zawierać co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres realizacji zamówienia.
16. Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 
W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 1 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 2 222, 22 zł.
W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 2 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 117, 00 zł
W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 3 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 522,00 zł.
W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 4 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 265,50 zł.
W przypadku złożenia oferty na sprzęt opisany w Pakiecie nr 5 Zamawiający żąda zabezpieczenia oferty wadium w kwocie: 20 821,91 zł.
W przypadku złożenia oferty na kilka pakietów, kwoty odpowiadające pakietom, których dotyczy oferta należy zsumować.
Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

3. gwarancjach bankowych

4. gwarancjach ubezpieczeniowych

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nordea Bank 60 14401156 0000 0000 0079 9378

Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. 

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis musi być czytelny, umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium musi być złożone najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 15.09.2014 r. do godz. 8:30.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wnosząc wadium należy wskazać, którego pakietu dotyczy.
17. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

18. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

56-400 Oleśnica ul. Armii Krajowej 1, pokój 9 do dnia 15.09.2014 r., do godz. 08:30. 

Na kopercie należy umieścić zapis: „Przetarg nieograniczony na dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIOM w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.” Nie otwierać przed dniem: 15.09.2014 r. godz. 09:00” oraz nazwę i adres Wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian, musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób, będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA”, zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. Każda zapisana strona zmiany lub wycofania oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

19. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.09.2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1, pok. 8 piętro IV.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
20. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Ceną oferty jest oferowana wartość brutto każdego z Pakietów. Wartość brutto powinna zawierać wszelkie elementy, składające się na całkowity koszt, a w szczególności: cenę netto, podatek VAT, cło, koszty dostawy, ubezpieczenia w transporcie, ewentualne upusty i rabaty, szkolenia. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku
21. Wymagany termin płatności: Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w systemie ratalnym w 36 równych miesięcznych ratach, z możliwością wcześniejszej spłaty, z odroczonym terminem spłaty - pierwsza rata płatna w terminie do końca lutego 2015 r.
22. Kryteria oceny ofert:

cena – 100%

23. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów, zostanie dokonana wg następujących zasad:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 Wg kryterium cena (waga kryterium = 100%)

                     Cena min.

Wc  = ----------------------------- x 100%



Cena oferty ocenianej

Wc – ilość punktów oferty w kryterium cena

Cena min. – cena najniższa spośród ważnych ofert

W toku oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

24. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

25. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

26. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów, są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części zatytułowanej projekt umowy.

27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtórzy czynność, albo dokona czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

W załączeniu:

a) załącznik nr 1-5 -  zestawienie parametrów techniczno-użytkowych granicznych
b) załącznik nr 6 – formularz ofertowy 
c) załącznik nr 7 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

d) załącznik nr 8-  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

e) załącznik nr 9 - wzór umowy

f) załącznik nr 10 – wykaz wykonanych dostaw sprzętu medycznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
g) załącznik nr 11 – oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej oraz, że posiada wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w jednostkach służby zdrowia i dostarczeniu je na każde wezwanie Zamawiającego
Załącznik nr 1 do SIWZ

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT.  PAKIETU NR 1 - APARAT JEZDNY RTG W ILOŚCI 1 SZT.
	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	1
	Nazwa, typ, model  aparatu RTG
	Podać
	

	2
	Producent
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	Podać
	

	5
	Certyfikat CE
	TAK 
	

	
	Generator
	TAK
	

	6
	Typ generatora  HF
	TAK
	

	7
	Częstotliwość generatora    100 kHz
	TAK
	

	8
	Zasilanie 1x230V, 50Hz z gniazda sieciowego ściennego 16A 
	TAK


	

	9
	Moc generatora   powyżej 32 kW  
	TAK podać
	

	10
	Zakres napięcia: 40-125kV 
	TAK podać
	

	11
	Nastawa mAs w zakresie: min. 0,2 - 220 mAs
	TAK
	

	12
	Minimalny czas ekspozycji ≤  2 ms
	TAK 
	

	13
	Maksymalna nastawa mA: min 420 mA
	TAK
	

	14
	Pulpit generatora typu „ Touch screen”
	TAK
	


	15
	Wybór technik :2, 3 punktowa
	TAK podać
	

	16
	Dwustopniowy włącznik ekspozycji
	TAK
	

	17
	Wyświetlanie informacji o błędach
	TAK
	

	18
	Oprogramowanie aparatu w języku polskim
	TAK
	

	19
	Programy anatomiczne programowalne w pamięci aparatu
	TAK
	

	
	B Lampa rentgenowska
	
	

	20
	Wymiary ogniska małego min 0,5 mm
- duże  1,3 mm
	TAK podać
	

	21
	Wymiary ogniska dużego min 1,3 mm
	TAK podać
	

	22
	Szybkość wirowania anody  3000 obr./min
	TAK podać
	

	23
	Pojemność cieplna anody   110 kHU
	TAK podać
	

	24
	Szybkość chłodzenia anody  24 kHU/min
	TAK podać
	

	25
	Kolimator obrotowy min. +/- 900
	TAK podać
	

	26
	Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem 
	TAK podać
	

	27
	C Informacje ogólne o aparacie RTG
	
	

	28
	Waga aparatu  ≤ 180 kg
	TAK podać
	

	29
	Szerokość aparatu:   poniżej 700 mm
	TAK podać
	


	30
	Wysokość transportowa aparatu  do 1500mm
	TAK
	

	31
	Fartuch ochronny  0,5 Pb 2 szt
	TAK
	

	
	D Informacje dodatkowe
	
	

	32
	Gwarancja  na  sprzęt min 24 miesiące
	TAK, podać
	

	33
	Foldery produktu i instrukcja w języku polskim, szkolenie dla personelu pracowni RTG
	TAK
	

	34
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	TAK
	

	35
	Naprawy w okresie gwarancyjnym bezpłatne
	TAK 
	

	36
	Serwis dostępny na terenie Polski
	TAK
	

	37
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	podać
	

	38
	Koszt dostawy sprzętu ponosi dostawca
	TAK
	


Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania 

bez żadnych dodatkowych zakupów. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. PAKIETU NR 2 - SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA W ILOŚCI 1 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	System ogrzewania pacjenta
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	2014
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne
	
	

	6
	Zasilanie 220-230 V, 50/60 Hz
	Tak, podać
	

	7
	Aparat do ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza,  wyposażony w zaczep na przewód grzewczy 
	Tak
	

	8
	Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem 
	Tak
	

	9
	Zabezpieczenie termiczne poprzez termostat wewnętrzny
	Tak
	

	10
	Podstawa jezdna do aparatu (wózek  z blokadą min. 2 kół oraz koszem na akcesoria)
	Tak
	

	11
	Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta
	Tak
	

	12
	Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA)
	Tak
	

	13
	Pięć poziomów temperatury: temperatura otoczenia, niski 34st, średni 40st, wysoki 45st, bardzo wysoki 47st.
	Tak
	

	14
	Opcja bardzo wysokiej temperatury 47st C, która po 45 minutach automatycznie przełącza się do trybu temperatury wysokiej aby nie poparzyć pacjenta.
	Tak
	

	15
	Kontrola przegrzania urządzenia. Powyżej zaprogramowanej wartości temperatury alarm optyczny i akustyczny oraz automatyczne wyłączenie grzałki
	Tak
	

	16
	Przepływ, wydajność urządzenia minimum 1200 l/min.
	Tak
	

	17
	Waga urządzenia max 7 kg±5%
	Tak
	

	18
	Licznik przepracowanych godzin 
	Tak
	

	19
	Dostępne kołdry(koce) ogrzewające pacjenta w kilku rozmiarach, dostosowane do różnego rodzaju potrzeb. Koce powinny posiadać otwory do podłączenia przewodu grzewczego.
	Tak
	

	20
	Koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny (bez lateksu) odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał przezierny dla promieniowana rentgenowskiego, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta przy wykonywaniu badań obrazowych. Materiał perforowany umożliwiający równomierny, swobodny przepływ powietrza (bez kanałów sterujących przepływem powietrza). Zewnętrzna warstwa wykonana z nietkanego tworzywa, co eliminuje możliwość kontaktu rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta.
	Tak
	

	II
	Wyposażenie wspólne dla urządzeń
	
	

	21
	Koc na całe ciało, wymiary min.195x95cm –min.3 opakowania (25 sztuk/op)
	Tak
	

	III
	Informacje dodatkowe
	
	

	22
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	23
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	24
	Koszt serwisowania w okresie gwarancyjnym bezpłatny
	Tak
	

	25
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	26
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	27
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	28
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3 do SIWZ

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. PAKIETU NR 3 - DEFIBRYLATOR DWUFAZOW W ILOŚCI 1 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	1
	Nazwa, typ, model  defibylatora
	Podać
	

	2
	Producent
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	Podać
	

	5
	Certyfikat CE
	TAK 
	

	A
	 Informacje ogólne
	TAK
	

	6
	Defibrylator dwufazowy z możliwością wykonania defibrylacji, kardiowersji I stymulacji przezskórnej
	TAK
	

	7
	Defibrylacja dorosłych i dzieci
	TAK
	

	8
	Ekran monitora: kolorowy, przekątna min. 6,5 cala, wykonana w technologii LCD TFT z aktywną matrycą
	TAK podać


	

	9
	Rozdzielczość min..: 640 x 480 pikseli 
	TAK podać
	

	10
	Zasilanie z sieci 230 V/50Hz
	TAK 
	

	11
	Dwufazowa fala defibrylacji
	TAK
	

	12
	Energia wstrząsu min. od 1 do 300 J
	TAK 
	

	13
	Energia dostępna na min. 19 poziomach
	TAK
	

	14
	Czas ładowania do pełnej energii <  10 sek
	TAK opisać
	

	15
	Defibrylacja ręczna – prowadzona przez

twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i zintegrowane mniejsze łyżki dla dzieci 
	TAK podać
	

	16
	Defibrylacja synchroniczna (kardiowersji), prowadzona przy użyciu łyżek defibrylatora


	TAK
	

	17
	Monitorowanie EKG –  poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający obserwację 6 odprowadzeń EKG jednocześnie (I, II, III, aVr, aVl, aVf),
	TAK
	

	18
	Zakres pomiaru HR min. od 15 do 300 u./min.
	TAK
	

	19
	Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie min. od 15 do 300 u./min
	TAK
	

	20
	Alarm wizualny i dźwiękowy z możliwością zawieszenia i wyłączenia alarmu.
	TAK
	

	21
	Pomiar oddechu w zakresie min. 5-120 oddechów/min. z prezentacją krzywej oddechu.
	TAK
	

	22
	Alarm bezdechu w zakresie min. 5-45 s.
	TAK
	

	23
	Stymulacja przezskórna. Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym
	TAK
	

	24
	Częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 30-170 imp./min
	TAK
	

	25
	Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 20-180 mA
	TAK
	

	26
	Możliwość ustawienia przez użytkownika histerezy i czasu refrakcji
	TAK
	

	27
	Wbudowany rejestrator termiczny
z wydrukiem na papierze termicznym
o szerokości min. 50 mm
	TAK
	

	28
	Wbudowany rejestrator termiczny
z wydrukiem na papierze termicznym
o szerokości min. 50 mm
	TAK
	

	29
	Automatyczny auto-test wykonywany bez udziału użytkownika
	TAK
	

	30
	Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG i krzywej pletyzmograficznej z ostatnich 6 godzin monitorowania oraz min. 500 zdarzeń defibrylator z możliwością kopiowania tych danych na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika
	TAK
	

	31
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego z

możliwością min. 1,5 godzinnego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego.
	TAK
	

	32
	Możliwość nieograniczonego w czasie monitorowania i wykonania dowolnej liczby defibrylacji z zasilania sieciowego.
	TAK
	

	33
	Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami   wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych poniżej 7 kg
	TAK
	

	34
	Możliwość rozbudowy defibrylatora o:

- moduł pomiaru SpO2 (technologia Nellcor)
- moduł pomiaru NIBP
	TAK
	

	B
	Informacje dodatkowe
	
	

	35
	Gwarancja  na  sprzęt min 24 miesiące
	TAK, podać
	

	36
	Foldery produktu i instrukcja w języku polskim, szkolenie dla personelu OIT 
	TAK
	

	37
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	TAK
	

	38
	Naprawy i koszty serwisu w okresie gwarancyjnym bezpłatne
	TAK 
	

	39
	Serwis dostępny na terenie Polski
	TAK
	

	40
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym
	podać
	

	41
	Koszt dostawy sprzętu ponosi dostawca
	TAK
	


Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania 

bez żadnych dodatkowych zakupów. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1-5  oraz II posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4 do SIWZ 
..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. PAKIETU NR 4 - WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY W ILOŚCI 1 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Wózek anestezjologiczny
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	II
	Parametry techniczne wózka anestezjologicznego

	
	

	6
	Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału BAYDUR lub innego tworzywa charakteryzującego się wysoką wytrzymałością( porównywalne do stali)
	Tak , podać
	

	7
	Wymiary zewnętrzne min 800x 600x 900
	Tak podać
	

	8
	Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad- zamykany na klucz
	Tak, opisać
	

	9
	Wózek wyposażony w  szuflady  
	Tak
	

	10
	Pojemnik szuflad jednoczęściowe –odlane w formie bez elementów łączenia 
	Tak
	

	11
	Czoła szuflad z możliwością umieszczenia opisu zawartości
	Tak
	

	12
	Blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów
	Tak
	

	13
	Wózek wyposażony w pojemniki na cewniki oraz do zużytych igieł
	Tak
	

	14
	Wózek wyposażony w uchwyt na butlę z tlenem
	Tak, opisać
	

	15
	W części górnej nadstawka z kieszeniami na leki
	Tak
	

	16
	Wyposażenie wózka zintegrowane w budowie nie zwiększające jego gabarytów
	Tak, opisać
	

	17
	Wózek zaopatrzony w uchwyt ułatwiający przemieszczanie wózka 
	Tak, opisać
	

	18
	Układ jezdny wózka wyposażony w 4 kółka jezdne w sposób zwiększający zwrotność wózka
	Tak, opisać
	

	19
	Wieszak do kroplówki z regulacją wysokości w wyposażeniu wózka
	Tak
	

	III
	Informacje dodatkowe


	
	

	20
	Okres gwarancji min. 24 miesiące


	Podać
	

	21
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	22
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	23
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I  1-5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. PAKIETU NR 5
..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. KARDIOMONITORÓW MODUŁOWYCH W ILOŚCI 7 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek
	Wymóg
	Wartość oferowana

	1
	Nazwa, typ, model  kardiomonitora
	Podać
	

	2
	Producent
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	Podać
	

	5
	Certyfikat CE
	TAK 
	

	A
	 Informacje ogólne
	TAK
	

	6
	Kardiomonitor o budowie kompaktowej  szt 7
	TAK
	

	7
	Niezależne moduły zabudowane wewnątrz urządzenia
	TAK
	

	8
	Ekran kolorowy - aktywna matryca LCD TFT minimum 19”
	TAK podać


	

	9
	Rozdzielczość min..: 1280 x 1024 
	TAK podać
	

	10
	Zasilanie z sieci  100-240 VAC 50 Hz
	TAK 
	

	11
	Monitor zintegrowany w jednej obudowie z jednostką główną kardiomonitora wyposażoną w uchwyt do przenoszenia
	TAK
	

	12
	Wbudowany akumulator wewnętrzny na min. 60 min. pracy
	TAK 
	

	13
	Chłodzenie monitora konwekcyjne
	TAK
	

	14
	Obsługa przez ekran dotykowy
	TAK opisać
	

	15
	Możliwość monitorowania wszystkich grup wiekowych tj dorosłych i dzieci
	TAK podać
	

	16
	Możliwość konfigurowania przez użytkownika i zapamiętywania min. 6 ekranów 
	TAK
	

	17
	Możliwość ekranu dużych cyfr
	TAK
	

	18
	Archiwum alarmów – min  300 zdarzeń
	TAK
	

	19
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z min. 72 godzin
	TAK
	

	20
	Ciągły zapis w pamięci monitora wszystkich monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń EKG, krzywa oddechu, saturacji, krzywa IBP, krzywa kapnografii) z min. 96 godz. 
	TAK
	

	21
	Alarmy trzystopniowe z możliwością zawieszenia czasowego i na stałe. Możliwość ustawiania granic alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów
w trybie ręcznym lub automatycznym zależnym od stanu pacjenta
	TAK
	

	22
	Wbudowane złącze USB do przenoszenie danych pacjenta do komputera z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora poprzez nośnik elektroniczny (np. Pendrive)

/zapis wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych - min. 6 odprowadzeń/
	TAK
	

	23
	Możliwość włączenia monitora w system centralnego nadzoru
	TAK
	

	B                

	Moduł EKG
	
	

	24
	Zakres pomiaru HR: 15 – 300 1/min
	TAK 
	

	25
	Analiza ST z 6 odprowadzeń jednocześnie
	TAK, podać
	

	26
	Analiza min. 13 kategorii arytmii
	TAK , podać
	

	27
	Detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale EKG i sygnałem dźwiękowym
	TAK podać
	

	28
	Jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego
	TAK podać
	

	29
	Możliwość podłączenia elektrody endokawitarnej
	TAK podać
	

	30
	Wyposażenie: kabel 3- żyłowy – 1 szt.

Wyposażenie: kabel 5- żyłowy – 1 szt.
	TAK podać
	

	C               
	Moduł respiracji
	
	

	31
	Zakres pomiaru RR min.: 5 – 150 1/min
	TAK podać
	

	32
	Funkcja nadzoru bezdechu min.: 5 – 45 s.
	TAK podać
	

	33
	Licznik bezdechów
	TAK
	

	34
	Możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG
	TAK
	

	35
	Prezentacja fali oddechu
	TAK
	

	D                   
	Moduł NIBP
	
	

	36
	Pomiar dla wszystkich grup wiekowych
	TAK
	

	37
	Zakres pomiaru: min. 15 - 270 mmHg
	TAK podać
	

	38
	Tryb pracy: ręczny , automatyczny oraz ciągły
	TAK
	

	39
	Czas repetycji pomiaru min.: 1 – 480 min
	TAK
	

	40
	Wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie
	TAK
	

	41
	Możliwość pomiaru tętna z mankietu
	TAK
	

	42
	Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia.
	TAK
	

	43
	Wyposażenie do każdego monitora: wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia –  dla dorosłych 1 szt., dla dzieci 1szt.
	TAK
	

	E                     
	Moduł  Saturacja  SpO2
	
	

	44
	 Pomiar przy niskiej perfuzji 
	TAK
	

	45
	 Odporny na artefakty ruchowe Nellcor OxiMax
	TAK
	

	46
	Zakres pomiaru SpO2 : min. 1 – 100 %
	TAK
	

	47
	Zakres pomiaru pulsu obwodowego: min. 20 – 250 1/min
	TAK
	

	48
	 Prezentacja fali pletyzmograficznej
	TAK
	

	49
	Wyposażenie dla kazdego monitora: przedłużacz, czujnik wielorazowy typu klips na palec, czujnik wielorazowy typu Y
	TAK
	

	  F             
	Moduł temperatury
	
	

	50
	Jeden kanał pomiarowy
	TAK
	

	51
	Możliwość pomiaru temperatury wewnętrznej lub powierzchniowej 
	TAK
	

	52
	Zakres pomiaru temperatury min.: 5 – 50 °C
	TAK
	

	53
	 Wyposażenie: do każdego monitora wielorazowa sonda do pomiaru temperatury szt 1
	TAK
	

	  G         
	Moduł IBP inwazyjny pomiar ciśnienia
	
	

	54
	Jeden kanał pomiarowy minimum
	TAK
	

	55
	 Zakres pomiaru: min. -40 do + 320 mmHg
	TAK
	

	56
	Wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie oraz pulsu
	TAK
	

	57
	Wyposażenie: kabel interfejsowy IBP – 1szt. do każdego monitora, jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia – 2 szt. do każdego monitora. 
	TAK
	

	58
	Możliwość rozbudowy o  dodatkowe kanały pomiaru IBP
	TAK
	

	  H    
	Pomiar ciśnienia śródczaszkowego
	
	

	59
	Urządzenie do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego z jednym zestawem pomiarowym
	TAK
	

	60
	Kabel interfejsowy wyposażony w złącze do podłączenia go do modułu IBP w kardiomonitorze – 1 szt
	TAK
	

	61
	Urządzenie będzie dostępne w każdym z oferowanych kardiomonitorów.
	
	

	 I              
	Moduł Kapnografia
	
	

	62
	Pomiar CO2 w strumieniu bocznym 
	TAK
	

	63
	Zakres pomiaru: 1 – 99 mmHg
	TAK
	

	64
	Prezentacja fali kapnograficznej
	TAK
	

	65
	Zestaw linii pomiarowych do pomiaru kapnografii do każdego monitora
	TAK
	

	 J             
	Informacje dodatkowe
	
	

	66
	Gwarancja  na  sprzęt min 24 miesiące
	TAK, podać
	

	67
	Foldery produktu i instrukcja w języku polskim, szkolenie dla personelu OIT 
	TAK
	

	68
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	TAK
	

	69
	Koszty serwisu i napraw w okresie gwarancyjnym bezpłatne
	TAK 
	

	70
	Serwis dostępny na terenie Polski
	TAK
	

	71
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	Podać
	

	72
	Koszt dostawy sprzętu ponosi dostawca
	TAK
	


Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania 

bez żadnych dodatkowych zakupów. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. RESPIRATORA DLA DZIECI I DOROSŁYCH W ILOŚCI 1 SZT.

Parametry opisane muszą odpowiadać respiratorowi w oferowanej konfiguracji!
	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymagania graniczne TAK/NIE
	Odpowiedź oferenta TAK/NIE
	Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu)

	I
	INFORMACJE O PRODUKCIE
	
	
	

	1. 
	Rok produkcji
	Fabrycznie nowy lub po demonstracyjny
	
	

	2. 
	Typ/model
	Podać
	
	

	3. 
	Producent
	Podać
	
	

	4. 
	Certyfikat, nr, data ważności
	Podać
	
	

	II
	PRZEZNACZENIE RESPIRATORA
	
	
	

	5. 
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia
	TAK
	
	

	6. 
	Dwa respiratory podemonstracyjne dla dorosłych i dzieci powyżej 3,5 kg i jeden respirator fabrycznie nowy dla dorosłych i dzieci z dodatkowym oprogramowaniem noworodkowym
	TAK
	
	

	III
	ZASILANIE RESPIRATORA
	
	
	

	7. 
	Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar Wymagany zakres 2,5 do 6,0 bar uwzględnia typowe ciśnienie powietrza centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów i cyklu pracy sprężarek
	TAK

2,5 do 6,0 bar
	
	

	8. 
	Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 do 6,0 bar Wymagany zakres uwzględnia typowe ciśnienie tlenu centralnego 5 bar z marginesem wynikającym z poboru gazów i stanu napełnienia butli
	TAK

2,5 do 6,0 bar
	
	

	9. 
	Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem, powietrzem lub tlenem. Automatyczne przełączenie respiratora na dostępny gaz  Respirator musi podtrzymać prace w przypadku awarii jednego z zasilających gazów. Wymagany komunikat o braku zasilania tlenem lub powietrzem
	TAK
	
	

	10. 
	Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+5%/-10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce i być odpornym na wahania zasilania sieciowego co najmniej w wymaganych granicach
	TAK
	
	

	11. 
	Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy. Respirator musi podtrzymać wentylację w przypadku awarii zasilania sieciowego. Minimalny czas konieczny do zabezpieczenia alternatywnej wentylacji to 30 minut. Podtrzymanie nie musi zapewniać pracy kompresora
	TAK


	
	

	IV
	TRYBY WENTYLACJI
	
	
	

	12. 
	Wentylacja wspomagana/kontrolowana

CMV/ Assist – IPPV 
Typowy tryb wentylacji dla pacjentów bez napędu oddechowego lub z bardzo słabym napędem oddechowym. Dostępny we wszystkich respiratorach.
	TAK
	
	

	13. 
	Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV Typowy tryb wentylacji dla pacjentów ze zmiennym napędem oddechowym będących w stanie zabezpieczyć część spontanicznej wentylacji minutowej. Wymagana możliwość wyboru oddechu co najmniej wymuszonego VCV, PCV i spontanicznego PSV. Dostępny we wszystkich respiratorach.
	TAK
	
	

	14. 
	Wentylacja SPONTANICZNA 
Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu Dostępny we wszystkich respiratorach.
	TAK
	
	

	15. 
	Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP 
Typowy tryb wentylacji dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym wymagających zwiększonej pojemności końcowo- wydechowej. Dostępny we wszystkich respiratorach.
	TAK
	
	

	16. 
	Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV
Typowy tryb wentylacji w respiratorach wysokiej klasy nowej generacji z aktywnym zaworem oddechowym dla pacjentów z dobrym napędem oddechowym mogących wyzwalać respirator i oddychać spontanicznie z częściowym wspomaganiem oddechu na dwóch poziomach dodatniego ciśnienia. Dostępny we wszystkich respiratorach wysokiej klasy pod różnymi nazwami. Zamawiający wymaga, aby respirator rozpoznawał spontaniczną aktywność pacjenta na obu poziomach ciśnienia, zliczał oddechy pacjenta i mierzył ich objętości.
	TAK
	
	

	17. 
	Wentylacja nieinwazyjna NIV
Zamawiający wymaga, aby dostarczone respiratory umożliwiały wentylację za pomocą maski, hełmów i innych nieinwazyjnych akcesoriów do wentylacji. Wymaga się aby respirator był dostosowany do pracy z układami do nieinwazyjnej wentylacji, które charakteryzują się zmiennym przeciekiem. Wymagany jest wydzielony przycisk uruchamiający wentylacje nieinwazyjną i jasna sygnalizacja pracy respiratora w tym trybie
	TAK
	
	

	18. 
	Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i wyboru rodzaju oddechu wymuszonego. Respirator musi posiadać automatycznie uruchamiana wentylację zastępczą w przypadku braku aktywności pacjenta w trybie wentylacji spontanicznej.

Konieczna możliwość wyboru oddechu VCV lub PCV

Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej lepszy dobór wentylacji zabezpieczającej przy bezdechu do patologii oddechowej pacjenta
	TAK
	
	

	19. 
	Wdech manualny 
Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie oddanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach.
	TAK
	
	

	V
	RODZAJE ODDECHU WYMUSZONEGO
	
	
	

	20. 
	Oddech kontrolowany objętością VCV
Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany objętością. Kryterium przełączenia na fazę wydechową jest oddanie nastawionej objętości lub osiągnięcie limitu alarmowego nastawionego przez lekarza
	TAK
	
	

	21. 
	Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV
Respirator musi posiadać wymuszony oddech kontrolowany ciśnieniem. Respirator ma utrzymać nastawione ciśnienie wdechowe przez czas wdechu. Kryterium przełączenia na fazę wydechową jest osiągniecie czasu wdechu lub limitu alarmowego nastawionego przez lekarza
	TAK
	
	

	22. 
	Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+
Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w oddechy wymuszone o podwójnej kontroli – ciśnieniowo kontrolowane z docelową objętością. Respirator może zmieniać zgodnie z algorytmem ciśnienie wdechowe w celu zapewnienia docelowej objętości oddechowej. Wymagane są zabezpieczenia nadmiernej objętości wdechowej i alarm ograniczający ciśnienia wdechowe.
	TAK
	
	

	VI
	RODZAJE ODDECHU SPONTANICZNEGO
	
	
	

	23. 
	Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB 
Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w oddechy spontaniczne wspomagane ciśnieniem. Oddechy muszą być wyzwalane przez pacjenta i przełączane na fazę wydechową z kryterium przepływowego (spadek przepływu wdechowego do ustalonej wartości procentowej przepływu szczytowego)
	TAK
	
	

	24. 
	Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV. Respirator musi zmieniać automatycznie poziom ciśnienia wdechowego wspomagającego oddechy spontaniczne w zależności od wysiłku pacjenta tak, aby przywrócić docelową spontaniczną objętość oddechową
	TAK
	
	

	VII
	INNE RODZAJE WSPOMAGANIA ODDECHU SPONTANICZNEGO
	
	
	

	25. 
	Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub NAVA wspomaganie wysiłku oddechowego na postawie detekcji elektrycznej aktywności nerwu przeponowego  Zamawiający wymaga wyposażenia respiratora w najnowsze tryby oddechowe wspomagające synchronicznie pracę przepony wentylowanego pacjenta, zmieniające aparat we „wzmacniacz oddechu”
	TAK
	
	

	26. 
	Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub 
el
zolu
mijnej typu ATC, TC, TRC
Zamawiający wymaga, aby respiratory wyposażone były w tryb eliminujący wpływ rurki dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta umożliwiający przeprowadzenie kontrolowanych prób samodzielnego oddychania pacjenta (SBT). Automatyczna kompensacja rurki intubacyjnej jako tryb wymagający szybkiej reakcji respiratora i ciągłej zmiany ciśnienia wspomagania w zależności od przepływu gazów przez rurkę jest charakterystycznym sposobem wspomagania oddechu spontanicznego pacjenta dla wysokiej klasy respiratorów z szybką pneumatyką
	TAK
	
	

	VIII
	PARAMETRY REGULOWANE
	
	
	

	27. 
	Częstość oddechów.
Respirator musi posiadać zakres regulacji częstości oddechów umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 1-100 1/min
	TAK

1-100 1/min
	
	

	28. 
	Objętość pojedynczego oddechu
Respirator musi posiadać zakres regulacji objętości oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 30-2000ml
	TAK

30-2000ml
	
	

	29. 
	Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych 
Respirator musi posiadać zakres regulacji przepływu szczytowego umożliwiający wentylację pacjentów pediatrycznych i dorosłych w wymaganym zakresie wagowym. Wymagany zakres minimalny: 3-120 l/min
	TAK 
3-120l/min
	
	

	30. 
	Stosunek wdechu do wydechu lub czas wdechu. Zamawiający dopuszcza regulacje czasu wdechu, procentu czasu cyklu oddechowego, stosunku I:E lub inną, która w efekcie umożliwi uzyskanie czasu wdechu w zakresie minimum od 0,2 do 5,0 sekund
	TAK

I:E 
1:9-4:1
Ti 0.2-5.0s
	
	

	31. 
	Czas plateau. Respirator musi posiadać możliwość ustawienia pauzy wdechowej w wentylacji objętościowo kontrolowanej poprzez bezpośrednią lub pośrednią nastawę czasu trwania czasu plateau. Zamawiający dopuszcza regulacją czasu plateau, procentu czasu wdechu lub inną, która w efekcie umożliwi uzyskanie pauzy wdechowej o czasie trwania minimum od 0,0 do 2,0 sekund
	TAK

0,0 – 2,0 sek
	
	

	32. 
	Ciśnienie wdechowe PCV
Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wdechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 5-80 cmH2O
	TAK

5-80 cmH2O
	
	

	33. 
	Ciśnienie wspomagania PSV/ASB Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia wspomagania umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień szczytowych z POCHP lub ARDS. Wymagany zakres minimalny: 0-60 cmH2O
	TAK

0-60 cmH2O
	
	

	34. 
	Ciśnienie PEEP/CPAP 
Respirator musi posiadać zakres regulacji ciśnienia końcowo wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień PEEP/CPAP np z ARDS. Wymagany zakres minimalny: 0–30 cmH2O
	TAK

0–30 cmH2O
	
	

	35. 
	Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV
Respirator musi posiadać zakres regulacji poziomu wysokiego ciśnienia umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych z patologią płucną wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: 5-50 cmH2O
	TAK

5-50 cmH2O
	
	

	36. 
	Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV

Respirator musi posiadać zakres regulacji dolnego poziomu ciśnienia końcowo wydechowego umożliwiający wentylację pacjentów dorosłych wymagających wysokich ciśnień. Wymagany zakres minimalny: 0–30 cmH2O
	TAK

0–30 cmH2O
	
	

	37. 
	Czas wysokiego poziomu ciśnienia. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Dopuszcza się różne metody nastawy bezpośrednie poprzez regulacje czasu lub pośrednie, które w efekcie pozwolą na uzyskanie czasu górnej fazy ciśnienia w zakresie 0,2 do minimum 15 sekund 
	TAK

0,2 – 15 sek
	
	

	38. 
	Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał funkcją umożliwiającą zapewnienie lepszej synchronizacji wysiłku oddechowego pacjenta z respiratorem.  
	TAK


	
	

	39. 
	Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie  minimum 5 – 50%. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej optymalizację synchronizacji wydechu z wysiłkiem oddechowym pacjenta
	TAK

5 – 50%
	
	

	40. 
	Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta.
Respirator musi być wyposażony w czuły wyzwalacz rozpoznający wysiłek oddechowy pacjenta. 
Minimalny wymagany zakres czułości triggera przepływowego to 0,5 do 15 l/min 
	TAK
 0,5 – 15 l/min
	
	

	41. 
	Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta regulowany w zakresie minimum 0,5 – 15 cmH2O. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej dodatkowy sposób wykrywania wysiłku spontanicznego pacjenta, dostosowujący respirator lepiej do patologii płucnej i stanu pacjenta 
	TAK
0,5 – 15 cmH2O
	
	

	42. 
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie 
Zamawiający wymaga, aby respirator był wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21 do 100% co 1%. Zamawiający nie zaakceptuje oferty na respirator z mechanicznym mieszalnikiem tlenu ze względu na podatność takiego rozwiązania na zanieczyszczenia gazów i konieczność częstych przeglądów
	TAK

21 – 100%
	
	

	43. 
	Możliwość ustawienia dla wentylacji przy bezdechu wyższego stężenia tlenu od stosowanego w aktualnym trybie wentylacji. Respirator musi automatycznie podnieść stężenie tlenu przy przejściu do wentylacji przy bezdechu do nastawionego wstępnie poziomu i powrócić do poprzedniego FiO2 po zakończeniu bezdechu. 


	TAK


	
	

	IX
	INNE FUNKCJE WENTYLACJI
	
	
	

	44. 
	Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych :prostokątna i opadająca. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej dobór krzywej przepływu zapewniającej lepszą dystrybucje gazów, dostosowanej  do patologii oddechowej pacjenta
	TAK

Minimum prostokątna i opadająca
	
	

	45. 
	Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych w trakcie wentylacji pacjenta (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E). Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej nastawianie parametrów respiratora zgodnie z preferencjami lekarza.
	TAK
	
	

	46. 
	Manualne przedłużenie fazy wdechowej
Zamawiający wymaga, aby respirator umożliwiał wykonanie manewru pauzy wdechowej minimum do 5 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia plateau i wykonanie pomiarów mechaniki oddechowej
	TAK

Minimum do 5 sekund
	
	

	47. 
	Manualne przedłużenie fazy wydechowej
Zamawiający wymaga, aby respirator umożliwiał wykonanie manewru pauzy wydechowej minimum do 10 sekund. Manewr powinien umożliwić ustalenie ciśnienia końcowo-wydechowego i wykonanie pomiarów wewnętrznego PEEP
	TAK

Minimum do 10 sekund
	
	

	48. 
	Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV. Zamawiający wymaga funkcji umożliwiającej lepszy dobór wentylacji do patologii oddechowej pacjenta, w tym wspomagania wysiłku oddechowego pacjenta w wysokiej fazie ciśnienia 
	TAK
	
	

	X
	MONITOR GRAFICZNY
	
	
	

	49. 
	Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji. Zamawiający wymaga, aby ekran umożliwiał obsługę poprzez dotyk także w przypadku używania rękawiczek ochronnych
	TAK

Podać przekątną całkowitą
	
	

	50. 
	Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora 
Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w ekran z możliwością obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do reszty aparatu. Funkcja ta ma ułatwić obsługę aparatu poprzez dostosowanie kąta widzenia do potrzeb osoby obsługującej bez konieczności obrotu całego aparatu wraz z ramieniem podtrzymującym układ oddechowy, wiążącego się z niebezpieczeństwem przypadkowego rozintubowania pacjenta
	TAK
	
	

	51. 
	Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu
Zamawiający wymaga graficznej prezentacji ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu z możliwością wyświetlenia co najmniej 2 krzywych jednocześnie na ekranie
	TAK

co najmniej 
2 krzywe jednocześnie 
na ekranie
	
	

	52. 
	Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość i przepływ –objętość. Zamawiający wymaga funkcji polepszającej diagnostykę mechaniki oddechowej pacjenta
	TAK
	
	

	53. 
	Respirator musi posiadać możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy
	TAK
	
	

	54. 
	Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych  min. 48 godzinnych Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej przegląd monitorowanych i nastawianych parametrów, która polepsza diagnostykę stanu pacjenta.
	TAK
	
	

	XI
	POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI
	
	
	

	55. 
	Pomiar parametrów nie wymagający sterylizacji, dezynfekcji lub wymiany czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami. Zamawiający wymaga funkcji ułatwiającej szybkie zastosowanie respiratora u następnego pacjenta, uzasadnionej także z punktu widzenia kosztów eksploatacji i łatwości obsługi aparatu.
	TAK
	
	

	56. 
	Integralny pomiar stężenia tlenu
Respirator musi posiadać czujnik pomiarowy stężenia  wdechowego tlenu i wyświetlać wartość O2% w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	57. 
	Całkowita częstość oddychania 
Respirator musi posiadać pomiar całkowitej częstości oddechów i wyświetlać zmierzona wartość F tot w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	58. 
	Objętość pojedynczego oddechu
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać zmierzona objętość wydechową pojedynczego oddechu VTE w formie cyfrowe
	TAK
	
	

	59. 
	Całkowita objętość wentylacji minutowej 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną minutową objętość wydechową MV tot w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	60. 
	Objętość spontanicznej wentylacji minutowej 
Respirator musi posiadać sensory pomiaru objętości i wyświetlać obliczoną spontaniczną minutową objętość wydechową Mvspont w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	61. 
	Pomiar szczytowego przepływu wydechowego PEF Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	
	

	62. 
	Pomiar szczytowego wdechowego przepływu spontanicznego PSF. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	
	

	63. 
	Pomiar przepływu końcowo-wydechowego EEF. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	
	

	64. 
	Ciśnienie szczytowe 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia szczytowego PIP w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	65. 
	Średnie ciśnienie w układzie oddechowym 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzona wartość ciśnienia średniego Pśred w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	66. 
	Pomiar rzeczywistego stosunku I:E. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	
	

	67. 
	Ciśnienie plateau 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną wartość ciśnienia Plateau Ppl w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	68. 
	Ciśnienie PEEP/CPAP 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną wartość ciśnienia końcowo-wydechowego lub ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	69. 
	Ciśnienie Auto PEEP 
Respirator musi posiadać sensory pomiarowe ciśnienia i wyświetlać zmierzoną podczas manewru zatrzymania przy wydechu wartość ciśnienia Auto PEEP formie cyfrowej
	TAK
	
	

	70. 
	Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	
	

	71. 
	Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. Zamawiający wymaga pomiaru istotnego parametru wentylacji ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	
	

	72. 
	Podatność statyczna płuc pacjenta
Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego statyczną podatność płuc i wyświetlić wartość Cst w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	73. 
	Pomiar podatności dynamicznej Cdyn. Zamawiający wymaga pomiaru dynamicznego istotnego parametru mechaniki oddechowej płuc ułatwiającego ocenę stanu pacjenta
	TAK
	
	

	74. 
	Opory wdechowe płuc pacjenta
Respirator musi posiadać możliwość wykonania manewru pomiarowego określającego opory wdechowe płuc i wyświetlić wartość Rinsp w formie cyfrowej
	TAK
	
	

	75. 
	Indeks dyszenia RSB (f/Vt) 
Respirator musi posiadać możliwość obliczenia indeksu szybkiego płytkiego oddechu/dyszenia i wyświetlenia jego wartości w postaci cyfrowej
	TAK
	
	

	XII
	ALARMY
	
	
	

	76. 
	Hierarchia alarmów w zależności od ważności Respirator musi być wyposażony w hierarchiczny system alarmowy rozróżniający ważność przyczyny alarmu i sygnalizujący sytuacje alarmowe w sposób stosowny do zagrożenia dla pacjenta
	TAK
	
	

	77. 
	Stopniowanie aktywnego alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej. Zamawiający wymaga aby respirator posiadał funkcje eliminującą uciążliwe alarmy bez zmniejszania poziomu bezpieczeństwa pacjenta
	TAK
	
	

	78. 
	Zaniku zasilania sieciowego Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania sieciowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	79. 
	Zaniku zasilania bateryjnego Respirator musi informować obsługę o zaniku zasilania bateryjnego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	80. 
	Niskiego ciśnienia tlenu Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania tlenem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	81. 
	Niskiego ciśnienia powietrza Respirator musi informować obsługę o zaniku lub niskim ciśnieniu zasilania powietrzem. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	82. 
	Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym Respirator musi informować obsługę o zbyt niskim lub zbyt wysokim stężeniu wdechowym tlenu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	83. 
	Wysokiej całkowitej objętości minutowej Respirator musi informować obsługę o wysokiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	84. 
	Niskiej całkowitej objętości minutowej Respirator musi informować obsługę o niskiej całkowitej objętości minutowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	85. 
	Wysokiego ciśnienia Respirator musi informować obsługę o wysokim ciśnieniu w układzie oddechowym. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny. Alarm musi ograniczać ciśnienie i uwolnić je poprzez otworzenie zastawki wydechowej lub zaworu bezpieczeństwa
	TAK
	
	

	86. 
	Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego Respirator musi informować obsługę o niskim ciśnieniu wdechowym lub rozłączeniu układu oddechowego. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	87. 
	Wysokiej częstości oddechów Respirator musi informować obsługę o wysokiej częstości oddechów. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	88. 
	Wysokiej objętości oddechowej Respirator musi informować obsługę o wysokiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	89. 
	Niskiej objętości oddechowej Respirator musi informować obsługę o niskiej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	90. 
	Limit wysokiej objętości wdechowej
Respirator musi informować obsługę o osiągnięciu limitu wysokiej objętości wdechowej dla trybów o podwójnej kontroli, kompensacji oporów rurki intubacyjnej i innych zagrożonych dostarczeniem nadmiernej objętości oddechowej. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	91. 
	Wydzielony alarm zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta. Zamawiający wymaga, aby respirator posiadał alarm ułatwiający szybką diagnozę przyczyny okluzji układu oddechowego istotny dla bezpieczeństwa pacjenta
	TAK
	
	

	92. 
	Niskiej częstości oddechów lub bezdechu respirator musi informować obsługę o niskiej częstości oddechowej lub wystąpieniu bezdechu. Wymagany jest alarm dźwiękowy i wizualny
	TAK
	
	

	93. 
	Pamięć alarmów z komentarzem Zamawiający wymaga, aby respirator wyposażony był w pamięć alarmów oraz rejestr zdarzeń technicznych
	TAK


	
	

	XIII
	INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
	
	
	

	94. 
	Aparat musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji
	TAK

Opisać
	
	

	95. 
	Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk. Zamawiajacy wymaga funkcji ułatwiającej obsługę respiratora. Funkcja dotyku  powinna działać także gdy obsługa zakłada rękawiczki ochronne
	TAK
	
	

	96. 
	W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, respirator musi posiadać możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień
	TAK
	
	

	97. 
	Po włączeniu aparatu, wymagana jest możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta. Zamawiający alternatywnie dopuszcza również możliwość zawieszenia wentylacji na dłuższy czas i pozostawienia respiratora w trybie gotowości „Stand by”. Respirator powinien przywrócić wszystkie parametry uprzednio stosowanej wentylacji, a także zachować nastawy alarmowe i zapisy w pamięci alarmów sprzed wyłączenia lub uaktywnienia trybu gotowości.
	TAK
	
	

	98. 
	Zamawiający wymaga wstępnego ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW
	TAK
	
	

	99. 
	Respirator musi posiadać test sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika
	TAK


	
	

	100. 
	Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (konstrukcja aparatu uniemożliwia użycie aparatu bez filtru), Zamawiający wymaga aby respirator zapewniał ochronę przeciwbakteryjną i zapobiegał zakażeniem personelu i krzyżowym pomiędzy pacjentami
	TAK
	
	

	101. 
	Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy  dostosowany do HME 
	TAK

20 sztuk na aparat
	
	

	102. 
	Nebulizator do podawania leków w formie 
el
zolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjniej przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. Zamawiający wymaga, aby aparat wytwarzał cząstki o średniej wielkości MMAD poniżej 4 mikrometrów
	TAK
	
	

	XIV
	POZOSTAŁE
	
	
	

	103. 
	Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą
	TAK
	
	

	104. 
	Aparat musi posiadać złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora
	TAK
	
	

	105. 
	Komunikacja, komunikaty ekranowe i opisy na przyciskach, naklejkach ostrzegawczych i informacyjnych w języku polskim, Polska instrukcja obsługi załączona do aparatu
	TAK
	
	

	106. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem)
	TAK
	
	

	107. 
	Materiały informacyjne na temat oferowanego respiratora
	TAK


	
	

	108. 
	Gwarancja na sprzęt 24 miesiące
	TAK


	
	

	109. 
	Koszty serwisowania w okresie gwarancyjnym bezpłatne
	TAK
	
	


Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE”

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. 

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. ŁÓŻKA SZPITALNEGO WIELOFUNKCYJNEGO Z WAGĄ W ILOŚCI 1 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek / funkcja

	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	I
	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne  z wagą
	
	

	1. 1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2. 2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3. 3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 4
	Rok produkcji 
	
	

	5. 5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne szafek
	
	

	6. 6
	Łóżko wielofunkcyjne dla pacjentów OIT z możliwością pomiaru wagi pacjenta
	Tak, opisać
	

	7. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka
	Tak
	

	8. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka z barierkami bocznymi  – 950mm (+/-50mm)
	Tak, podać rozmiary
	

	9. 
	Długość zewnętrzna łóżka –  2160mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża dla pacjentów wysokiego wzrostu
	Tak, podać rozmiary
	

	10. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami .
	Tak, 
	

	11. 
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania
	Tak
	

	12. 
	Akumulator wyposażony we wskaźnik zużycia informujący o konieczności wymiany
	Tak
	

	13. 
	Współpraca z RTG na odcinku od głowy do bioder bez konieczności przemieszczania pacjenta
	Tak
	

	14. 
	Precyzyjny system ważenia pacjenta
	Tak
	

	15. 
	Funkcja zamrażania wagi
	Tak
	

	16. 
	Brak wpływu wyposażenia na pomiary wagi
	
	

	17. 
	Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża  będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej. 

Barierki jednorodne bez elementów łączonych.
	Tak
	

	18. 
	Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm


	Tak
	

	19. 
	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: 

Paneli w barierkach bocznych  

Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku

- sterowników nożnych 

Panel sterowniczy wyposażony w elektroniczne kontrolki aktywnych, zablokowanych funkcji łóżka
	Tak
	

	20. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 400 mm do 780 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/.
	Tak
	

	21. 
	Regulacja wysokości z dźwiękowym  wskaźnikiem  osiągnięcia wysokości minimalnej
	Tak
	

	22. 
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75 º  +/- 5 º
	Tak
	

	23. 
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 50 º  +/- 5 º
	Tak
	

	24. 
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	25. 
	Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom
	Tak
	

	26. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 º  (+/- 4 º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	27. 
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20 º  (+/- 4º )– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
	Tak
	

	28. 
	Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	29. 
	Elektryczna pozycja antyszokowa  z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	30. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-

 Trendelenburga 

- sterowań nożnych 
	Tak
	

	31. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji  . Przycisk dostępności funkcji  w sterowaniu: na panelu, w barierkach bocznych
	Tak
	

	32. 
	Odłączenie wszelkich regulacji z pilota, barierek, sterowań nożnych lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	33. 
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi.
	Tak
	

	34. 
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	35. 
	Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
	Tak
	

	36. 
	Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe
	
	

	37. 
	Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 230kg pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
	Tak
	

	38. 
	Możliwość wyboru kolorystyki szczytów i barierek bocznych
	Tak
	

	39. 
	Wyposażenie 

- wieszak do kroplówki 

1. materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej zapobiegającej odleżyną do drugiego stopnia włącznie. Twarda piana na krawędziach i na spodzie materaca zwiększająca komfort pacjenta. Materac posiadający nacięcia w okolicach głowy i pięt zmniejszające nacisk oraz specjalne profilowania w części centralnej dla najlepszej dystrybucji nacisku.  Materac w  pokryciu  nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z krytym zamkiem.

2. Listwa z tworzywowymi uchwytami do worków urologicznych 

Wysuwana spod leża półka na pościel z miejscem do odłożenia panelu sterowniczego
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe


	
	

	40. 2
	Okres gwarancji min. 24 miesiące


	Podać
	

	41. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą 
	Podać
	

	42. 
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą
	Podać
	

	43. 
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
	
	

	44. 2
	 Karta gwarancyjna wraz z dostawą 
	Tak
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1-5 oraz II posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. ŁÓŻEK SZPITALNYCH WIELOFUNKCYJNYCH W ILOŚCI 6 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne 
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne szafek
	
	

	6
	Łóżko wielofunkcyjne dla pacjentów OIT 
	Tak, opisać
	

	7
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka
	Tak
	

	8
	Szerokość zewnętrzna łóżka z barierkami bocznymi  – 950mm (+/-50mm)
	Tak, podać rozmiary
	

	9
	Długość zewnętrzna łóżka –  2160mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża dla pacjentów wysokiego wzrostu
	Tak, podać rozmiary
	

	10
	Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami .
	Tak, 
	

	11
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania
	Tak
	

	12
	Akumulator wyposażony we wskaźnik zużycia informujący o konieczności wymiany
	Tak
	

	13
	Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża  będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej. 

Barierki jednorodne bez elementów łączonych.
	Tak
	

	14
	Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm
	Tak
	

	15
	Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: 

Paneli w barierkach bocznych  

Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku

- sterowników nożnych 

Panel sterowniczy wyposażony w elektroniczne kontrolki aktywnych, zablokowanych funkcji łóżka
	Tak
	

	16
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 400 mm do 780 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/.
	Tak
	

	17
	Regulacja wysokości z dźwiękowym  wskaźnikiem  osiągnięcia wysokości minimalnej
	Tak
	

	18
	Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  75 º  +/- 5 º
	Tak
	

	19
	Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 50 º  +/- 5 º
	Tak
	

	20
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach  bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	21
	Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom
	Tak
	

	22
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 º  (+/- 4 º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	23
	Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20 º  (+/- 4º )– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg.
	Tak
	

	24
	Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	25
	Elektryczna pozycja antyszokowa  z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	26
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-

 Trendelenburga 

- sterowań nożnych 
	Tak
	

	27
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji  . Przycisk dostępności funkcji  w sterowaniu: na panelu, w barierkach bocznych
	Tak
	

	28
	Odłączenie wszelkich regulacji z pilota, barierek, sterowań nożnych lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	29
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi.
	Tak
	

	30
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	31
	Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka
	Tak
	

	32
	Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe
	
	

	33
	Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 230kg pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
	Tak
	

	34
	Możliwość wyboru kolorystyki szczytów i barierek bocznych
	Tak
	

	35
	Wyposażenie 

- wieszak do kroplówki 

- materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej zapobiegającej odleżyną do drugiego stopnia włącznie. Twarda piana na krawędziach i na spodzie materaca zwiększająca komfort pacjenta. Materac posiadający nacięcia w okolicach głowy i pięt zmniejszające nacisk oraz specjalne profilowania w części centralnej dla najlepszej dystrybucji nacisku.  Materac w  pokryciu  nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z krytym zamkiem.

- Listwa z tworzywowymi uchwytami do worków urologicznych 

- Wysuwana spod leża półka na pościel z miejscem do odłożenia panelu sterowniczego
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	36
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	37
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą 
	Podać
	

	38
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą
	Podać
	

	39
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
	
	

	40
	 Karta gwarancyjna wraz z dostawą 
	Tak
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1-5 oraz II posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH W ILOŚCI 30 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa 

z klawiaturą numeryczną [fabrycznie nowa, oznakowanie CE] 
	TAK
	

	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Model/typ
	Podać
	

	3
	Rok produkcji
	Podać
	

	4
	Możliwość stosowania strzykawek o różnych pojemnościach [minimum] 5/6 ml, 10 ml, 20 ml, 

30 ml, 50/60 ml 
	Tak, podać
	

	5
	Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych /minimum 5/ - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek
	Tak, podać
	

	6
	Automatyczne rozpoznawanie strzykawek
	Tak 
	

	7
	Zakres szybkości dozowania [minimum] 

co 0,1ml/h

0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml

0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml

0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml

0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml

0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml
	Tak, podać
	

	8
	Programowana szybkość podaży w jednostkach [minimum] ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min
	Tak, podać
	

	9
	Dokładność szybkości dozowania +/-2%
	Tak
	

	10
	Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana 

w dowolnym momencie wlewu
	Tak
	

	11
	Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej [minimum] do 2000 ml/h 

co 0,1 dla strzykawek 50/60 ml
	Tak, podać
	

	12
	Programowane ciśnienie okluzji w zakresie [minimum] 300-900 mmHg co 75 mmHg
	Tak, podać
	

	13
	Możliwość podglądu lub zmiany parametrów 

w trakcie infuzji
	Tak
	

	14
	Możliwość zablokowania przycisków klawiatury 
	Tak, podać
	

	15
	Możliwość programowania nazwy oddziału
	Tak, podać
	

	16
	Wewnętrzna lista leków [minimum] 30 nazw

z możliwością dopisywania nazw leków 

przez użytkownika 
	Tak, podać
	

	17
	Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku [minimum 12 profili]
	Tak, podać
	

	18
	Możliwość programowania prędkości, prędkości 

i objętości, prędkości i czasu, objętości i czasu
	Tak
	

	19
	Funkcja Stand-By programowana
	Tak, podać
	

	20
	Funkcja KVO programowalna w zakresie [minimum] 0-5 ml/h co 0,1 ml/h
	Tak, podać
	

	21
	Historia infuzji [minimum] 1500 zdarzeń
	Tak, podać
	

	22
	System kontroli i sygnalizacji stanów zagrażających życiu pacjenta wizualny 

i dźwiękowy. Podać listę alarmów.
	Tak, podać
	

	23
	Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu 

w języku polskim
	Tak
	

	24
	Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka
	Tak
	

	25
	Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50/60 Hz 

(zasilacz wewnętrzny)
	Tak
	

	26
	Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność 

na defibrylację
	Tak
	

	27
	Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe [minimum] 20h przy przepływie 5 ml/h i 4h przy przepływie 100 ml/h 
	Tak, podać
	

	28
	Automatyczne ładowanie akumulatorów 

w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego
	Tak
	

	29
	Waga [max] 2,5 kg
	Tak, podać
	

	II
	Warunki gwarancji i serwisu
	
	

	30
	Okres gwarancji /minimum/ 24 miesiące od daty dostawy
	Tak, podać
	

	31
	Koszt serwisowania w okresie gwarancyjnym bezpłatny
	Tak
	

	32
	Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h 

od momentu zgłoszenia
	Tak, podać
	

	33
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia /max/ 5 dni roboczych
	Tak, podać
	

	34
	Serwis na terenie Polski
	Tak, podać dane adresowe, 
el, fax
	

	35
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu /minimum/

10 lat
	Tak, podać
	


Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. POMP INFUZYJNYCH OBJĘTOŚCIOWYCH W ILOŚCI 5 SZT.

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Nazwa, typ, model pompy
	Podać
	

	2
	Producent
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	Podać
	

	5
	Certyfikat CE
	TAK 
	

	6
	Pompa perystaltyczna, objętościowa przeznaczona do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii, kardiologii, onkologii itp.
	TAK
	

	7
	Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji. Menu w języku polskim.
	TAK
	

	8
	Tryby pracy umożliwiające:

- programowanie w jednostkach objętościowych

- programowanie w jednostkach wagowych
	TAK
	

	9
	Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS
	TAK
	

	10
	Wielostopniowy pomiar okluzji 
	TAK
	

	11
	Wbudowana biblioteka leków i płynów infuzyjnych z możliwością modyfikacji 
	TAK
	

	12
	Historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy i w postaci XML 
	TAK
	

	13
	Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora 
	TAK podać
	

	14
	Detektor kropli:

z cyfrową filtracją zakłóceń, możliwość odłączania
	TAK
	

	15
	Szybkość dozowania:

1 – 1000 ml/godz. programowana co 0,1 ml/godz.
	TAK
	

	16
	Dokładność dozowania: <=5% 
	TAK podać
	

	17
	Maksymalna objętość dozowania: 9 999 ml, programowana co 0,1 ml 
	TAK
	

	18
	Maksymalny czas dozowania: 99 godz. 59 min. 59 sek. 
	TAK
	

	19
	Szybkość dozowania w trybie KVO: 

0 – 5 ml/godz programowana co 0,1 ml/h
	TAK
	

	20
	Szybkość dozowania w trybie BOLUS maks. 1500 ml/godz., ustawiana co 1 ml 
	TAK podać
	

	21
	Programowane ciśnienie okluzji:  płynne ustawianie w zakresie 40 – 80 kPa
	TAK
	

	22
	Ustawiania czułości detektora powietrza:

jednorazowo 0,01 – 0.05 ml powietrza,

maks. 1 ml w ciągu 15 min. infuzji
	TAK podać
	

	23
	Zasilanie:

AC 230V 10%, 50/60 Hz lub 12 – 15 V DC
	TAK podać
	

	24
	Pobór mocy: maks. 20 VA 
	TAK podać
	

	25
	Akumulator wewnętrzny: NiCd.
	TAK
	

	26
	Czas pracy z akumulatora:

min. 12 godz. przy szybkości 25 ml/godz. 
	TAK podać
	

	27
	Warunki pracy urządzenia:  

temperatura otoczenia od + 5 °C do + 40 °C

wilgotność względna 20% ÷ 90%
	TAK podać
	

	28
	Interfejs:  RS 232 C 
	TAK
	

	29
	Informacja o stanie naładowania akumulatora 
	TAK
	

	30
	Wskaźnik ciśnienia infuzji 
	TAK
	

	31
	Blokada zmiany parametrów hasłem 
	TAK
	

	32
	Funkcja wypełniania drenu  
	TAK
	

	33
	Historia infuzji: min. 1500 zdarzeń
	TAK podać
	

	34
	Wymagania bezpieczeństwa:

EN 60601-1,

EN 60601-1-2 (EMC),

EN 60601-2-24,

MDD 93/94/EEC
	TAK
	

	35
	Wyposażenie:

-przyrządy już kompatybilne z pompą        bez zawartości ftalanów, wykonane z RB5, bez odcinka silikonowego w ilości 100 szt
	TAK

TAK
	

	36
	Okres gwarancji /minimum/ 24 miesiące od daty dostawy
	Tak, podać
	


Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania 

bez żadnych dodatkowych zakupów. Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. SSAKÓW ELEKTRYCZNYCH W ILOŚCI 2 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Ssak elektryczny
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne ssaka elektrycznego
	
	

	6
	Wydajność ssania
	Min 59 l/min

Max  65 l/min
	

	7
	Maksymalne podciśnienie 
	Nie mniejsze niż 70 kPa
	

	8
	Przystosowanie do pracy ciągłej
	Praca poniżej 55 dB
	

	9
	Butle do sterylizacji, przezroczyste – 2 szt.
	Tak, podać temperaturę
	

	10
	Pojemność butli
	Max 2 ltr
	

	11
	Wskaźnik podciśnienia w postaci manometru lub wyświetlacza
	Tak, podać
	

	12
	Wieloobrotowy regulator podciśnienia 
	Tak, podać
	

	13
	Zabezpieczenie przed przepełnieniem butli
	Tak, podać
	

	14
	Panel sterujący na wysokości rąk z przyciskami sensorowymi
	Tak, podać
	

	15
	Zabezpieczenie przed zakażeniem przez stosowanie filtrów bakteryjnych 
	Tak
	

	16
	Pedał nożny lub wyłącznik nożny zintegrowany z podstawą jezdną
	Tak
	

	17
	Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do butli 
	Tak
	

	18
	Podstawa jezdna na kółkach z blokadą
	Tak
	

	19
	Waga ssaka
	Max 15 kg
	

	20
	Zasilanie 230 V, AC, 50/60 Hz 
	Tak
	

	21
	Dreny do odsysania silikonowe, łączniki drenów
	Tak
	

	III
	Informacje dodatkowe
	
	

	22
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	23
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	24
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	25
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	26
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	27
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1- 5 oraz II posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek
.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. SSAKÓW PRÓŻNIOWYCH W ILOŚCI 7 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Ssak próżniowy 
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne ssaka próżniowego
	
	

	6
	Wydajność maksymalna
	250 ml/10 sek
	

	7
	Maksymalne podciśnienie 
	0 do – 1 bar
	

	8
	Regulacja ssania płynna za pomocą pokrętła membranowego
	Tak, opisać
	

	9
	Przepływ w zakresach 30 +/- 5 l/min
	Tak, podać
	

	10
	Pojemność pojemnika bezpieczeństwa 100 ml
	Tak, podać
	

	11
	Wskaźnik podciśnienia w postaci manometru 
	Tak, podać
	

	12
	Warunki używania i przechowywania – wilgotność powietrza 70 % 
	Tak, podać
	

	13
	Pojemnik zbiorczy jednolitrowy
	Tak, podać
	

	14
	Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do butli 
	Tak, podać
	

	15
	Zabezpieczenie przed zakażeniem przez stosowanie filtrów bakteryjnych 
	Tak
	

	16
	Możliwość mocowania do szyny 
	Tak
	

	17
	Możliwość stosowania wkładów jednorazowych do butli
	Tak
	

	18
	Komplet węży silikonowych: wąż łączący regulator z pojemnikiem bezpieczeństwa, wąż pomiędzy pojemnikiem zbiorczym  a pacjentem oraz z końcówka aplikacyjna;  do każdego ssaka
	Tak
	

	19
	Zastosowanie do systemu próżniowego centralnego
	Tak
	

	
	Informacje dodatkowe
	
	

	20
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	21
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	22
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	23
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1- 5 oraz II posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. RESUSCYTATORÓW AMBU W ILOŚCI 7 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Resuscytator Ambu
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne reuscytatora
	
	

	6
	Fabrycznie nowe
	Tak
	

	7
	Resuscytator silikonowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg
	Tak
	

	8
	Całkowita objętość worka min 1500 ml
	Tak
	

	9
	Objętość oddechowa  min 500 ml


	Tak
	

	10
	Aparat wielorazowego użytku
	Tak
	

	11
	Objętość rezerwuaru tlenu min 1500ml
	Tak, podać
	

	12
	Możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C
	Tak, podać
	

	13
	Maska oddechowa dla dorosłych nr 4 lub 5
	Tak
	

	14
	Złącze wydechowe (do podłączenia zaworu PEEP) – min 20 mm
	Tak, podać
	

	15
	Informacje dodatkowe
	
	

	16
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	17
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	18
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	19
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw.
	Tak
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1-5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek
.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. LARYNGOSKOPÓW KLASYCZNYCH W ILOŚCI 2 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Laryngoskop klasyczny Macintosh
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne laryngoskopu
	
	

	6
	Laryngoskop Macintosh w zestawie z  trzema lub czterema łyżkami 2,3,4, lub 2,3,4,5
	Tak, podać rozmiary
	

	7
	 Laryngoskop wykonany ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	8
	Łyżki wykonane ze stali nierdzewnej i niemagnetycznej lub magnetycznej o wysokiej trwałości
	Tak
	

	9
	Oświetlenie klasyczne za pomocą żarówki umieszczonej w łyżce
	Tak
	

	10
	Żarówka xenon umieszczona w łyżce
	Tak
	

	11
	Poziom jasności powyżej 3000lux
	Tak
	

	12
	Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134°C i w roztworach sterylizacyjnych
	Tak
	

	13
	Zasilanie na baterie 2xR14
	Tak
	

	14
	Kompatybilne z łyżkami jednorazowymi
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	15
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	16
	 Karta gwarancyjna wraz z dostawą 
	Tak
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1-5 oraz II posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. WÓZKA DO TRANSPORTU CHORYCH W ILOŚCI 1 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Wózek do transportu chorych
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne wózka do transportu chorych
	
	

	6
	Zakres regulacji wysokości leża
	Min 600mm

Max 900mm
	

	7
	Wymiary zewnętrzne
	1960x700mm (+/-10mm)
	

	8
	Dwusegmentowe leże
	Tak
	

	9
	Możliwość podnoszenia zagłówka 
	Tak
	

	10
	Wykonane z stalowych rur pokrytych lakierem proszkowym 
	Tak
	

	11
	Leże wykonane z płyty przepuszczalnej dla promieni RTG 
	Tak
	

	12
	Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego
	Tak
	

	13
	Koła jezdne z indywidualną lub centralną blokadą jezdną
	Tak
	

	14
	Barierki boczne, łatwe do opuszczania
	Tak
	

	15
	Wieszak kroplówki 
	Tak
	

	16
	Materac leża z materiałów łatwozmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych 
	Tak
	

	17
	Funkcję transportową materaca 
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	18
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	19
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	20
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	21
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1-5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. SŁUCHAWEK LEKARSKICH W ILOŚCI 7 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Słuchawki lekarskie 
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne słuchawek
	
	

	6
	Klasyczne słuchawki lekarskie
	Tak, podać rozmiary
	

	7
	 Jedno lub dwustronna głowica
	Tak
	

	8
	Membrana przylegająca do ciała pacjenta
	Tak
	

	9
	Długość drenu powyżej 60 cm
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	10
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	11
	 Karta gwarancyjna wraz z dostawą 
	Tak
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1-5 oraz II posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. MATERACÓW PRZECIWODLEŻYNOWYCH, CISNIENIOWYCH Z PNEUMETYCZNĄ POMPĄ W ILOŚCI 7 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Materac przeciwodleżynowy, ciśnieniowy
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne materaca przeciwodleżynowego, ciśnieniowego
	
	

	6
	Wysokość materaca
	Min 15 cm
	

	7
	Wymiary 200 x 85 cm (+/-5 cm) 
	Tak, podać
	

	8
	Nowoczesna konstrukcja materaca umożliwiająca odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej
	Tak, opisać
	

	9
	Minimum 20 wymiennych komór poprzecznych umieszczonych w rzędach, napełniających się i opróżniających się na przemian, co druga na całej powierzchni materaca oraz posiadających zabezpieczenie antyrotacyjne
	Tak, opisać
	

	10
	Wykonany z elastycznego poliuretanu 
	Tak
	

	11
	System komór spodnich stale wypełnionych powietrzem dla zabezpieczenia pacjenta przed kontaktem z konstrukcją łóżka
	Tak, podać
	

	12
	Funkcje szybkiego spuszczenia powietrza tzw CPR  
	Tak
	

	13
	Wytrzymałość mechaniczna dla pacjenta 
	Minimum 230 kg
	

	14
	Wzmocnione przewody materaca w pokrowcu
	Tak, podać
	

	15
	System dotleniania uciskanych tkanek 
	Tak
	

	16
	Pokryty półprzepuszczalnym wzmocnionym pokrowcem poliuretanowym, wielokierunkowo rozciągliwym, zapinanym na zamek z możliwością mycia i dezynfekcji pokrowca w temp. 95 st. C i suszenia w temp. 110 st. C
	Tak
	

	17
	Funkcję transportową  
	Minimum 2h
	

	
	Parametry techniczne pompy pneumatycznej
	
	

	18
	Manualna bezstopniowa regulacja ciśnienia w zakresie 20-60 mmHg (+/-5)
	Tak
	

	19
	Czas trwania pełnego cyklu 
	Poniżej 15 minut
	

	20
	Wizualny i dźwiękowy alarm spadku napięcia 
	Tak
	

	21
	Wyłącznik alarmu dźwiękowego 
	Tak
	

	22
	Funkcje wyboru trybu statycznego
	Tak
	

	23
	Wydajność pompy
	Minimum 10 l/min
	

	24
	Gniazdo szybkozłączki do połączenia z materacem 
	Tak
	

	25
	Wymienny, zewnętrzny, mechaniczny filtr powietrza
	Tak
	

	26
	Wymienny, zewnętrzny filtr antybakteryjny
	Tak
	

	27
	Zaczepy do zawieszenia pompy na łóżku
	Tak
	

	28
	Kabel sieciowy zasilający 
	Minimum 400 cm
	

	29
	Zasilanie 230 V, AC, 50/60 Hz 
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	30
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	31
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	32
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu
	Tak
	

	33
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	34
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	35
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1-5  oraz II posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. VIDEO-LARYNGOSKOPU Z WYŚWIETLACZEM W ILOŚCI 1 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Video-laryngoskop
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne wziernika
	
	

	6
	Wziernik z oświetleniem LED białe diody
	Tak, podać
	

	7
	Możliwość zastosowania rurek intubacyjnych dla dorosłych
	Tak, podać rozmiary
	

	8
	Napięcie znamionowe
	 
	

	9
	Kąt  widzenia 
	Min 75
	

	10
	Głębia ostrości 
	od 4,5 – 55 mm
	

	11
	Metoda dezynfekcji 
	Tak, podać
	

	12
	Metoda sterylizacji 
	Tak, podać
	

	13
	Długość robocza 
	Tak, podać
	

	
	Parametry techniczne wyświetlacza LCD
	
	

	14
	Urządzenie zasilane z akumulatora
	Tak, podać
	

	15
	Wielkość wyświetlacza 
	Min 2” kolor
	

	16
	Rozmiary wyświetlacza
	Szer. Min 7 mm

Wys Min 5,5mm
	

	17
	Waga
	Max  90 g
	

	18
	Automatyczna regulacja jasności
	Tak
	

	19
	Automatyczna regulacja kontrastu
	Tak
	

	20
	Czas ładowania akumulatora 
	Do 90 min
	

	21
	Czas pracy na naładowanym w pełni akumulatorze
	Do 120 min
	

	22
	Ładowanie akumulatora z ładowarki sieciowej
	Tak, podać parametry
	

	23
	W komplecie zawarta ładowarka
	Tak
	

	24
	Standard video sygnału
	Podać
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	25
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	26
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	27
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	28
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	29
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	30
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. PRZENOŚNEGO BRONCHOFIBEROSKOPU INTUBACYJNEGO W ILOŚCI 1 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Endoskop przenośny (bronchofiberoskop) 
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne
	
	

	6
	Zasilanie źródłem światła o wadze do 0,8 kg
	Tak, podać
	

	7
	Endoskop przenośny zasilany bezprzewodową, bateryjną lampą LED
	Tak
	

	8
	Wychylenia końcówki roboczej  
	góra min 160 dół min 130 
	

	9
	Pole widzenia 
	Min 95
	

	10
	Średnica zewnętrzna sondy wziernika
	Max 5,5 mm
	

	11
	Przyłącze ssaka metalowe zamocowane na stałe do endoskopu
	Tak
	

	12
	Średnica kanału instrumentalnego
	Min 2,5 mm
	

	13
	Długość robocza 
	Min 600 mm
	

	14
	Tester szczelności z manometrem
	Tak
	

	15
	Kleszcze chwytne wielorazowego użytku
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	16
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	17
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	18
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	19
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	20
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	21
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.
.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH BEZ BLATU BOCZNEGO W ILOŚCI 7 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Szafki przyłóżkowe
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Parametry techniczne szafek


	
	

	6
	Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad, drzwiczek  kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka.
	Tak, podać rozmiary
	

	7
	Konstrukcja szafki kontenerowa  wykonana ze stali lakierowanej, lub blachy ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV oraz środków dezynfekcyjnych
	
	

	8
	Szerokość całkowita: 500 mm ( + 20 mm )
	Tak, podać rozmiary
	

	9
	Długość całkowita: 500 mm ( + 20 mm )
	Tak, podać rozmiary
	

	10
	Wysokość całkowita: 850 mm (+20 mm)
	Tak, podać rozmiary
	

	11
	Blat  szafki wykonany z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego  odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny i boczny z galeryjką chroniącą przedmioty przed upadkiem. Blat górny z dwoma uchwytami do przetaczania i prowadzenia szafki
	Tak
	

	12
	Szuflada górna  wysuwana na prowadnicach. Drzwiczki dolne z mechanizmem samo domykającym.
	Tak
	

	13
	Czoło szuflady oraz drzwiczki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne oraz wysoką temperaturę. Szuflada i drzwiczki wyposażone w lakierowane uchwyty do otwierania
	Tak
	

	14
	Szafka  przejezdna wyposażona w  kółka  na każdym z narożników.
	Tak
	

	15
	Koła szafki z indywidualną blokadą
	Tak
	

	16
	Szafka odporna na środki dezynfekcyjne
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	17
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	18
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą 
	Podać
	

	19
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą
	Podać
	

	20
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
	
	

	21
	 Karta gwarancyjna wraz z dostawą 
	Tak
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I 1-5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. MONITORA DO POMIARU PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH METODĄ ANALIZY KRZYWEJ CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI W ILOŚCI 1 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą  analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Pomiar rzutu serca


	
	

	6
	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy), bez użycia cewnika Swan-Ganza
	Tak ,opisać
	

	7
	Małoinwazyjna metoda pomiaru rzutu serca z wykorzystywaniem max 1 dostępu naczyniowego
	Tak, opisać
	

	8
	Parametry monitorowane lub wyliczane:

rzut serca (CO);

- objętość wyrzutowa (SV);

- systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR);

- zmienność objętości wyrzutowej (SVV);

- saturacja w żyla głównej (Scvo2)

- saturacja krwi mieszanej (Svo2)
	Tak
	

	9
	Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: dla CCO co min. 20 sek
	Tak
	

	10
	Możliwość podawania parametrów w postaci indeksowanej:

- CI;

- SVI;

- SVRI

- DO2I
	
	

	
	Ekran urządzenia
	
	

	11
	Ekran zintegrowany z monitorem
	Tak
	

	12
	Aktywna kolorowa matryca TFT o przekątnej nie mniejszej niż 8”


	Tak
	

	13
	Ekran o rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 pikseli


	Tak
	

	14
	Wyświetlanie danych w postaci ekranów:

- ekranu graficznego;

- ekranu tabelarycznego;

- ekranu wartości cyfrowych
	Tak
	

	15
	Ekran trendów graficznych:

-wizualizacja minimum dwóch wartości w postaci cyfrowej, trendu graficznego;

- procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym dla każdego mierzonego parametru
	Tak, opisać
	

	16
	Ekran trendów tabelarycznych:

- możliwość wizualizacji cyfrowej do 5 parametrów monitorowanych w przedziałach czasowych od 1 minuty do 1 godziny
	Tak, opisać
	

	17
	Ekran wartości liczbowych:

- możliwość jednoczasowego wyświetlenia do 8 parametrów;
	Tak, opisać
	

	18
	 Możliwość kalkulacji SVR, DO2
	Tak, opisać
	

	19
	Czujniki do pomiarów hemodynamicznych ze zintegrowanym wyjściem sygnału IBP – 2 szt
	Tak,
	

	20
	Pamięć trendów monitora min. 72 godz.
	Tak
	

	21
	Waga aparatu poniżej 3  kg
	Tak
	

	22
	Monitor wyposażony w złącze szeregowe RS232, umożliwiające przesyłanie danych pomiarowych do zewnętrznych monitorów funkcji życiowych pacjenta
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	23
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	24
	Koszt serwisowania w okresie gwarancyjnym bezpłatny
	Tak
	

	25
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	26
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	27
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	28
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	29
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I  1-5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

..........................................                                             
 
  ……………………., dnia ............. 

/ pieczątka firmowa/




                /miejscowość/ 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH  DOT. MONITORA DO POMIARU PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH METODĄ TERMODYLUCJI PRZEZPŁUCNEJ, ANALIZY KRZYWEJ CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI W ILOŚCI 1 SZT.

Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełniać będzie wymagania wskazane w niniejszej tabeli

	L.p.
	Parametr / warunek


	Wymóg
	Wartość oferowana

	I
	Monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej, analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi
	
	

	1
	Urządzenie typ, model
	Podać
	

	2
	Producent/ Firma
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Rok produkcji 
	
	

	5
	Oznakowanie CE
	Tak
	

	
	Pomiar rzutu serca
	
	

	6
	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej bez drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej, bez użycia cewnika Swan-Ganza
	Tak
	

	7
	Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp tętniczy), bez użycia cewnika Swan-Ganza
	Tak ,opisać
	

	8
	Ciągły pomiar saturacji żylnej przy pomocy wkłucia centralnego trójświatłowego z modulem optycznym
	Tak
	

	9
	Parametry monitorowane lub wyliczane:

- rzut serca (CO);
- objętość wyrzutowa (SV);
- systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR);
- zmienność objętości wyrzutowej (SVV);
- indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI);
- indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI);
- indeks całkowitej objętość końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI);
- całkowita frakcja wyrzutowa (GEF);
- wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV);
- indeks funkcji serca (CFI);
- wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV);

- saturacja krwi żylnej (ScvO2);
	Tak
	

	10
	Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych:

- dla CCO co min. 20 sek

- dla ScvO2 co min 2 sek.
	Tak
	

	
	Ekran urządzenia
	
	

	11
	Ekran zintegrowany z monitorem
	Tak
	

	12
	Aktywna kolorowa matryca TFT o przekątnej nie mniejszej niż 10”
	Tak
	

	13
	Ekran o rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 pikseli
	Tak
	

	14
	Wyświetlanie danych w postaci ekranów:

- kokpit;

- interwencyjny;

- fizjologiczny;

- drzewa decyzyjnego;

- graficzny;

- tabelaryczny;

- wartości cyfrowych;
	Tak
	

	15
	Ekran typu „kokpit”:

- definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika zakres celów terapii i alarmów;

- dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki;

- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów;

- procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; 
	Tak,opisać
	

	16
	Ekran interwencyjny:

- możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określonego kolorem.
	Tak, opisać
	

	17
	Ekran fizjologiczny
możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), indeksu systemowego oporu obowdowego (SVRI) oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV);

- możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2);
	Tak, opisać
	

	18
	Ekran zależności danych:

- wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną;

- parametry wyświetlane w postaci cyfrowej
	Tak, opisać
	

	19
	Ekran trendów graficznych:

- możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów;

- jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości;
	Tak, opisać
	

	20
	Ekran trendów tabelarycznych:

- możliwość wyświetlania 1, 2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów;

- jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości;
	Tak, opisać
	

	21
	Ekran wartości cyfrowych:

- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów;

- procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym; 

- możliwość wizualizacji 1, 2, 3 lub 4 wartości jednocześnie
	Tak, opisać
	

	22
	 Możliwość dodatkowego oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów
	Tak, opisać
	

	23
	Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcja płuca lub jego płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej
	Tak, opisać
	

	24
	Pamięć trendów monitora min. 72 godz.
	Tak
	

	25
	Waga aparatu poniżej 3,5 kg
	Tak
	

	26
	Czujniki do pomiarów hemodynamicznych ze zintegrowanym wyjściem sygnału IBP – 2 szt
	
	

	27
	Podstawa jezdna do zamocowania monitora
	Tak
	

	II
	Informacje dodatkowe
	
	

	28
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Podać
	

	29
	Koszt serwisowania w okresie gwarancyjnym bezpłatny
	Tak
	

	30
	Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	31
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Tak
	

	32
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów.
	Tak
	

	33
	Częstotliwość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.
	Podać
	

	34
	Koszt przeglądu po okresie gwarancyjnym.
	Podać
	


*w rubryce „oferowana wartość” wykonawca powinien zamieścić właściwe: oświadczenie „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. 

Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt I  1-5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

.............................................



     ......................................................

(miejscowość, data) 

(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie                      uprawniającym  do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Formularz ofertowy






 Załącznik nr 6 do SIWZ

..........................................                              

            .........................., dnia .........................

 /pieczątka firmowa/




             /miejscowość/
FORMULARZ OFERTOWY 

I  DANE  WYKONAWCY:
Pełna nazwa.

...................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

...................................................................................................................................................................  

Adres e –mail Wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Nr telefonu i faxu Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II. PRZEDMIOT OFERTY :

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla potrzeb nowopowstającego Oddziału OIOM w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy tj.: aparatu jezdnego RTG w ilości 1 szt., kardiomonitora modułowego w ilości 7 szt., respiratora dla dzieci i dorosłych w ilości 3 szt., łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego z wagą w ilości 1 szt., Łóżka szpitalnego wielofunkcyjnego w ilości 6 szt., pomp infuzyjnych strzykawkowych w ilości 30 szt., pomp infuzyjnych objętościowych w ilości 5 szt., defibrylatora dwufazowego w ilości 1 szt., systemu ogrzewania pacjenta w ilości 1 szt., ssaków elektrycznych w ilości 2 szt., ssaków próżniowych w ilości 7 szt., resuscytatorów AMBU w ilości 7 szt., laryngoskopów klasycznych w ilości 2 szt., wózka do transportu chorych w ilości 1 szt., słuchawek lekarskich w ilości 7 szt., materaców przeciwodleżynowych, ciśnieniowych z pneumatyczną pompą w ilości 7 szt., video-laryngoskopu z wyświetlaczem w ilości 1 szt., przenośnego bronchofiberoskopu intubacyjnego w ilości 1 szt., szafek przyłóżkowych bez blatu bocznego w ilości 7 szt., wózka anestezjologicznego w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt., monitora do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji przezpłucnej  analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi w ilości 1 szt. Znak sprawy: PN/22/2014
Oferujemy:
a)   dostawę sprzętu określonego w Pakiecie nr 1 o wartości brutto .........................       zł.

oferowana cena brutto 1 szt. aparatu jezdnego rtg wynosi ………………… zł.

Koszt finansowania przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie nr 1 wynosi: …………………………. zł.
VAT% ……….
b) dostawę sprzętu określonego w Pakiecie nr 2 o wartości brutto .........................       zł

oferowana cena brutto 1 szt. systemu do ogrzewania pacjenta wynosi ……………… zł.
Koszt finansowania przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie nr 2 wynosi: …………………………. zł.
VAT% ……….
c) dostawę sprzętu określonego w Pakiecie nr 3 o wartości brutto .........................       zł  

oferowana cena brutto 1 szt. defibrylatora dwufazowego wynosi ……………… zł.

Koszt finansowania przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie nr 3 wynosi: …………………………. zł.
VAT% ……….
d) dostawę sprzętu określonego w Pakiecie nr 4 o wartości brutto .........................       zł 

oferowana cena brutto 1 szt. wózka anestezjologicznego wynosi …………… zł.

Koszt finansowania przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie nr 4 wynosi: …………………………. zł.
VAT% ……….
e) dostawę sprzętu określonego w Pakiecie nr 5 o wartości brutto .........................       zł.

ceny brutto sprzętu oferowanego w Pakiecie nr 5  wynoszą:
	Nazwa asortymentu
	Ilość sztuk
	VAT%
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	Kardiomonitor modułowy
	7
	
	
	

	Respirator dla dzieci i dorosłych
	3
	
	
	

	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne z wagą
	1
	
	
	

	Łóżko szpitalne wielofunkcyjne
	6
	
	
	

	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	30
	
	
	

	Pompa infuzyjna objętościowa
	5
	
	
	

	Ssak elektryczny
	2
	
	
	

	Ssak próżniowy
	7
	
	
	

	Resuscytator AMBU
	7
	
	
	

	Laryngoskop klasyczny
	2
	
	
	

	Wózek do transportu chorych
	1
	
	
	

	Słuchawki lekarskie
	7
	
	
	

	Materac przeciwodleżynowy, ciśnieniowy z pneumatyczną pompą
	7
	
	
	

	Video-laryngoskop z wyświetlaczem
	1
	
	
	

	Przenośny bronchofiberoskop intubacyjny
	1
	
	
	

	Szafki przyłóżkowe bez blatu bocznego
	7
	
	
	

	Monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi
	1
	
	
	

	Monitor do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą termodylucji 
rzez płucnej , analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi
	1
	
	
	

	Koszt finansowania przedmiotu zamówienia opisanego w Pakiecie nr 5 wynosi
	
	
	
	

	RAZEM:
	


I. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązkami Wykonawcy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

III. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 9 do SIWZ.

IV. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym montaż, uruchomienie aparatów i szkolenie personelu Zamawiającego.

V. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy (podemonstracyjny – jeśli wymagano) i w pełni sprawny.

VI. Przedmiot niniejszego zamówienia dostarczymy własnym transportem i na własny koszt w ciągu 6 tygodni, licząc od daty podpisania umowy.

VII. Oświadczamy, że oferowany przedmiot umowy posiada stosowne atesty i certyfikaty.

VIII. Oświadczamy, że:

powierzymy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia: *

     ..................................................................................................................................

*(dotyczy tylko Wykonawców, którzy powierzą część zadania podwykonawcom)

IX. Oświadczamy, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24  ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych**
**(dotyczy tylko Wykonawców, którzy nie przynależą do tej samej grupy kapitałowej)

X. Potwierdzamy związanie niniejszą ofertą przez okres 60 dni.

                                            



….........................................................

                                                               /podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
Załącznik nr 7 do SIWZ

.......................................................                                       
     

      .........................................

         (pieczątka firmowa)                                                                                       

     (data)

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r.) składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że wyklucza się:

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a  wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
        publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które  
        wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, albo wypowiedzenie umowy odstąpienie od niej 
        nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia 
        wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku ,przestępstwo  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa ,lub przestępstwa skarbowego;

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12. wykonawców, którzy nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4.
13. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)
Załącznik nr 8 do SIWZ

.............................................................                                        ..........................................

        (pieczątka firmowa)                                                                                               (data)

Zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. ) składam niniejsze oświadczenie:

Oświadczam, że firma którą reprezentuję / której jestem właścicielem:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiada wiedzę i doświadczenie
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
.....................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Załącznik nr 9 do SIWZ

wzór umowy

UMOWA Nr PN/.........../2014
zawarta w dniu ....... . ....... . 2014 r.

Zamawiający:
POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI



ul. Armii Krajowej 1



56-400 Oleśnica

reprezentowany przez: 

· Dyrektora -  mgr Liliannę Głowacką
· Głównego Księgowego – mgr Teresę Annę Rogalską

Wykonawca: 

reprezentowany przez:

· .....................................................................

· .....................................................................

Podstawą prawną zawarcia niniejszej umowy, jest wynik postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: PN/22/2014, przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

§ 1

1.Przedmiotem  umowy zawartej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 39 i art. 94 ust.1 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (t. jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 907) jest: 
Dostawa urządzenia – 

2.Wykaz urządzeń medycznych oraz ceny jednostkowe określają: oferta i formularz zestawienia parametrów techniczno-użytkowych granicznych, stanowiące wraz z SIWZ załącznik do umowy.

3. Dostawa urządzeń medycznych obejmuje także: montaż i  uruchomienie, przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oraz świadczenie serwisu w okresie gwarancji. 

§ 2

1. Wartość przedmiotu umowy została określona na podstawie oferty Wykonawcy i wynosi brutto: …zł.

2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności: koszt zakupu urządzeń medycznych, transportu, ubezpieczenia na czas transportu, załadunku i rozładunku w miejscu dostawy, montażu, uruchomienia, przeszkolenia personelu, świadczenia serwisu gwarancyjnego a także należnych opłat i podatków wynikających z przepisów polskiego prawa podatkowego, w tym podatku VAT i celnego.

§ 3

1. Realizacja dostawy  odbędzie się w terminie 6 tygodni  od dnia podpisania umowy,  tj.  do dnia ……
2. Wydanie urządzeń medycznych Zamawiającemu nastąpi  na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Wykonawca dostarczy  urządzenia medyczne do Oddziału OIOM  Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica oraz  dokona ich  montażu i uruchomienia na koszt własny.

4. W terminie czterech dni od dnia dostawy Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi  Przeszkoleni pracownicy Zamawiającego otrzymają od Wykonawcy zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

5. Wraz ze sprzętem Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty, tj.:

a) instrukcję obsługi aparatów w języku polskim, która zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) musi zawierać informację o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie,

b) karty serwisowe,

c) komplet dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń,

d) informację o liście dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679),

e) Listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanych przedstawicieli do wykonywania czynności serwisowych, nieujętych w wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie.

§ 4
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w systemie ratalnym w 36 równych miesięcznych ratach, z możliwością wcześniejszej spłaty, z odroczonym terminem spłaty - pierwsza rata płatna w terminie do końca lutego 2015 r. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie przedmiotu umowy cenę ustaloną w ofercie złożonej przez Wykonawcę tj. brutto; ……………zł (słownie: ………………………….) 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół końcowy.
4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Za zwłokę w zapłacie Wykonawca może żądać odsetek ustawowych. 

§ 5
1.Wykonawca  udziela Zamawiającemu gwarancji  na okres …………. miesięcy na dostarczone urządzenia medyczne, od dnia protokolarnego odbioru danego urządzenia. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca wykonuje nieodpłatnie serwis gwarancyjny. 

3.Strony ustalają  czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii  - na 72 godziny w dni robocze, licząc od daty telefonicznego wezwania potwierdzonego faksem, przy czym za czas reakcji uważa się czas od wezwania do momentu przyjazdu serwisanta. Jeżeli zgłoszenie  usterki będzie miało miejsce w piątek, czas reakcji może być wydłużony do 72 godzin, po uzgodnieniu ze zgłaszającym,  
4.Termin usunięcia awarii strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii. W  okresie naprawy  trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenia zastępcze.

5.Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 6

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia medyczne są fabrycznie nowe lub podemonstracyjne (jeżeli wymagano), kompletne a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
§ 7

1. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w przedmiocie dostawy Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy i 
odstąpienia od umowy lub żądania wymiany towaru na towar wolny od wad w przypadku:

     -
dostarczenia urządzeń medycznych  złej jakości,

     -
dostarczenia urządzeń medycznych nie odpowiadających wymaganym parametrom technicznym określonym w ofercie Wykonawcy.

§ 8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:

a)  Wykonawca odmówi dostarczenia  urządzenia medycznego wolnego od wad.
b) Wykonawca realizuje dostawę  dotyczącą przedmiotu zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w rażący sposób narusza postanowienia umowy,

c) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub ogłoszona upadłość Wykonawcy,

d) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w formie pisemnej. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  z tytułu wykonania części umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa § 8 ust.1  dla swej ważności wymaga formy pisemnej i może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§ 9

1. Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę przez Wykonawcę kary umownej  na rzecz Zamawiającego w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w dostawie urządzenia medycznego określonego zamówieniem w terminie uzgodnionym w trybie § 3 ust. 1 w wysokości 0,1% wartości brutto urządzenia medycznego za każdy dzień opóźnienia

b) za  opóźnienie w usunięciu awarii w terminie uzgodnionym przez strony umowy w trybie § 5 ust. 4 w wysokości 0,1% wartości  brutto urządzenia  medycznego za każdy dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania  w wysokości odpowiadającej powstałej szkodzie niezależnie od wskazanych w § 9 ust.1 kar umownych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 ewentualnych kar umownych.
§ 10

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

1. zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 

2. wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

3. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

4. terminu wykonania, pod warunkiem że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

5. przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku   siły wyższej

§ 11

Na podstawie art. 54 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody wyrażonej przez podmiot tworzący, czyli Powiat Oleśnicki.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych     oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W razie braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby  Zamawiającego 
§ 13

Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                                     Wykonawca:

Załącznik nr 10 do SIWZ

..........................................                                            miejscowość , dnia...........................

   / pieczątka firmowa/

Wykaz wykonanych dostaw sprzętu medycznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Nazwa i adres Wykonawcy:...................................................................................................

	Lp.
	Opis zamówienia 
	Wartość zamówienia  brutto (PLN)
	Termin realizacji (podać miesiąc i rok)
	Nazwa i adres zamawiającego 

	
	
	
	Rozpoczęcie 
	Zakończenie
	


..............................................................

/podpis osoby upoważnionej  

                                                                                               do reprezentowania firmy/

Załącznik nr 11 do SIWZ

..........................................                                            miejscowość , dnia...........................

   / pieczątka firmowa/

Oświadczam, że oferowany przez naszą firmę sprzęt spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej oraz, że posiadamy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu i stosowania w jednostkach służby zdrowia i dostarczymy je na każde wezwanie Zamawiającego.
..............................................................

/podpis osoby upoważnionej  

                                                                                               do reprezentowania firmy/

