Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

,,Zakup i dostawa diatermii na endoskopię dla Powiatowego Zespołu Szpitali’’

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

##### Wykonawca:

##### _____________________

| LP. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2 | Model | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy nowy, rok produkcji 2025 | Tak |  |

PARAMETRY TECHNICZNE

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. |  | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane techniczne |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. |  | TAK |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. |  | TAK |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz |  | TAK |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. |  | TAK |  |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. |  | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. |  | TAK |  |
| 7 | Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. |  | TAK |  |
| 8 | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. |  | TAK |  |
| 9 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. |  | TAK |  |
| 10 | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” |  | TAK |  |
| 11 | Możliwość regulacji jasności ekranu w min. 20 stopniowej skali. |  | TAK |  |
| 12 | Komunikacja w języku polskim. |  | TAK |  |
| 13 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. |  | TAK |  |
| 14 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. |  | TAK |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: - dla narzędzi argonowych - dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. |  | TAK |  |
| 16 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 20 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia). |  | TAK |  |
| 17 | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. |  | TAK |  |
| 18 | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. |  | TAK |  |
| 19 | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. |  | TAK |  |
| 20 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. |  | TAK |  |
| 21 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria. |  | TAK |  |
| 22 | Instrukcja w języku polskim. |  | TAK |  |
| PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA |  |  |  |  |
| 1 | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. |  | TAK |  |
| 2 | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia |  | TAK |  |
| 3 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. |  | TAK |  |
| 4 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. |  | TAK |  |
| 5 | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. |  | TAK |  |
| 6 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. |  | TAK |  |
| 7 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. |  | TAK |  |
| 8 | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych |  | TAK |  |
| 9 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej |  | TAK |  |
| 10 | Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W |  | TAK |  |
| 11 | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna |  | TAK |  |
| 12 | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. |  | TAK |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. |  | TAK |  |
| 14 | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. |  | TAK |  |
| 15 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. |  | TAK |  |
| 16 | Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. |  | TAK |  |
| 17 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. |  | TAK |  |
| 18 | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem |  | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 | Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy – 1 szt. |  | TAK |  |
| 2 | Wózek wyposażony w cztery kółka, z rączką , z zamykaną szafką na butlę argonową 5 lub 10-litrową. Wyposażony koszyk na akcesoria – 1 szt |  | TAK |  |
| 3 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 50 szt |  | TAK |  |
| 4 | Kabel elektrod jednorazowych wtyk płaski dł. 3m – 1 szt |  | TAK |  |
| 5 | Butla argonowa 5L – 1szt. |  | TAK |  |
| 6 | Reduktor argonowy 1szt. |  | TAK |  |
| 7 | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3,5m, złącze owalne, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. |  | TAK |  |
| 8 | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2m, średnica 2.3mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia -2 szt. |  | TAK |  |
| 9. | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1szt |  | TAK |  |
|  | SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na aparat min. 36 miesięcy |  | TAK |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski (proszę wykaz dołączyć do oferty) |  | TAK |  |
| 3 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h w okresie pogwarancyjnym – do 48 h. |  | TAK |  |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności |  | TAK |  |
| 5 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat |  | TAK |  |
| 6 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  | TAK |  |
| 7 | Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone certyfikatem |  | TAK |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

| LP. | # WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | WARUNEK GRANICZNY | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. do 5 dni roboczych |  |
| 3 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia, w przypadku gdy części muszą być sprowadzone za granicy | max. do 10 dni roboczych |  |
| 4 | W przypadku awarii lub naprawy, sprzęt zastępczy. | TAK |  |
| 5 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 6 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 8 | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Podać (adres, telefon, e-mail) |  |
| 9 | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 10 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, akcesoriów wielokrotnego użytku, kable, itp., od daty sprzedaży min. 10 lat. | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | Tak |  |
| 12 | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta na okres 36 miesięcy. | Tak |  |
| 13 | Przeglądy w trakcie gwarancji bezpłatne, dojazd w cenie. | Tak |  |
| 14 | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. | Tak |  |

UWAGA :   Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.