| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia warunku / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| Myjnia-dezynfektor do endoskopów |  |  |  |
| 1. | Wykonawca/Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa-model/typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowy 2024r. | Tak |  |
| 5. | Certyfikat-deklaracja CE | Tak |  |
| 6. | Zgodność z normą EN PN 15883-1 i 4 | Tak |  |
| 7 | Czas cyklu mycia i dezynfekcji – max. 25 min. | Tak |  |
| 8 | Ładowność – jeden endoskop w jednym cyklu | Tak |  |
| 9 | Załadunek endoskopów od góry | Tak |  |
| 10 | Temperatura cyklu – max. 40 st. C | Tak |  |
| 11 | Test szczelności endoskopu | Tak |  |
| 12 | Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego | Tak |  |
| 13 | Jednorazowe użycie preparatów chemicznych | Tak |  |
| 14 | Hermetyczna komora mycia – brak oparów środków chemicznych | Tak |  |
| 15 | Dotykowy, bez tekstowy (tylko znaki graficzne) panel kontrolny LCD. | Tak |  |
| 16 | Cykl autodezynfekcji obejmujący cały układ uzdatniania wody | Tak |  |
| 17 | Uzdatnianie wody – filtry wstępne 5µm, 1µm i 0,5µm | Tak |  |
| 18 | Uzdatnianie wody – filtr końcowy 0,2µm | Tak |  |
| 19 | Zasilanie myjni wodą wodociągową | Tak |  |
| 20 | Filtr powietrza HEPA | Tak |  |
| 21 | Czytnik kodów kreskowych i drukarka | Tak |  |
| 22 | Poziom emisji hałasu max. 70dB | Tak |  |
| 24 | Maksymalne wymiary reprocesora Szerokość 62 cm Głębokość 65 cm Wysokość 105cm | Tak (podać) |  |
| 25 | Myjnia endoskopowa ma funkcjonować z endoskopami: G125706 EG-290 KP H121214 EC-3890FK2 A120482 EC-3890FK2 G125710 EG-290KP A120640 EC-3890FK | Tak |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

| LP. | # WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | WARUNEK GRANICZNY | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. do 3 dni roboczych |  |
| 3 | W przypadku awarii lub naprawy powyżej 3 dni, sprzęt zastępczy. | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Podać (adres, telefon, e-mail) |  |
| 8 | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 10 lat. | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | Tak |  |
| 11 | Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 36 miesięcy. | Tak, podać |  |
| 12 | Możliwość kontaktu i konsultacji telefonicznej z inżynierami serwisu w czasie trwania gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym. | Tak |  |
| 13 | Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. | Tak |  |
| 14 | Paszport przy dostawie. | Tak |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.