Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

,, ZAKUP I DOSTAWA APARATU DO ZNIECZULENIA NA BLOK OPERACYJNY/SALA CIĘĆ CESARSKICH DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI”

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

|  | Wykonawca:……………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. |  | PARAMETR |  |  | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY |  |  |  |
| 1 |  | Producent, kraj pochodzenia |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Model |  |  | Podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Rok produkcji: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy nowy, rok produkcji 2024 |  |  | Tak |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY TECHNICZNE

Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty

| Lp. | aparat do znieczulenia |  |  | Wartości wymagane |  | # Potwierdzenie spełnienia warunku /opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aparat do znieczulania ogólnego dzieci i dorosłych |  | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie 230 V 50 Hz |  | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowany blat do pisania |  | TAK |  |  |
|  |  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej typu LED |  | TAK |  |  |
|  |  | Min. 2 szuflady na drobne akcesoria |  | TAK |  |  |
|  |  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, w tym minimum dwa koła blokowane centralnie |  | TAK |  |  |
|  |  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń |  | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |  | TAK |  |  |
|  |  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu. Reduktory w zestawie. |  | TAK |  |  |
|  |  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie aparatu do znieczulania |  | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora |  | TAK |  |  |
|  |  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu lub desfluranu. Dwa gniazda aktywne. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie |  | TAK |  |  |
| System dystrybucji gazów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min |  | TAK |  |  |
|  |  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja ekonometru (optymalizatora) znieczulenia |  | TAK |  |  |
|  |  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 300 ml/min |  | TAK |  |  |
|  |  | Przepływ wdechowy o zakresie osiągalnym min 170l/min |  | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowany w aparat awaryjny przepływomierz O2 układu okrężnego włączany automatycznie podczas awarii mieszalnika elektronicznego. Zakres do 15 l/min. |  | TAK |  |  |
| Układ oddechowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci. |  | TAK |  |  |
|  |  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany, możliwe wyłączenie/ włączenie podgrzewania przez użytkownika w konfiguracji systemu |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego |  | TAK |  |  |
|  |  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 25 l/min. |  | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: min. 0-12 l/min |  | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum |  | TAK |  |  |
|  |  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. |  | TAK |  |  |
|  |  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. |  | TAK |  |  |
|  |  | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie |  | TAK |  |  |
|  |  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną – aktywny odciąg |  | TAK |  |  |
|  |  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo |  | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  | TAK |  |  |
| Tryby wentylacji |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni |  | TAK |  |  |
|  |  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  | TAK |  |  |
|  |  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  | TAK |  |  |
|  |  | Wentylacja w trybie SIMV: SIMV-PC, SIMV-VC |  | TAK |  |  |
|  |  | Tryb wentylacji CPAP+PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu |  | TAK |  |  |
|  |  | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o tryb APRV |  | TAK |  |  |
|  |  | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem odpowiednich alarmów |  | TAK |  |  |
|  |  | Aparat wyposażony tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający wentylację mechaniczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu ciśnienia drogach oddechowych |  | TAK |  |  |
|  |  | Pauza w przepływie gazów do min. 2 minut w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. |  | TAK |  |  |
| Regulacje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 2 do 40 cmH2O |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:10 |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 3 do 100 odd./min |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 80 cmH2O |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 10 – 1500 ml w trybach objętościowych |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 5 – 1500 ml w trybach z gwarantowaną objętością np. PCV-VG, PRVC |  | TAK |  |  |
|  |  | Regulacja czasu wdechu od min 0.2 do 8.0 sek. |  | TAK |  |  |
|  |  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. czułości wyzwalania przepływem w zakresie min. 0.2 - 15 l/min |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 20 cmH2O |  | TAK |  |  |
|  |  | Reg. czułości wydechowej min. 5% - 70% |  | TAK |  |  |
| Alarmy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  | TAK |  |  |
|  |  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV |  | TAK |  |  |
|  |  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f |  | TAK |  |  |
|  |  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  | TAK |  |  |
|  |  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  | TAK |  |  |
|  |  | Alarm Apnea |  | TAK |  |  |
|  |  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |  | TAK |  |  |
|  |  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja autoustawiania alarmów |  | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 5000 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach |  | TAK |  |  |
| Pomiar i obrazowanie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomiar objętości oddechowej TV |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar objętości minutowej MV |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar objętości minutowej MV przecieku |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) |  | TAK |  |  |
|  |  | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) |  | TAK |  |  |
|  |  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) |  | TAK |  |  |
|  |  | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) |  | TAK |  |  |
|  |  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) |  | TAK |  |  |
|  |  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyświetlanie do min. 5 krzywych jednocześnie na ekranie |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów |  | TAK |  |  |
|  |  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, niewbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1920x1080 |  | TAK |  |  |
|  |  | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją obrotu ekranu i kąta pochylenia. |  | TAK |  |  |
|  |  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego |  | TAK |  |  |
|  |  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 48 godz. |  | TAK |  |  |
|  |  | Prezentacja minitrendów przy krzywych oddechowych |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 20 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB |  | TAK |  |  |
|  |  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu |  | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja timera (odliczanie do zera od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora |  | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość konfigurowania minimum 10-ciu niezależnych stron ekranu respiratora z zapisem w pamięci respiratora |  | TAK |  |  |
|  |  | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii |  | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej IBW pacjenta. |  | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowy ekran wbudowany w korpus aparatu prezentujący ciśnienie gazów zasilających, objętość oddechową |  | TAK |  |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) |  | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. |  | TAK |  |  |
|  |  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  | TAK |  |  |
|  |  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  | TAK |  |  |
|  |  | Ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. |  | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczny test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. |  | TAK |  |  |
|  |  | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu |  | TAK |  |  |
|  |  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  |  | Aparat i monitor jednego producenta. |  | TAK |  |  |
| Pomiar zwiotczenia mięśni (moduł aparatu) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Moduł NMT w aparacie do znieczulania. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. |  | TAK |  |  |
|  |  | Dostępne tryby stymulacji: co najmniej TOF, ST, PTC, DBS |  | TAK |  |  |
|  |  | W komplecie z modułem NMT czujnik na palec, niezbędne przewody połączeniowe i co najmniej 10 szt. elektrod jednorazowych; wielorazowa opaska mocująca czujnik na kciuku. |  | TAK |  |  |
|  |  | Instrukcja Obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
| MONITOR O KONSTRUKCJI KOMPAKTOWEJ |  |  |  |  |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli. |  | TAK |  |  |  |
|  | W obudowie monitora miejsce na akcesoria pomiarowe. |  | TAK |  |  |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów, przyciski funkcyjne oraz pokrętło. Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. Monitor wyposażony w funkcje demo oraz tryb szkoleniowy zawierający podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z monitora. |  | TAK |  |  |  |
|  | Do 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie |  | TAK |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 240 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. |  | TAK |  |  |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów |  | TAK |  |  |  |
|  | Stopień ochrony przed zalaniem wodą co najmniej IPX1 |  | TAK |  |  |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: |  | TAK |  |  |  |
|  | - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, gniazdo do podłączenia ekranu kopiującego, |  | TAK |  |  |  |
|  | - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. |  | TAK |  |  |  |
|  | - kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania |  | TAK |  |  |  |
| SYSTEM ALARMOWY |  |  |  |  |  |  |
|  | System alarmowy generujący dwa rodzaje sygnalizacji alarmowej: alarmy fizjologiczne oraz techniczne. Alarmy klasyfikowane według czterech priorytetów w zależności od stopnia zagrożenia alarmu. Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5, 10 i 15 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). |  | TAK |  |  |  |
|  | W celu ułatwienia identyfikacji alarmującego monitora możliwość ustawienia oddzielnego wzorca dźwiękowego sygnalizacji alarmowej. Co najmniej 3 wzorce do wyboru. |  | TAK |  |  |  |
| MIERZONE PARAMETRY |  |  |  |  |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 10 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek. |  | TAK |  |  |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 27 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF (we wszystkich monitorach). |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizującą jednocześnie sygnał EKG oraz sygnał krzywej pletyzmograficznej w celu uzyskania dokładniejszych wyników analizy arytmii i pomiarów częstości tętna |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora. |  | TAK |  |  |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. Możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. |  | TAK |  |  |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów. |  | TAK |  |  |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3; 6.25; 12,5; 25; 50 mm/s. |  | TAK |  |  |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec. |  | TAK |  |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz mankiet w rozmiarze średnim. |  | TAK |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. |  | TAK |  |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP), dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Funkcja wyświetlania dwóch krzywych ciśnienia inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero. |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitor przygotowany do rozbudowy o pomiar rzutu minutowego metodą termodylucji (wbudowane gniazdo do podłączenia pomiaru termodylucji). Bez wyposażenia. |  | TAK |  |  |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty oraz 1200-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 10 minut. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin. |  | TAK |  |  |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 1000 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS |  | TAK |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. |  | TAK |  |  |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. |  | TAK |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru przystosowanej również do obsługi monitorów modułowych oraz nadajników telemetrycznych. |  | TAK |  |  |  |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |  |

WARUNKI  GWARANCJI  I  SERWISU

.

| LP. | # WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | WARUNEK GRANICZNY | Oferowane warunki (podaje Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp. | TAK |  |
| 2 | Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia | max. do 3 dni roboczych |  |
| 3 | W przypadku awarii lub naprawy powyżej 3 dni, sprzęt zastępczy. | TAK |  |
| 4 | W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia - wymiana elementu lub podzespołu na nowy | TAK |  |
| 7 | Autoryzowany serwis producenta na terenie województwa Zamawiającego | Podać (adres, telefon, e-mail) |  |
| 8 | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 9 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, akcesoriów wielokrotnego użytku, kable, mankiety, czujniki itp., od daty sprzedaży min. 10 lat. | TAK |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.