

Załącznik nr.2
	Łóżko szpitalne 10 sztuk

	Nazwa
	

	Wytwórca
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji: min.2026
	

	Lp.
	OPIS
	WYMAGANE PARAMETRY              I WARUNKI
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. 1.
	Wymiary całkowite:
- Długość poniżej 2200mm
- Szerokość poniżej 1000mm
	Tak, podać
	

	2. 2. 
	Wymiary leża min. 2000mm x 900mm  wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Panel podpierający materac, wypełniający przestrzeń powstałą po przedłużeniu leża. 
Nie dopuszcza się przedłużenia leża blokowanego za pomocą śrub.
	Tak, podać
	

	3. 
	Długość podstawy łóżka 160 cm (+/- 2cm) szerokość podstawy łóżka 80 cm (+/- 2cm) dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu
	Tak, podać
	

	4. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. 
	Tak, podać
	

	5. 
	Regulacja elektryczna pleców min 70  oraz regulacja elektryczna uda min 35
Segment podudzia regulowany mechanicznie za pomocą rastomatów. 
	Tak, podać
	

	6. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga min. 15. 
	Tak, podać
	

	7. 
	Elektryczna regulacja:
wysokości , segmentu pleców , segmentu uda, przechyłów  Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. 
Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych.
	Tak
	

	8. 
	Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund
	Tak
	

	9. 
	Pilot pracujący w 3 trybach:
- Tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje),
- Tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga)
- Tryb blokady wszystkich funkcji

Diodowy wskaźnik trybu pilota umieszczony na pilocie informujący o wybranym trybie poprzez zmianę koloru. Pilot blokowany za pomocą dedykowanego kluczyka. 
	Tak
	

	10. 
	Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR. 
	Tak
	

	11. 
	Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców od strony głowy pacjenta oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym lub pomarańczowym. 
	Tak
	

	12. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka.  
Przewód zasilający skręcany rozciągliwy z uchwytem do zawieszania na szczycie. Nie dopuszcza się przewodów prostych.
Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. 
	Tak
	

	13. 
	Zasilanie awaryjne, akumulatorowe zapewniające możliwość regulacji elektrycznych w czasie transportu lub braku zasilania. Na wyposażeniu min. 2 akumulatory. 
	Tak, podać
	

	14. 
	Sygnalizacja dźwiękowa informująca o pracy na akumulatorze. 
	Tak
	

	15. 
	Siłowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IPx6
	Tak
	

	16. 
	Złącze wyrównania potencjału.
	Tak
	

	17. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. 
Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. 
	Tak
	

	18. 
	Cztery tuleje na akcesoria we wszystkich narożnikach. W tulejach tworzywowy wkład.
	Tak
	

	19. 
	Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca.
	Tak, podać
	

	20. 
	Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z Polipropylenu. 
	Tak
	

	21. 
	Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane  profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm
	Tak, podać 
	

	22. 
	Krążki odbojowe w narożnikach łóżka. 
	Tak
	

	23. 
	Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm.
	Tak, podać

	

	24. 
	Funkcja zaawansowanej autoregresji, system odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak
	

	25. 
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu (Polipropylen), wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. 
	Tak
	

	26. 
	Koła tworzywowe o średnicy 125mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka.
Kolorystyczny wskaźnik niezablokowanego hamulca.
	Tak
	

	27. 
	Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.
	Tak, podać 
	

	28. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
	Tak, podać
	

	29. 
	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Składające się z trzech owalnych poprzeczek o przekroju min. 35 x 20mm. Wysokość barierek min. 380 mm nad leżem materaca. System zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30mm odstępu.  
	Tak, podać
	

	30. 
	Wyposażenie:
- Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 140mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta. 
-  wieszak kroplówki
	Tak 
	

	31. 
	W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.
	Tak
	





	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1
	Pełna obsługa serwisowa napraw oraz przeglądy okresowe - konserwacje (wraz z elementami wymienianymi – nie określanymi w instrukcji obsługi jako elementy zużywalne) w okresie gwarancji dokonywane przez autoryzowany serwis producenta, wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilość godzin pracy, itp.
	TAK
	

	2
	Czas usunięcia usterki/awarii od momentu przyjęcia zgłoszenia
	max. do 3 dni roboczych
	

	3
	W przypadku awarii lub naprawy powyżej 3 dni, sprzęt zastępczy.
	TAK
	

	4
	W przypadku awarii - naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie Zamawiającego wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca
	TAK
	

	5
	Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju
	TAK
	

	6
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę tego samego elementu lub podzespołu na nowy: dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3-ciego uszkodzenia  - wymiana elementu lub podzespołu na nowy
	TAK
	

	7
	Autoryzowany serwis producenta.
	Podać
(adres, telefon, e-mail)
	

	8
	Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie, zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy.
	TAK
	

	9
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży min. 10 lat.
	TAK
	

	10
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim.
	Tak
	

	11
	Gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta na okres min. 24 miesięcy.
	Tak
	

	12
	Przeglądy w trakcie gwarancji bezpłatne, dojazd w cenie.
	Tak
	

	13
	Szkolenie stanowiskowe personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu.
	Tak
	

	14
	Paszport przy dostawie.
	Tak
	







