

                                                 ………………………………………………

                                   (miejscowość,  data)       

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

NIP .................................................................. REGON ..............................................................................

Nr KRS ..........................................................................................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: …………………….

........................................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………...
........................................................................................................................................................................

Numer telefonu: ...........................................................................................................................................

Numer faksu:  ...............................................................................................................................................

e-mail ............................................................................................................................................                                                                                      

        Powiatowy Zespół Szpitali 

ul. Armii Krajowej 1

56-400 Oleśnica



O  F  E  R  T  A
Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym 
na : dostawa i zakup wieży laparoskopowej dla Powiatowego Zespołu Szpitali
1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

Zakup i dostawa wieży laparoskopowej
·  za kwotę brutto ………...….. zł, Cena netto wynosi: …………….zł, Vat: ……% =………………………….zł

2. Oświadczamy, że na:

Zakup i dostawa wieży laparoskopowej
udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy): , tj:…...… miesięcy,
3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: do dnia ……………….. ( max. 5 tygodni)
4. Oferujemy następujące warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

· nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – nie dotyczy;
· nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 
ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
8. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po naszej stronie, nie złożymy oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyrazimy zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamierzam/nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy (o ile jest to wiadome należy podać firmę podwykonawcy) .………………......................……..………………………………………….………


…………………………………………………………………..…………………………..….….……
………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………..………………………

wykonanie części zamówienia, w zakresie…………………………………………………………….. …………..……………………………………………….....…………………………………………...

       ..………………………………………………………….....………………………………....……..….

10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór naszej oferty:

· nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego*

· będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego*

* niepotrzebne skreślić

W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego                                   u Zamawiającego, Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

	Lp.
	Nazwa towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego
	Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku

	
	
	

	
	
	


11.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych,  dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert – zawierającej kwoty, 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23; wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  o  udzielenie zamówienia.

13. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń  lub dokumentów:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,



Załącznik nr 5 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia

WIEŻA LAPAROSKOPOWA

Tor wizyjny FULL HD funkcją obrazowana fluorescencyjnego
	L.p.
	OPIS PARAMETRU
	Oferowany produkt posiada

TAK/NIE

	
	Sterownik kamery FULL HD -  1 zestaw
	

	1
	Sterownik kamery umożliwiający podłączenie głowicy kamery FULL HD do diagnostyki fluorescencyjnej w zakresie bliskiej podczerwienie (NIR) z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG)
	

	2
	Sterownik kamery wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 

- 1x 3G-SDI (1920 x 1080p, 50/60 Hz)

- 2 x DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)
	

	3
	Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: dedykowana drukarka, przenośna pamięć PenDrive, pilot przewodowy lub klawiatura
	

	4
	Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery
	

	5
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do połączenia z oferowanym insuflatorem CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego
	

	6
	Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski głowicy kamery
	

	7
	Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowo ikon
	

	8
	Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 
	

	9
	Możliwość zaprogramowania po 2 funkcji pod każdym z programowalnych przycisków głowicy kamery
	

	10
	Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili dla wielu użytkowników zawierających:

- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,

- indywidualne przypisanie funkcji do przycisków głowicy kamery.

Zapis min. 20 profili użytkowników
	

	11
	Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive 
	

	12
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB
	

	13
	Zapis filmów w formacie: MPEG4
	

	14
	Zapis zdjęć w formacie: JPEG
	

	15
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym z programowalnych przycisków głowicy kamery
	

	16
	Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia 
	

	17
	Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła
	

	18
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji
	

	19
	Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego
	

	20
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego
	

	21
	Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności
	

	22
	Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery.
	

	23
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D
	

	24
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu
	

	
	Głowica kamery FULL HD z funkcją obrazowana fluorescencyjnego z użyciem ICG – 1 szt.
	

	25
	Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery
	

	26
	Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, 1920 × 1080 pikseli, progressive scan 50/60 Hz
	

	27
	Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe
	

	28
	Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)
	

	29
	Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal
	

	30
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne
	

	31
	Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1
	

	
	Źródło światła ICG - 1 zestawy
	

	32
	Źródło światła do diagnostyki fluorescencyjnej z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG)
	

	33
	Dostępne tryby pracy: 

standardowy - emisja światła białego 

ICG - emisja światła o długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) wzbudzającej fluorescencję zieleni indocyjaninowej (ICG)
	

	34
	Panel urządzenia wyposażony w wyświetlacze typu LED lub LCD informujące o ustawieniach urządzenia
	

	35
	Zmiana trybu pracy (standardowy / ICG) przy pomocy przycisku na panelu urządzenia, włącznika nożnego (włącznik nożny w zestawie) lub głowicy kamery
	

	
	Monitor operacyjny – 1 zestaw
	

	36
	Rozmiar przekątnej ekranu: min. 27"
	

	37
	Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli
	

	
	Insuflator CO2 - 1 zestaw
	

	38
	Obsługa insuflatora poprzez kolorowy monitor  dotykowy o przekątnej min. 7"
	

	39
	Maksymalny przepływ CO2 min. 40 l/min
	

	40
	Maksymalne ciśnienie CO2 30 mmHg
	

	41
	Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej 
	

	42
	Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej 
	

	43
	Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta
	

	44
	Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli
	

	45
	Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy: pediatryczny oraz wysokoprzepływowy
	

	46
	Tryb pracy pediatryczny: 

- regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 l/min TAK do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem co 0,1 l/min,

- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg
	

	47
	Tryb pracy wysokoprzepływowy:

- regulacja przepływu w zakresie od min. 1 l/min  do min. 40 l/min,

- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg
	

	48
	Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego
	

	49
	Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra
	

	50
	Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery.
	

	51
	Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt.
	

	52
	Filtr CO2 op. 25 szt.
	

	53
	Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt.
	

	
	Pompa płucząca - 1 zestaw
	

	54
	Rolkowa pompa płucząca przeznaczona do wykorzystania podczas laparoskopii i histeroskopii
	

	55
	Konstrukcja pompy umożliwiająca rozszerzenia zakresu zastosowania pompy o inne dziedziny i procedury poprzez dodawanie kolejnych licencji software'u
	

	56
	Możliwość rozbudowy pompy o endoskopowe procedury m.in. o procedury urologiczne (cystoskopia, URS, resekcja)
	

	57
	Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowaną konsolą shavera histeroskopowego jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany
	

	58
	Obsługa pompy poprzez monitor z ekranem dotykowy
	

	59
	Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na ekranie monitora dotykowego
	

	60
	Regulacja prędkości przepływu w zakresie min. 100 - 2500 ml/min
	

	61
	Regulacja ciśnienia płukania w zakresie 20 - 150 mmHg 
	

	62
	Wyświetlanie zadanej prędkości przepływu w formie graficznej i numerycznej na ekranie monitora dotykowego
	

	63
	Wyświetlanie zadanego ciśnienia płukania w formie graficznej i numerycznej na ekranie monitora dotykowego
	

	64
	Wyświetlanie rzeczywistego ciśnienia płukania w formie graficznej na ekranie monitora dotykowego
	

	65
	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren
	

	66
	Animacja wyświetlana na ekranie monitora dotykowego instruująca sposób zakładania drenu
	

	67
	Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym litotryptorem ultradźwiękowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany
	

	68
	Dren płuczący do operacji laparoskopowych, sterylny, jednorazowy - 10 szt.
	

	
	Wózek aparaturowy - 1 komplet
	

	69
	Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach
	

	70
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada
	

	71
	Ruchome ramię do zamocowania monitora
	

	72
	Wysięgnik na płyny
	

	73
	Uchwyt butli CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka
	

	74
	Narzędzia laparoskopowe
	

	75
	Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, typu MALZONI, długie, obie ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.
	

	76
	Korkociąg do usuwania mięśniaków,

końcówka gwintowana, śr. 5 mm
- 1 szt.
	

	77
	Igła punkcyjna, z przyłączem

LUER-Lock, śr. igły 1,6 mm, śr. tulei

5 mm, dł. 36 cm
- 1 szt.
	

	78
	Retraktor wątrobowy typu CUSCHIERI, śr. 10 mm, dł. 36 cm
- 1 szt.
	

	79
	Imadło laparoskopowe, rozbieralne, uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę u góry; śr. 5 mm, dł. 33 cm 
- 1 szt.
	

	80
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm 
- 1 szt.
	

	81
	Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:

- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,

- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,

- gwoździa ostrego, piramidalnego

- 3 szt.
	

	82
	Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:

- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,

- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,

- gwoździa ostrego, piramidalnego
- 1 szt.
	

	83
	Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 6 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą 
- 3 szt.
	

	84
	Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 11 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą 
- 1 szt.
	

	85
	Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna z trokarami o śr. 6 mm 
- 10 szt.
	

	86
	Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna trokarami o śr. 11 mm 
- 10 szt.
	

	87
	Nożyczki laparoskopowe METZENBAUM, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, ostrza zakrzywione, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: 

- wkład roboczy ostrzy,

- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,

- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.
	

	88
	Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, bipolarny, dł. 300 cm 

- 1 szt.
	

	
	Wymagania dodatkowe
	

	89
	Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG)  w zakresie bliskiej podczerwieni ( NIR), śr 10mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30st, autoklawowana, wyposażona w:
- system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki umożliwiające szybka identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach

- 2 szt.
	

	90
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery, przyłącza światłowodowego, wym. Zew. [ szer. X gł. X wys.] – 430 x 65 x 52 mm ( ±5 mm)

- 2 szt.
	

	91
	Światłowód, osłona wzmocniona , nieprzeźroczysta, dł. 250 – 300 cm, śr 4,8-5,0 mm

- 2 szt
	

	92
	Szkolenie specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zabiegowe personelu medycznego (dwóch operatorów) w ośrodkach wskazanych przez oferenta.
	


               .........................................................................

(czytelny podpis lub w przypadku parafki 
    pieczątka imienna upełnomocnionego  przedstawiciela)

