Załącznik nr 5 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia

WIEŻA LAPAROSKOPOWA

Tor wizyjny FULL HD funkcją obrazowana fluorescencyjnego
	
	Sterownik kamery FULL HD -  1 zestaw

	1
	Sterownik kamery umożliwiający podłączenie głowicy kamery FULL HD do diagnostyki fluorescencyjnej w zakresie bliskiej podczerwienie (NIR) z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG)

	2
	Sterownik kamery wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 

- 1x 3G-SDI (1920 x 1080p, 50/60 Hz)

- 2 x DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz)

	3
	Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: dedykowana drukarka, przenośna pamięć PenDrive, pilot przewodowy lub klawiatura

	4
	Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery

	5
	Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do połączenia z oferowanym insuflatorem CO2 w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego

	6
	Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski głowicy kamery

	7
	Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowo ikon

	8
	Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 

	9
	Możliwość zaprogramowania po 2 funkcji pod każdym z programowalnych przycisków głowicy kamery

	10
	Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili dla wielu użytkowników zawierających:

- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,

- indywidualne przypisanie funkcji do przycisków głowicy kamery.

Zapis min. 20 profili użytkowników

	11
	Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive 

	12
	Funkcja zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB

	13
	Zapis filmów w formacie: MPEG4

	14
	Zapis zdjęć w formacie: JPEG

	15
	Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym z programowalnych przycisków głowicy kamery

	16
	Tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia 

	17
	Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła

	18
	Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji

	19
	Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego

	20
	Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego

	21
	Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawienia jasności

	22
	Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w oferowanym insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery.

	23
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D

	24
	Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu

	
	Głowica kamery FULL HD z funkcją obrazowana fluorescencyjnego z użyciem ICG – 1 szt.

	25
	Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery

	26
	Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, 1920 × 1080 pikseli, progressive scan 50/60 Hz

	27
	Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe

	28
	Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR)

	29
	Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal

	30
	Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne

	31
	Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1

	
	Źródło światła ICG - 1 zestawy

	32
	Źródło światła do diagnostyki fluorescencyjnej z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG)

	33
	Dostępne tryby pracy: 

standardowy - emisja światła białego 

ICG - emisja światła o długości fali z zakresu bliskiej podczerwieni (NIR) wzbudzającej fluorescencję zieleni indocyjaninowej (ICG)

	34
	Panel urządzenia wyposażony w wyświetlacze typu LED lub LCD informujące o ustawieniach urządzenia

	35
	Zmiana trybu pracy (standardowy / ICG) przy pomocy przycisku na panelu urządzenia, włącznika nożnego (włącznik nożny w zestawie) lub głowicy kamery

	
	Monitor operacyjny – 1 zestaw

	36
	Rozmiar przekątnej ekranu: min. 27"

	37
	Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 pikseli

	
	Insuflator CO2 - 1 zestaw

	38
	Obsługa insuflatora poprzez kolorowy monitor  dotykowy o przekątnej min. 7"

	39
	Maksymalny przepływ CO2 min. 40 l/min

	40
	Maksymalne ciśnienie CO2 30 mmHg

	41
	Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej 

	42
	Wyświetlanie wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 w formie słupkowej oraz numerycznej 

	43
	Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta

	44
	Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli

	45
	Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy: pediatryczny oraz wysokoprzepływowy

	46
	Tryb pracy pediatryczny: 

- regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 l/min TAK do 15 l/min, przy czym w zakresie min. 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem co 0,1 l/min,

- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg

	47
	Tryb pracy wysokoprzepływowy:

- regulacja przepływu w zakresie od min. 1 l/min  do min. 40 l/min,

- regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg

	48
	Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego

	49
	Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra

	50
	Funkcja zmiany ustawień ciśnienia i przepływu insuflacji CO2 w insuflatorze poprzez przyciski głowicy kamery.

	51
	Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm - 2 szt.

	52
	Filtr CO2 op. 25 szt.

	53
	Przewód wysokociśnieniowy do podłączenia insuflatora ze źródłem CO2, dł. min. 100 cm - 1 szt.

	
	Pompa płucząca - 1 zestaw

	54
	Rolkowa pompa płucząca przeznaczona do wykorzystania podczas laparoskopii i histeroskopii

	55
	Konstrukcja pompy umożliwiająca rozszerzenia zakresu zastosowania pompy o inne dziedziny i procedury poprzez dodawanie kolejnych licencji software'u

	56
	Możliwość rozbudowy pompy o endoskopowe procedury m.in. o procedury urologiczne (cystoskopia, URS, resekcja)

	57
	Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowaną konsolą shavera histeroskopowego jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany

	58
	Obsługa pompy poprzez monitor z ekranem dotykowy

	59
	Wybór zastosowania pompy z menu z listą dziedzin i procedur wyświetlanej na ekranie monitora dotykowego

	60
	Regulacja prędkości przepływu w zakresie min. 100 - 2500 ml/min

	61
	Regulacja ciśnienia płukania w zakresie 20 - 150 mmHg 

	62
	Wyświetlanie zadanej prędkości przepływu w formie graficznej i numerycznej na ekranie monitora dotykowego

	63
	Wyświetlanie zadanego ciśnienia płukania w formie graficznej i numerycznej na ekranie monitora dotykowego

	64
	Wyświetlanie rzeczywistego ciśnienia płukania w formie graficznej na ekranie monitora dotykowego

	65
	Funkcja automatycznego rozpoznawania drenu wraz z automatyczną aktywacją procedur wykorzystujących dany dren

	66
	Animacja wyświetlana na ekranie monitora dotykowego instruująca sposób zakładania drenu

	67
	Możliwość wykorzystania pompy w połączeniu z dedykowanym litotryptorem ultradźwiękowym jako pompy ssącej i pracy w sposób zsynchronizowany

	68
	Dren płuczący do operacji laparoskopowych, sterylny, jednorazowy - 10 szt.

	
	Wózek aparaturowy - 1 komplet

	69
	Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 2 kołach

	70
	Min. 3 półki oraz 1 szuflada

	71
	Ruchome ramię do zamocowania monitora

	72
	Wysięgnik na płyny

	73
	Uchwyt butli CO2 mocowany centralnie z tyłu wózka

	74
	Narzędzia laparoskopowe

	75
	Kleszcze laparoskopowe, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: 

- uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego,

- wkład roboczy: bransze preparacyjno - chwytające, typu MALZONI, długie, obie ruchome,

- tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.

	76
	Korkociąg do usuwania mięśniaków,

końcówka gwintowana, śr. 5 mm
- 1 szt.

	77
	Igła punkcyjna, z przyłączem

LUER-Lock, śr. igły 1,6 mm, śr. tulei

5 mm, dł. 36 cm
- 1 szt.

	78
	Retraktor wątrobowy typu CUSCHIERI, śr. 10 mm, dł. 36 cm
- 1 szt.

	79
	Imadło laparoskopowe, rozbieralne, uchwyt prosty z zapinką, z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę u góry; śr. 5 mm, dł. 33 cm 
- 1 szt.

	80
	Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm 
- 1 szt.

	81
	Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:

- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 6 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,

- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,

- gwoździa ostrego, piramidalnego

- 3 szt.

	82
	Trokar laparoskopowy kompletny, wielorazowy, rozbierany, złożony z:

- gładkiej, metalowej kaniuli trokara o śr. 11 mm i dł. roboczej 10-11 cm ze skośnym końcem dystalnym, wyposażonej w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji,

- zaworu trokara wyposażonego w uszczelkę zewnętrzną typu kapturek oraz w klapę otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej bocznej dźwigni,

- gwoździa ostrego, piramidalnego
- 1 szt.

	83
	Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 6 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą 
- 3 szt.

	84
	Tuleja gwintowana do stabilizacji kaniuli trokara, kompatybilna z kaniulą trokara o średnicy 11 mm, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę i śrubę mocującą 
- 1 szt.

	85
	Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna z trokarami o śr. 6 mm 
- 10 szt.

	86
	Uszczelka zewnętrzna typu kapturek, kompatybilna trokarami o śr. 11 mm 
- 10 szt.

	87
	Nożyczki laparoskopowe METZENBAUM, bipolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, ostrza zakrzywione, oba ostrza ruchome, obrotowe, wielorazowe, rozbieralne na 3 części: 

- wkład roboczy ostrzy,

- uchwyt plastikowy bez zapinki z przyłączem HF,

- tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia,

- 1 szt.

	88
	Przewód HF do instrumentów laparoskopowych, bipolarny, dł. 300 cm 

- 1 szt.

	
	Wymagania dodatkowe

	89
	Optyka laparoskopowa umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjanowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwienie (NIR), śr 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30st, autoklawowana, wyposażona w:

- system soczewek wałeczkowych Hopkinsa,

- oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu,

- oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, umożliwiające szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach

- 2 szt.

	90
	Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywanie optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. Zaw. {szer. X gł. X wys.} – 430 x 65 x 52 mm (±5 mm)
- 2 szt.

	91
	Światłowód , osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250-300 cm, śr 4,8 – 5,0 mm

 - 2 szt. 

	92
	Szkolenie specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zabiegowe personelu medycznego (dwóch operatorów) w ośrodkach wskazanych przez oferenta.


2

